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Įvadas

Darbo aktualumas. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvos ūkininkams buvo suteikta galimybė gauti finansinę paramą už deklaruotus žemės ūkio plotus. Šią finansinę paramą paskirsto ir išmoka Nacionalinė mokėjimo agetūra prie Žemės ūkio ministerijos. Kad būtų užtikrinta teisinga deklaracija, NMA atlieka patikras, kurių metu matuojami  plotai ir tikrinama ar jų dydis atitinka ūkininkų deklaruotą dydį. Tokiems kontroliniams deklaruotų žemės ūkio plotų matavimams naudojami GPS prietaisai.

Darbo tikslas. Išnagrinėti, kaip veikia NMA naudojami GPS imtuvai matuojant įvairiomis oro sąlygomis, bei skirtingu metų laikų (kadangi atliekamos patikros vykdomos ištisai visus metus).

Tyrimų objektas. Kyviškių kalibravimo bazėje esantis punktai.
Tyrimo metodika. Darbe atliekami eksperimentiniai matavimų GPS imtuvais duomenų tyrimai.
Darbo naujumas. Atlikta matavimų, vykdytų GPS imtuvais, analizė. Remiantis tyrimų rezultatais pateiktas šių imtuvų įvertinimas.

Rezultatų aprobavimas ir praktikinis panaudojimas. Pagrindiniai darbo rezultatai gali būti panaudoti kaip rekomendacinio pobūdžio  NMA, renkantis matavimų prietaisus pasėlių kontrolei vykdyti.

Darbo struktūra. Pirmame darbo skyriuje, remiantis literatūros šaltiniais, apžvelgta GPS struktūra, veikimo principas, imtuvų tipai, klaidos įtakojančios matavimams naudojant GPS imtuvus.


Antrajame skyriuje aprašytas pasiruošimas praktiniam eksperimentui, pateiktos imtuvų charakteristikos. Apžvelgti aplinkos parametrų sąlygos, pateiktos jų nustatyto ir skaičiavimo metodika.    


Trečiajame skyriuje atlikta gautų matavimo duomenų analizė. Išnagrinėti duomenų rezultatai. Atlikta rezultatų palyginamoji analizė, tikslumo įvertinimas. Palyginti matavimų skirtingais imtuvais rezultatai. Nustatyti patikimiausi matavimų duomenys.


Ketvirtajame skyriuje aprašytas duomenų bazės kūrimas naudojant ArcGis programinę įrangą. 


Pateiktos darbo išvados, pagrindiniai rezultatai ir literatūros sąrašas. Atskirai pridedami darbo priedai.

1. Apie GPS


Šiame skyriuje, remdamiesi literatūros šaltiniais, apžvelgsime pagrindinius matavimų GPS imtuvais metodus, imtuvų įvairovę ir jų matavimų tikslumą, apžvelgsime GPS raidos vystymą. 

1.1. Įžanga į GPS pasaulį


GPS (Global Positioning System) – tai visuotinė padėties nustatymo sistema, sukurta JAV gynybos departamento karo reikalams ir pirmą kartą panaudota kare su Iraku. Ji apima 24 Žemės palydovus skriejančius apie 20 000 km aukštyje artimomis apskritiminėm orbitomis ir apsisuka aplink žemę maždaug per 12 valandų.Visą parą šie palydovai nuolat transliuoja aukšto dažnio radijo signalus su tiksliais palydovo vietos ir laiko duomenimis GPS imtuvai priima šiuos signalus, pagal atitinkamus algoritmus apskaičiuoja vartotojo buvimo vietos platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio, judėjimo greitį ir kryptį. Palydovų orbitos nustatytos ir tarpusavyje suderintos taip, kad bet kuriuo metu, bet kurioje  žemės rutulio vietoje imtuvas galėtų priimti signalus iš mažiausiai 5 skirtingų palydovų. Atvirose, lygiose vietovėse vienu metu galima priiminėti net 12 skirtingų palydovų signalus, tačiau tiek daug signalų priimama nedažnai - kalnai, pastatai ir net žmogaus kūnas trukdo priimti aukšto dažnio (1,5 GHz) signalus. [4]
1.2. GPS vystymo raida


GPS atsiradimo prototipu galima laikyti JAV karinio laivyno navigacijos sistemą TRANSIT (dar žinoma NAVSAT pavadinimu, Navy Navigation Satelite System), kuri pradėjo veikti praėjusio amžiaus šešto dešimtmečio pabaigoje. Ją sudarė 6 palydovai, skriejantis žemose orbitose 2037 km aukštyje, o sukimosi periodas buvo 106 minutės. Ši sistema nebuvo labai tiksli (galėjo laivo buvimo vieta nustatyti apie 100 m tikslumu), tačiau davė impulsą naujų sistemų kūrimui. TRANSIT sistemos atsisakyta 1996 matais. 


Dabartinę Pasaulinę kosminės navigacijos sistemą (GNSS – Global Navigation Satelite System) sudaro šiuo metų veikiančios sistemos:[5]
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1.3. GPS struktūra


GPS sistemą sudaro trys dalys:

· kosminis segmentas;

· antžeminis valdymo ir kontrolės segmentas;

· vartotojų segmentas.

Kosminis segmentas


Kosminį segmentą sudaro 24 (1.1 pav.) NAVSTAR tipo (1.2 pav.) palydovai, turintys specialią aparatūrą geodeziniams ir navigaciniams uždaviniams spręsti: stabilius signalų generatorius, atominius laikrodžius, elektromagnetinių bangų siųstuvus ir imtuvus, skaičiavimo priemones. GPS palydovai priima, apdoroja, saugo ir skleidžia įvairią navigacinę informaciją. Jie skleidžia elektromagnetinius virpesius, būtinus navigaciniams ir geodeziniams matavimams. Palydovų orbitų aukštis virš Žemės paviršiaus yra apie 20200 kilometrų. Sistemoje nuolat veikia 24 palydovai, skriejantys šešiomis orbitų plokštumomis, kurios su ekvatoriaus plokštuma sudaro 55 laipsnių kampą. Palydovų apsisukimo periodas 12 valandų. Naudojama koordinačių sistema WGS-84. Yra keletas rezervinių palydovų, kurie greitai pakeičia sugedusius arba patikrinti išjungiamus palydovus. Žemėje taip pat yra keletas parengtų paleisti palydovų. Skriejant tokiam palydovų skaičiui bet kurioje Žemės vietoje bet kuriuo paros metu galima stebėti 4-6 palydovus, esančius daugiau kaip 15o aukščiau horizonto. [16]      
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1.1. pav. GPS sistemos palydovai skriejantis aplink žemę
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1.2. pav. GPS palydovas
Kontrolės segmentas


Kontrolės segmentą sudaro sekimo stočių sistema, išdėstyta visame pasaulyje. Yra 5 stebėjimo stotys (1.3 pav.) 3 antžeminės antenos (1.4 pav.) (Ascension saloje, Diego Garsija saloje ir Kwajalein saloje) ir valdančioji kontrolės stotis Kolorado valstijoje. Stebėjimo stotys pasyviai seka visų palydovų padėtį ir priima iš jų informaciją. Pagrindinėje kontrolės stotyje informacija apdorojama, nustatomo orbitų paklaidos, kiti parametrai ir pakoreguota informacija perduodama kiekvienam palydovui. Esant reikalui, koreguojamos palydovų skriejimo orbitos. [15]
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1.3. pav. Kontrolės segmento stočių išdėstymo schema
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1.4. pav. Antžeminė antena
Vartotojų segmentas


Vartotojų segmentą sudaro GPS imtuvai ir programinė įranga. Jų skaičius gali būti neribotas. GPS imtuvai veikia automatizuotai, pradedant matavimų planavimu ir baigiant navigacinių bei geodezinių parametrų skaičiavimais.


Pagal naudojamų dažnių skaičių imtuvai skirstomi į 2 klases: vieno dažnio ir dviejų dažnių. Pagal palydovų signalų priėmimą imtuvai klasifikuojami į vieno kanalo ir daugiakanalius. Vieno kanalo prietaisuose naudojami multiplekserinio tipo kanalai, galintys paeiliui priimti visų matomų palydovų signalus maždaug keleto milisekundžių intervalais.


Šiuolaikiniai daugiakanaliai imtuvai kiekvienam dažniui gali turėti iki 12 kanalų. Taip galima didinti matavimų skaičių ir jų tikslumą bei sumažinti sisteminių klaidų poveikį.


GPS imtuvai gali būti navigaciniai, naudojami transporto priemonėse – lėktuvuose, kosminiuose aparatuose, laivuose, automobiliuose, ir geodeziniai, naudojami tiksliems statiniams ir kinematiniams matavimams.[15]
1.4. GPS veikimo principas


Navigacijos palydovai be perstojo siunčia laiko ir atstumo informaciją skriedami aplink Žemę tikslia orbita. Palydovinės navigacijos imtuvai panaudoja šitą informaciją nustatyti koordinates trianguliacijos principu. Kiekvienas žemės taškas atpažįstamas iš dviejų skaičių eilės, vadinamos koordinatėmis. Šios koordinatės atspindi tikslų tašką, kur horizontali linija – platuma – kerta vertikalią liniją – ilgumą. Imtuvas prisijungia mažiausiai prie trijų palydovų ir pasinaudoja gauta informacija koordinatėms nustatyti. 


Palygindamas signalo siuntimo laikus, imtuvas apskaičiuoja atstumą iki palydovo. Pasinaudodamas atstumu iki kiekvieno iš trijų (ar daugiau) palydovų imtuvas nustato savo koordinates. Pagal šiuos atstumo matmenis imtuvas gali matuoti greitį, kelionės laiką, atstumą, aukštį (virš jūros lygio) ir kt. 


Imtuvas veikia „regos lauko“ principu, vadinasi, jis turi „matyti“ bent jau tris palydovus. Vidutiniškai aštuoni palydovai nuolat matomi kiekviename Žemės taške. Kuo daugiau palydovų matoma, tuo tikslesni imtuvo duomenys. Taigi radijo signalai pereis pro debesis, stiklą, plastiką ir pan., tačiau imtuvas jų negaus būdamas po žeme ir uždarose vietose.


GPS sistemoje šešiose orbitose skrenda po keturis palydovus, viso 24 palydovai. Paprastai yra naudojami tik 21 palydovas, o likę 3 yra kaip rezerviniai. Kiekvienas iš šių palydovų griežtai nustatytais dažniais nuolatos siunčia tam tikrus signalus (duomenų paketus) apie savo buvimo vietą erdvėje, tikslų pasaulinį laiką ir savo indentifikacinius kodus. Žemėje esantis vartotojas signalą priima registruodamas jo atėjimo momentinį laiką. Nustačius signalo sklidimo laiką ir greitį, imtuvas lengvai gali apskaičiuoti atstumą iki palydovo.
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1.5. pav. Palydovo signalo plitimo laikas

 
GPS imtuvai priima šiuos signalus ir iš jais ateinančios informacijos pagal atitinkamus algoritmus apskaičiuoja imtuvo buvimo vietos geografinę paltumą, ilgumą, aukštį virš jūros lygio, imtuvo judėjimo greitį ir kryptį. Palydovų orbitos nustatytos ir tarpusavyje sinchronizuotos taip, kad bet kuriuo metu ir bet kurioje žemės rutulio vietoje būtų "matomi" mažiausiai 5 skirtingi palydovai. 
Kad būtų įmanoma apskaičiuoti geografines platumą ir ilgumą, vienu metu turi būti priimami signalai mažiausiai iš trijų skirtingų GPS palydovų. Jei reikalingas nustatyti ir aukštis virš jūros lygio - turi būti vienu metu "matomi" mažiausiai keturi palydovai. Atvirose lygiose vietovėse galima vienu metu priiminėti net iki 12 skirtingų palydovų. Tada gaunamas pats didžiausias navigacijos tikslumas (neskaitant specialiai naudojamų papildomų DGPS imtuvų). Tačiau tokio didelio skaičiaus palydovų priėmimas vienu metu praktiškai pasitaiko nedažnai - kalnai, pastatai, medžiai ir net žmogaus kūnas labai trukdo priimti jų aukšto dažnio (1,5 GHz) signalus.[20]
1.5. GPS imtuvų tipai


GPS imtuvai gali būti skirstomi į:
· skirtus geodeziniams matavimams, kuriais pasiekiamas milimetrų bei centimetrų tikslumas (pav. 1.6)
· skirtus GIS duomenų bazėms sudaryti (tikslumas apie 1 m) (pav. 1.7)
· mėgėjiškus, kurių tikslumas mažesnis kaip 10 m (pav. 1.8)
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1.6. pav. Prietaisas skirtas geodeziniams matavimams
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1.7. pav. Prietaisas skirtas GIS DB sudaryti
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1.8. pav. Mėgėjiškas prietaisas

Imtuvas valdomas displėjumi ir klaviatūra. Ja perduodamos komandos ir išoriniai duomenys. Imtuvas gali perduoti informaciją į išorinį atminties įrenginį arba kompiuterį. Kaip energijos šaltinis, priklausomai nuo prietaiso, naudojami įvairaus talpumo akumuliatoriai.

Imtuvai būna vienadažniai (L1), dvidažniai (L1 ir L2). [15]
1.6. GPS paklaidų šaltiniai


Neapdorotus GPS / GLONASS stebėjimus įtakoja keletas klaidų šaltinių, dėl kurių matavimai tampa netikslūs platesniam vartojimui. Kai kurios klaidos gali būti suformuotos, kai kurios sumažintos, sulyginant dviejų ar daugiau imtuvų to pačio momento matavimus. Paveiksle 1.9 pavaizduoti galimi klaidų šalininiai.[15, 20]
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1.9. pav. GPS paklaidų šaltiniai
Orbitos parametrai


Palydovų orbitos skaičiuojamos iš anksto pagrindinėse kontrolės stotyse pagal duomenis iš kontrolės punktų ir pagal duomenis, kurie yra gaunami žemės kontrolių stotyse 2-3 kartus per dieną. Tada vartotojas gauna orbitos parametrus navigaciniame pranešime. Šių efemeridžių tikslumas yra 3 - 5 m (Bernese testai). Diferencijavimui GPS / GLONASS klaidos, susijusios su netiksliais orbitų parametrais, yra proporcingos atstumui tarp imtuvų, taigi trumpi atstumai yra neįtakojami šių klaidų.
[image: image12.png]



dx - atstumo tarp imtuvų klaida; 

dr-orbitų klaidos; 

r - atstumas iki palydovo.

Laikrodžio paklaidos

Palydovo laikrodžio klaidos yra nepertraukiamai stebimos kontrolės segmente. Klaidų modelis yra kubinis daugianaris. Daugianario koeficientai yra siunčiami navigaciniame pranešime. Imtuvo laikrodžio klaidos yra laikomos kaip nežinomas, išskaičiuojant koordinates. Todėl imtuvuose yra naudojami pigesni kvarciniai laikrodžiai.

Atmosferos paklaidos


Viena svarbi sąlyga pseudoatstumo matavime yra nustatyti signalų plytimo greitį. Jei signalai plinta vakume - šviesos greičiu, galioja visiems dažniams. Vis dėl to mūsų atveju signalai skriedami nuo palydovo iki imtuvo pereina per Žemės atmosferą arba netoli žemės paviršiaus.signalai sąveikauja su krūvių dalelytėmis ir neutraliais atomais ir molekulėmis, dėl to sklisdami signalai yra laužiami.

Yra patogu atmosferą suskirstyti į du skirtingus sluoksnius : troposferą ir jonosferą. Troposfera yra žemiau esantis sluoksnis, kurio storis kinta nuo 9 km poliuose ir iki 16 km ties pusiauju. Jonosfera yra 50 - 1000 km virš Žemės paviršiaus.
Troposferos paklaidos

Neutralūs atomai ir molekulės troposferoje įtakoja signalų plitimą. Ši įtaka ta, kad signalai pasiekia imtuvą uždelsti. Šis uždelsimas gali būti išreikštas drėgnų ir sausų komponentų, kurie gali įtakoti 90% uždelsimo, kuris gali siekti 2,5 m zenito kryptimi jūros lygio. Norint pasiekti milimetrų tikslumo, sausi komponentai gali būti modeliuoti pagal Saastamoinen ar Hopfield modelį. Drėgni komponentai yra vandens garai signalų plitimo kelyje ir žymiai labiau kinta erdvėje bei laiko atžvilgiu.

Jonosferos paklaidos


Šiame sluoksnyje jonizuojantis spinduliavimas veikia signalų plytimą. Jonosferos lūžimo indeksas yra dažnių funkcija ir pseudoatstumo jonosferos klaida yra skaičiuojama taip :

dion = a * TEC / f2
dion — pseudoatstumo jonosferos klaida;

a - konstanta;

TEC - laisvųjų elektronų skaičius atmosferos stulpe.


Pseudoatstumo tarp imtuvo ir palydovo nešančiųjų fazių matavimai yra sumažinami dėl jonosferos, o atvirkščias reiškinys įvyksta su kodų matavimais. Jonosferos pseudoatstumo klaidos skaitinė reikšmė zenite kryptimi gali siekti   30 m , o ties horizontu ji gali padidėti net 3 kartus. TEC skaitinė reikšmė žymiai kinta tiek erdvės, tiek laiko atžvilgiu. Dažniausiai ši reikšmė pasikeičia per dieną/ parą bet taip pat gali net ir pei 11 metų ar 2000 metų. Dvidažniai imtuvai, kurie išmatuoja ir L1 , ir L2, turi pranašumą išsklaidyti jonosferą, taip ištaisant jos klaidą.
Pavyzdžiui, L1 ir L2 linijinės kombinacijos kodas pseudoatstumo matavimams gali būti išskaičiuotas ir taip pašalinta jonosferos paklaida iš L1 matavimų:

dionl = f22 / (f22 - fl2) * [ PI - P2 ]

dionl - pseudoatstumo jonosferos klaida L1 dažniui;

fl , f2 - nešantieji virpesiai dažniams L1 ir L2;

PI, P2 - pseudoatstumo matavimų kodai dažniams L1 ir L2.


Panašus priartėjimas yra naudojamas ištaisyti nešančiųjų fazių matavimams, bet nešančiųjų fazių linijinė kombinacija gali būti panaudota tik norint nustatyti jonosferos uždelsimo kitimą - diferencinį kitimą. 


Pradinis absoliutinis uždelsimas yra gaunamas iš pseudoatstumo matavimų. Panašiam padėties nustatymui jonosferos atstumo klaida gali būti neįvertinama trumpiems atstumams tarp imtuvų < 10 km.
Daugiareikšmiškumas

Imtuvo antenos aplinka gali žymiai paveikti GPS / GLONASS signalų plytimą, t.y. išmatuotų nešančiųjų fazių skaitines reikšmes. Daugiareikšmiškumas - reiškinys, pagal kurį signalai pasiekia imtuvo anteną dvejais skirtingais ar daugiau keliais. Dėl kelio ilgių skirtumų skirtumo signalai interferuoja antenoje. Daugiareikšmiškumas įprastai pastebimas, kai matuojama netoli didelių atspindinčių kliūčių, pvz. pastatai, tvoros. Manoma, kad žemės plokštuma gali sumažinti didelę daugiareikšmiškumo dalį, atspindint nuo žemės.

2. Praktinis eksperimentas Kyviškių aerodrome (kalibravimo bazė)
2.1. Pasiruošimas praktiniam eksperimentui


Vykdyti praktinį eksperimentą neatsiktinai buvo pasirinkta Kyviškių aerodromo kalibravimo bazė, nes tik čia yra suteiktos plačios galimybės ir geros sąlygos atlikti praktinius eksperimentus, įvairių matavimų tyrimus. Savo matavimams pasirinkau keturis įvairių modelių imtuvus, kurios plotų kontrolei naudoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA). Tai Mobile Mapper, Trimble GeoXT, Leica GS20 bei ProMark3.

Buvo matuojami esami 7 punktai, išsidėstę trikampio formos pavidalu. 
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2.1. pav. Kyviškių kalibravimo bazės schema

Matavimai buvo stengiamasi atlikti visus metus, kad būtų galima nustatyti punktų koordinatės ištisus metus. Pirmas matavimas buvo pradėtas 2007 m. balandžio 10 d., o paskutinis matavimas atliktas 2008 m. gegužės 6 d. Tiktai su Mobile Mapper ir Leica GS20 buvo matuojama pastoviai. Su Promark3 buvo atlikti tik 3 paskutiniai matavimai (NMA šiuos imtuvus gavo 2008 m. pradžioje). Matavimai buvo atliekami matuojant punktus 3 kartus. Kiekviena karta buvo matuojama tarp 11 ir 13 val.

2.2. GPS imtuvai naudojami eksperimente


Kaip jau buvo ankščiau minėta, prietaisai buvo pasirinkti tokie, kokie šiuo metų yra naudojami NMA plotų kontrolei vykdyti. Dauguma specialistų kontrolei naudoja Mobile Mapper imtuvus, kadangi jie yra nedideli ir lengvai naudojami. Rečiau yra matuojama su Leica GS20, kadangi jie yra žymiai didesni ir nepatogus naudojimui. Kiekviena karta važiuojant iš vienos vietos į kitą jos reikia komplektuot.  Atsiradus ProMark3 imtuvams, jie tapo didele alternatyva pakeisti kitus šiuo metų naudojamus imtuvus.   
2.2.1. Mobile Mapper


MobileMapper – labai paprastai valdomas GPS imtuvas.
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2.2. pav. Mobile Mapper GPS imtuvas

Sukaupti duomenys aiškiai ir suprantamai pateikiami dideliame ekrane, juos paprasta redaguoti bei nukrauti. Kadangi šio GPS imtuvo ekranas yra pilnai spalvotas, todėl galima naudotis ESRI shape tipo formato žemėlapiais. Imtuvas yra atsparus smūgiams ir vandeniui.

Imtuvas tinkamas įvairių objektų inventorizavimui:

· Žemės ūkio naudmenų

· Miško elementų

· Ūkio išteklių

· Gamtos išteklių

2.1 lentelėje pateiktos imtuvo Mobile Mapper specifikacijos.[21]
2.1 lentelė. Imtuvo Mobile Mapper specifikacijos

	Eil.

Nr.
	Techninis rodiklis
	Rodiklio reikšmė

	1
	Dydis
	74x165x 31 (mm)

	2
	Svoris
	227g

	3
	Atmintis
	64 MB RAM ir 512 MB vidinė atmintis

	4
	Baterija
	Vidinė 6800 mAh Lithium-ion (ličio) baterija, pakraunama prietaise

	5
	Darbinė temperatūra
	darbo nuo -10oC iki +50oC 

  saugojimo nuo -20oC iki +70oC 

	6
	Atsparumas
	Atitinka IP54 standartą: atsparumas stipriam lietui, dulkėms, vibracijai ir smūgiams

	7
	Duomenų perdavimas
	Nukrovimas: RS 232, NMEA 0183

Įvedimas: RS 232, NMEA 0183, RTC M104

	8
	Ekranas 
	240 x 320 pikselių, 65,536 spalvų aktyvus liečiamas ekranas su apšvietimu

	9
	Sąsaja
	Patogus mygtukai

	10
	Kanalai
	L1

	11
	Matavimai realiu laiku 
	SBAS1 arba išorinis RTCM šaltinis (VRS tinklas/radijo švyturys)

	12
	Atnaujinimo dažnis 
	1 Hz

	13
	Laikas iki pirmos fiksacijos 
	30 s.

	14
	Tikslumas
	Horizontalus iki 3m 2D RMS su EGNOS/WAAS pagalba


2.2.2. Trimble GeoXT


GeoXT delninis GPS imtuvas yra Trimble GeoExplorer serijos GPS įrenginys, skirtas tikslios geografinių objektų GIS informacijos su aprašomąja atributine informacija kaupimui.

Trimble GeoXT GPS imtuvus sėkmingai naudoja inžinerinius tinklus eksploatuojančios įmonės, savivaldos institucijos, valstybinės įmonės ir kitos organizacijos, atliekančios geografinių objektų apskaitą, inventorizavimą, pasėlių plotų matavimą, aplinkos monitoringo darbus, fiksuojančios inžinerinių tinklų objektų gedimus ir kt.        
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2.3. pav. Trimble GeoXT GPS imtuvas
2.2 lentelėje pateiktos imtuvo Trimble GeoXT specifikacijos.[23]
  2.2 lentelė. Imtuvo Trimble GeoXT specifikacijos

	Eil.

Nr.
	Techninis rodiklis
	Rodiklio reikšmė

	1
	Dydis
	21.5 cm x 9.9 cm x 7.7 cm

	2
	Svoris
	0.78 kg su vidine baterija

	3
	Procesorius
	416 MHz Intel PXA-270 XScale procesorius

	4
	Atmintis
	64 MB RAM ir 512 MB vidinėatmintis

	5
	Baterija
	Vidinė 6800 mAh Lithium-ion (ličio) baterija, pakraunama prietaise

	6
	Darbinė temperatūra
	darbo nuo -10oC iki +50oC 

  saugojimo nuo -20oC iki +70oC 

	7
	Atsparumas
	Atitinka IP54 standartą: atsparumas stipriam lietui, dulkėms, vibracijai ir smūgiams

	8
	Duomenų perdavimas
	Bluetooth3, 802.11 g WLAN, DE9  įvadas naudojant specialią jungtį, USB įvadas naudojant duomenų iškrovimo modulį

	9
	Ekranas 
	240 x 320 pikselių, 65,536 spalvų    aktyvus liečiamas ekranas     suapšvietimu

	10
	Sąsaja
	aktyvus liečiamas ekranas, 11 kontrolinių klavišų, virtualiklaviatūra, rašymo rankaatpažinimas, audio įspėji-mai

	11
	Kanalai
	12 (L1 code ir carrier/L2 carrier)

	12
	Matavimai realiu laiku 
	SBAS1 arba išorinis RTCM šaltinis (VRS tinklas/radijo švyturys)

	13
	Atnaujinimo dažnis 
	1 Hz

	14
	Laikas iki pirmos fiksacijos 
	30 s.

	15
	Tikslumas
	0,2-2 m


2.2.3. Leica GS20


Tai GPS duomenu rinkimo irenginys, derinantis megejiško rankinio GPS imtuvo paprastuma su lankscia ir galinga kartografavimo sistema. Leica Geosystems GS20 – lužis pasiektas GPS/GIS kartografavimo sprendimuose, gautas integruojant GPS imtuva ir antena rankiniame duomenu rinkiklio korpuse. Efektyvi GPS technologija suteikia neprilygstamą tikslumą. Paprastas dirbti, ryškus bei didelis grafinis ekranas. Bluetooth ryšys. Standartinė 32 MB atminties kortelė.
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2.4. pav. Leica GS-20 GPS imtuvas
2.3. lentelėje pateiktos imtuvo Trimble GeoXT specifikacijos.[20]
  2.3 lentelė. Imtuvo Leica GS20 specifikacijos

	Eil.

Nr.
	Techninis rodiklis
	Rodiklio reikšmė

	1
	Dydis
	21.5 cm x 9.9 cm x 7.7 cm

	2
	Svoris
	0.652

	3
	Procesorius
	120Mhz Hitachi SH4

	4
	Atmintis
	ATA Compact Flash kortel4

	5
	Baterija
	Vidinė 6800 mAh Lithium-ion (ličio) baterija,

	6
	Darbinė temperatūra
	darbo nuo -20oC iki +55oC 

  saugojimo nuo -40oC iki +75oC 

	7
	Atsparumas
	Smugiams 1.2m, drėgmei 99%

	8
	Duomenų perdavimas
	Bluetooth3, 802.11 g WLAN, DE9 įvadas naudojant specialią jungtį, USB įvadas naudojant duomenų iškrovimo modulį

	10
	Kanalai
	12 (L1 code)

	11
	Matavimai realiu laiku 
	SBAS1 arba išorinis RTCM šaltinis (VRS tinklas/radijo švyturys)

	12
	Atnaujinimo dažnis 
	1 Hz

	13
	Tikslumas
	0,2-5 m


2.2.4. ProMark3


ProMark3 - vienadažnis GPS imtuvas skirtas preciziniams žemes sklypu, kadastriniams ir topografiniams matavimams.
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2.5. pav. ProMark3 GPS imtuvas
2.4 lentelėje pateiktos imtuvo Trimble GeoXT specifikacijos.[22].
  2.4 lentelė. Imtuvo ProMark3 specifikacijos 
	Eil.

Nr.
	Techninis rodiklis
	Rodiklio reikšmė

	1
	Dydis
	19.5 cmx 9 cmx 4.6 cm

	2
	Svoris
	0.480 kg 

	3
	Procesorius
	416 MHz Intel PXA-270 XScale procesorius

	4
	Atmintis
	64 MB RAM ir 512 MB vidinė atmintis

	5
	Baterija
	Vidinė 6800 mAh Lithium-ion (ličio) baterija, pakraunama prietaise

	6
	Darbinė temperatūra
	nuo -10oC iki +60oC 

   

	7
	Atsparumas
	Atitinka IP54 standartą: atsparumas stipriam lietui, dulkėms, vibracijai ir smūgiams

	8
	Duomenų perdavimas
	3 būdai: Bluetooth, RS232 kabelis, USB

	9
	Ekranas 
	320 x 240 pikselių TFT skystųjų kristalų su apšvietimu

	10
	Kanalai
	14 lygiagrečių kanalų imtuvas, C/A kodas/ fazė

	11
	Matavimai realiu laiku 
	SBAS1 arba išorinis RTCM šaltinis (VRS tinklas/radijo švyturys)

	12
	Atnaujinimo dažnis 
	1 Hz

	13
	Tikslumas
	<1m(SBAS/WAAS/EGNOS; statinis iki 1 cm


2.3. Aplinkos parametrai 


Žaibų poveikis gali pasireikšti įvairiais būdais. Pats didžiausias poveikis būna tada, kai žaibo iškrova įvyksta visai greta. Tokiais atvejais GPS imtuvas gali būti sugadinamas. Fiksuotų (stacionariai įrengtų, pvz., laivuose) imtuvų apsaugai labai rekomenduotina įrengti gerus žaibolaidžius. 

Kitas poveikis pasireiškia dideliais žaibų sukeliamų elektromagnetinių bangų trukdymais, tai gali labai apsunkinti DGPS signalų priėmimą. Šiems trukdymams sumažinti naudojamos specialios mažatriukšmės „magnetinės kilpos“ tipo priėmimo antenos. Signalų priėmimo iš GPS palydovų kokybei žaibavimas didelės įtakos neturi.


Lietus, šlapdriba ir sniegas (trasoje tarp imtuvo ir GPS palydovo) paprastai neturi juntamos įtakos priimamam GPS signalui. Tai gali rimčiau pasireikšti tik atliekant labai tikslius geodezinius ir kartografinius matavimus. Tačiau sniegas ir ledas, susikaupę ant GPS imtuvo išorinės priėmimo antenos, gali gerokai pabloginti ar visai nutraukti palydovų signalų priėmimą.

Orų temperatūra, atmosferos slėgis ir santykinė drėgmė buvo imami iš meteorologijos stoties esančios Vilniaus mieste. Šiuos duomenys bendru susitarymu teikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Prieš važiuojant matuoti buvo gaunama informacija apie esama oro temperatūrą, slėgį ir drėgmę.  [16]
2. 3. 1. Atmosferos slėgio matavimai


Atmosferos slėgis – slėgis, kuriuo atmosfera slegia žemiau esančius oro sluoksnius ir visą žemės paviršių.



Atmosferos slėgis matuojamas hektopaskaliais (hPa). Įvairios institucijos gali būti aptarnaujamos ir kitais slėgio vienetais: milimetrais, milibarais, atmosferomis, coliais.


Atmosferos slėgis matuojamas puodeliniu gyvsidabrio barometru ir savaitiniu meteorologiniu barografu. Barografas ir barometras įrengiami meteorologijos stotyje. Prietaisai turi būti patikrinti, turėti patikros liudijimus, lipdukus, patvirtintą pastoviąją pataisą.



Atliekant atmosferos slėgio matavimus barometru reikia laikytis tokių reikalavimų:

· Barometras turi būti įrengtas tarnybinėse patalpose barometrinėje spintelėje ant kapitalinės sienos;

· Barometras turi laisvai kabėti ir nesiekti spintelės šonų;

· Pageidautina temperatūra 15-20 C, bet ne žemesnė kaip 0 C ir ne aukštesnė kaip 45 C;

· Apšvietimas – ne stipresnis kaip 25 W lemputė;

· Varžtas orui patekti turi būti atsuktas vieną-du kartus;

· Po barometru turi padėtas indas, gyvsidabriui sutekėti (pažeidimų, avarijos atvėju);

· Barometrą perkelti, keisti gali tik specialistas metrologas;



Atmosferos slėgis matuojamas tokia tvarka:

· Atskaitomi termometro prie barometro rodmenys 0,1 C tikslumu;

· Sukant kremaljerą nonijus pakeliamas virš menisko, o vėliau pamažu leidžiamas žemyn iki viršutinės menisko dalies taip, kad kraštuose prie stiklo sienelių būtų peršviečiami trikampiai. Akys turi būti viename lygyje su priekiniu ir užpakaliniu nonijaus kraštais;

· Atskaitoma pagal barometro skalę ir nonijų 0,1 hPa tikslumu;

· Atskaičius, nonijų paliekamas iki kito matavimo ir nejudinamas;


Matavimų rezultatų užrašymas ir analizė. Atmosferos slėgiui stoties lygyje nustatyti yra išskaičiuojama pastoviojo barometro pataisa ir pataisa esant 0 C temperatūrai. Termometrui prie barometro įskaičiuojama sertifikato pataisa.


Atmosferos slėgis stoties lygyje gaunamas sudėjus išmatuotą slėgį, pataisą 0 C temperatūrai ir pastoviąją pataisą, kuri kiekvienam barometrui yra skirtinga.

Pavyzdys. Išmatuotas slėgis pagal barometrą 923,4 hPa, pataisa 0 C temperatūrai -2,8 hPa, pastovioji pataisą +0,6 hPa. Slėgis stoties lygyje bus lygus šių reikšmių sumai:

923,4 + (-2,8) + 0,6 = 921,2

Slėgis stoties lygyje yra 921,2 hPA.[14]
2. 3. 2. Oro temperatūros ir santykinio drėgnumo kitimo registravimas


Oro temperatūros ir drėgnumo kitimas laike nustatomas norint gauti valandinės ir ekstremalias (minimalią ir maksimalią) reikšmes per parą. Valandinės ir ekstremalios oro temperatūros bei santykinio drėgnumo reikšmės nustatomos skaičiavimo būdu lyginant psichrometru, termografu ir higrografu išmatuotus duomenis. Oro temperatūros kitimui registruoti naudojamas deformacinis (bimetalinis) termometras. Santykinio oro drėgnumo kitimui registruoti naudojamas jautriausias elementas – plaukas.


Oro temperatūrai ir santykiniam drėgnumui registruoti naudojami šie prietaisai:

· Meteorologinis termografas su jautriu bimetaliniu elementu;

· Meteorologinis higrografas su jautriu nuriebintų plaukų pluoštelio elementu;

· Apsauginis žaliuzinis narvelis su metalinėmis „kojomis“;


Visi prietaisai turi turėti patikros liudijimus, rodančius, kad jie tinkami naudoti.


Oro temperatūros ir santykinio drėgnumo matavimas vyksta nenutrūkstamai, visus metus. Termografas ir higrografas turi būti įrengti savirašių narvelyje. O termografo jautrusis elementas (bimetalinė plokštelė) tame pačiame aukstyje, kaip ir psichrometro termometrų rezervuarai. Oro temperatūros ir santykinio drėgnumo kitimas registruojamas specialiose diagraminėse juostose.[14]
3. GPS imtuvų rezultatų analizė 
3.1. Kyviškių kalibravimo bazės punktų duomenis


Kyviškių kalibravimo bazė, skirta elektroninių atstumo matavimo prietaisų kalibravimui ir patikrai, įrengta 1996 metais (3.1 pav.). Kalibravimo bazę sudaro šeši matavimų stulpai pastatyti sąvaroje ir nutolę nuo pirmojo stulpo 100, 360, 1 120, 1 300 ir 1 320 m atstumu. Aukščių skirtumas sąvaroje neviršija 6 m. Kyviškių kalibravimo bazės žemės paviršių dengia pieva. Pati bazė įrengta Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos Dariaus ir Girėno eskadrilės oro uoste. 2000 m. dar vienas matavimų stulpas – septintasis buvo pastatytas kitoje pakilimo tako pusėje, o tai leido išplėsti kalibravimo bazę į daugiatikslį poligoną, kurį galima naudoti GPS prietaisų, teodolitų, elektroninių tacheometrų ir kitų matavimo prietaisų patikrai ir kalibravimui.
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3.1. pav. Kyviškių kalibravimo bazės ženklų išdėstymo schema

Norint kokybiškai atlikti elektroninių tolimačių bei GPS imtuvų kalibravimą ir patikrą, reikia žinoti ar bazės ženklai yra pastovūs, t.y. ar nesikeičia etaloninių linijų ilgių kalibruotosios vertės ir jų koordinatės. Ženklų pastovumas nustatomas atliekant pakartotinus matavimus. Aukštu tikslumu (0,3-1mm) tolimačių kalibravimo bazės susietumą su ilgio etalonu atlieka Suomijos geodezijos instituto Nacionalinės standartų laboratorijos darbuotojai turintys patirtį šiuose darbuose.

Stendo ženklų pastovumo tyrimams žemesniu tikslumu (1-3mm) galima panaudoti GPS matavimų metodą.


GPS matavimai buvo atlikti 2000 metų kovo mėn., kurios atliko Geodezijos instituto ir Kalibravimo laboratorijos darbuotojai. Matavimai atlikti 6 „Ashtech“ tipo imtuvais visuose bazės ženkluose vienu metu. Matavimu trukmė 1 val., signalų registravimo intervalas 15 sek. Įrengus 7 punktą matavimai pakartoti 2007 metų rugsėjo mėn. Matavimai atlikti 7 imtuvais visuose bazės ženkluose vienu metu. Matavimų trukmė 2 val., signalų registravimo intervalas 15 sek. Pradiniu punktu priimtas stovas Nr. 6, kurio koordinatės gautos susiejant patikros stendą su valstybinių GPS tinklu.[13]

Apskaičiuotos kalibravimo bazės ženklų elipsoidinės ir plokštuminės koordinatės bei jų vidutinės kvadratinės paklaidos pateiktos 3.1-3.3 lentelėse.

               3.1 lentelė. Ženklų koordinatės ir vidutinės kvadratinės paklaidos (2000 m.)
	Ženklo numeris
	Koordinatės
	Tikslumas                mm 

	
	
	

	
	B (°), ('), (")                               L (°), ('), (")
	x m                                                   y m
	Elipsoidinis aukštis
	mx        my
	mHe

	
	
	
	
	
	

	1
	54  40  22,11602            25  30  24,13030
	6060637,778      597180,015
	186,076
	1              1
	1

	
	
	
	
	
	

	2
	54  40  18,91578            25  30  24,99361
	6060539,185     597197,604
	186,304
	1              1
	1

	
	
	
	
	
	

	3
	54  40  10,60810            25  30  27,23412
	6060283,241      597243,257
	187,299
	1              1
	1

	
	
	
	
	
	

	4
	54  39  46,31892            25  30  33,78440
	6059534,941        597376,753
	190,232
	1              1
	1

	
	
	
	
	
	

	5
	54  39  40,56472            25  30  35,33556
	6059357,666            597408,374
	191,561
	1              1
	1

	
	
	
	
	
	

	6
	54  39  39,92564            25  30  35,50796
	6059337,978            597411,888
	191,889
	0              0
	0

	
	
	
	
	
	


               3.2 lentelė. Ženklų koordinatės ir vidutinės kvadratinės paklaidos (2007 m.)
	Ženklo numeris
	Koordinatės
	Tikslumas                mm 

	
	
	

	
	B (°), ('), (")                               L (°), ('), (")
	x m                                                   y m
	Elipsoidinis aukštis
	mx        my
	mHe

	
	
	
	
	
	

	1
	54  40  22,11627            25  30  24,13005
	6060637,786      597180,010
	186,079
	1              1
	1

	
	
	
	
	
	

	2
	54  40  18,91593            25  30  24,99340
	6060539,189     597197,600
	186,302
	1              1
	1

	
	
	
	
	
	

	3
	54  40  10,60822            25  30  27,23393
	6060283,245      597243,254
	187,308
	1              1
	1

	
	
	
	
	
	

	4
	54  39  46,31914            25  30  33,78426
	6059534,948        597376,751
	190,240
	1              1
	1

	
	
	
	
	
	

	5
	54  39  40,56492            25  30  35,33557
	6059357,672            597408,374
	191,570
	1              1
	1

	
	
	
	
	
	

	6
	54  39  39,92564            25  30  35,50796
	6059337,978            597411,888
	191,889
	0              0
	0

	
	
	
	
	
	

	7
	54  40  06,35782            25  31  02,43111
	6060165,441            597876,695
	189,598
	0              0
	0

	
	
	
	
	
	

	Ženklo numeris
	Koordinačių                 skirtumas mm

	
	

	
	

	
	dx
	dy
	dH

	1
	+8
	-5
	+3

	2
	+4
	-4
	-2

	3
	+4
	-3
	+9

	4
	+7
	-2
	+8

	5
	+6
	0
	+9

	6
	0
	0
	0


3.3 lentelė. Koordinačių skirtumai
3. 1. 1. Imtuvo Mobile Mapper duomenys


Su imtuvu Mobile Mapper buvo atlikta daugiausia matavimų. Į dieną buvo atliekama po 3 matavimus.  Pirmas matavimas buvo pradedamas nuo punkto Nr. 7, tolimesne seka punktai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antras matavimas buvo pradedamas nuo punkto Nr. 6, toliau Nr. 5,  4, 3, 2, 1 ir užbaigiama punkte Nr. 7. Trečias matavimas vėl pradėtas taip kaip ir pirmas matavimas. Toks matavimo būdas buvo pasirinktas tam, kad tarp tų pačių  matuojamų punktų būtų skirtingas laiko tarpas. Atlikus matavimus gauta 231 koordinačių (kiekvienam punktui po 33 koordinatės).
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3.2. pav. MM Office programine įranga nukrauti duomenys

Matavimo duomenys buvo nukraunami naudojant Mobile Mapper Ofice programinę įrangą (3.4 pav.). Gauti rezultatai buvo perkeliami į Excel formatą, kuriame šalia koordinačių taip pat buvo nurodyta matavimo data, palydovų skaičius, PDOP reikšmė, oro temperatūra, oro sąlygos, atmosferos slėgis, santykinė drėgmė. Matavimų rezultatai pateikti prieduose. 

3. 1. 2. Imtuvo Trimble GeoXt duomenys


Trimle GeoXT imtuvu buvo atlikta mažiau matavimų, kadangi dėl dažno prietaiso gedimo nebuvo galimybės naudoti prietaisą kiekviena karta. Šiuo prietaisu kiekvienas punktas buvo pamatuotas 27 kartus, viso gauta 189 koordinačių. Matavimų duomenys  buvo nukraunami naudojant ArcPad programinę įrangą. Gauti rezultatai buvo perkelti į Excel formatą. Šio prietaiso rezultatai pateikti prieduose. 
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3.3. pav. ArcPad programine įranga nukrauti duomenys
3. 1. 3. Imtuvo Leica GS20 duomenys

         Su imtuvu Leica GS20, kaip ir su Mobile Mapper imtuvu taip pat buvo atlikta daugiausia matavimų (viso 231, kiekvienam punktui po 33). Matavimų seka, tokia pati kaip ir matuojant pirmais prietaisais. Matavimų duomenys buvo nukraunami naudojant GisData Pro (3.6 pav.). Gauti rezultatai taip pat buvo perkelti į Excel formatą. Matavimų rezultatai pateikti prieduose.
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3.4. pav. GisData Pro programine įranga nukrauti duomenys
3. 1. 4. Imtuvo ProMark 3 duomenys

         Naudojant Pro Mark imtuvą gauta mažiausiai duomenų. NMA šį imtuvą įsigijo 2007 metų pabaigoje, o galimybė naudotis šiuos prietaisus atsirado 2008 metų pradžioje. Šio imtuvo matavimo specifika tokia pati kaip ir Mobile Mapper. Nukrauti duomenys naudojama tokia pat programinė įranga kaip ir Mobile Mapper – Mobile Mapper Office (3.7 pav.). Kaip ir visų kitų prietaisų, matavimų rezultatai perkelti bei pateikti Excel formate.  Matavimų rezultatai pateikti prieduose.
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3.5. pav. MM Office programine įranga nukrauti duomenys
3.2. Skirtumas tarp tikrų ir pamatuotų koordinačių


Šiame skyriuje yra apskaičiuojams standartinis nukrypimas kiekvienam pamatuotam punktui, taip pat yra parodyti, kaip pamatuoti punktai nukrypsta nuo tikrųjų koordinačių.



Pirmiausiai buvo apskaičiuojami skirtumai tarp matuojamų (M) ir tikrųjų (T) koordinačių, ir skirtumai užvadinti “M-T”. Buvo gautas vidurkis nuokrypių “M-T”. Šie nuokrypiai buvo panaudoti, kad apskaičiuotų standartinį nukrypimą paprastame būde. Apačioje pateiktose lentelėse galime pamatyti standartinių nukrypių skaičiavimus x ir y koordinatems. Standartinis nuokrypis buvo apskaičiuotas pagal (3.1) formulę:
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                       (3.1)
Standartinis nuokrypis (angl. standard deviation) – tai tiriamojo požymio reikšmių sklaidos apibūdinimas, apibrėžiamas kaip požymio įgyjamų reikšmių ir vidurkio skirtumų kvadratų sumos vidurkis. Statistinis nuokrypis nusako kaip plačiai yra pasklidusios reikšmės, rodo kiek vidutiniškai reikšmės nukrypsta nuo vidurkio.

Lentelėse 3.4-3.17 pateikti standartinio nuokrypio skaičiavimai x ir y koordinatėms pamatuotais Mobile Mapper imtuvu. Kitais imtuvais pamatuotų koordinačių standartinio nuokrypio skaičiavimai yra pateikti prieduose.
           3.4 lentelė. Standartinis nuokrypis 1 punkto X koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas  (M)
	Tikroji vertė  (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	1
	6060639.556
	6060637.786
	1.770
	-0.027
	0.0007

	1
	6060636.934
	6060637.786
	-0.852
	-2.649
	7.0171

	1
	6060638.447
	6060637.786
	0.661
	-1.136
	1.2904

	1
	6060639.457
	6060637.786
	1.671
	-0.126
	0.0159

	1
	6060637.498
	6060637.786
	-0.288
	-2.085
	4.3471

	1
	6060637.111
	6060637.786
	-0.675
	-2.472
	6.1106

	1
	6060642.226
	6060637.786
	4.440
	2.643
	6.9861

	1
	6060638.110
	6060637.786
	0.324
	-1.473
	2.1696

	1
	6060639.983
	6060637.786
	2.197
	0.400
	0.1600

	1
	6060639.732
	6060637.786
	1.946
	0.149
	0.0222

	1
	6060640.585
	6060637.786
	2.799
	1.002
	1.0041

	1
	6060637.014
	6060637.786
	-0.772
	-2.569
	6.5996

	1
	6060641.121
	6060637.786
	3.335
	1.538
	2.3655

	1
	6060640.388
	6060637.786
	2.602
	0.805
	0.6481

	1
	6060638.011
	6060637.786
	0.225
	-1.572
	2.4711

	1
	6060638.632
	6060637.786
	0.846
	-0.951
	0.9043

	1
	6060642.066
	6060637.786
	4.280
	2.483
	6.1654

	1
	6060641.089
	6060637.786
	3.303
	1.506
	2.2681

	1
	6060639.224
	6060637.786
	1.438
	-0.359
	0.1289

	1
	6060637.783
	6060637.786
	-0.003
	-1.800
	3.2399

	1
	6060638.889
	6060637.786
	1.103
	-0.694
	0.4816

	1
	6060639.229
	6060637.786
	1.443
	-0.354
	0.1253

	1
	6060641.233
	6060637.786
	3.447
	1.650
	2.7226

	1
	6060639.755
	6060637.786
	1.969
	0.172
	0.0296

	1
	6060639.258
	6060637.786
	1.472
	-0.325
	0.1056

	1
	6060640.215
	6060637.786
	2.429
	0.632
	0.3995

	1
	6060640.453
	6060637.786
	2.667
	0.870
	0.7569

	1
	6060642.580
	6060637.786
	4.794
	2.997
	8.9822

	1
	6060640.391
	6060637.786
	2.605
	0.808
	0.6529

	1
	6060641.864
	6060637.786
	4.078
	2.281
	5.2031

	1
	6060638.117
	6060637.786
	0.331
	-1.466
	2.1491

	1
	6060639.628
	6060637.786
	1.842
	0.045
	0.0020

	1
	6060639.659
	6060637.786
	1.873
	0.076
	0.0058

	
	
	Vidurkis (M-T)
	1.797
	Stand.nuokrypis
	1.5363


          3.5 lentelė. Standartinis nuokrypis 1 punkto Y koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas  (M)
	Tikroji vertė  (T )
	(M-T)
	Paklaida         (M-T) - v
	v2

	1
	597180.150
	597180.010
	0.140
	0.247
	0.0612

	1
	597179.856
	597180.010
	-0.154
	-0.047
	0.0022

	1
	597180.111
	597180.010
	0.101
	0.208
	0.0434

	1
	597177.223
	597180.010
	-2.787
	-2.680
	7.1803

	1
	597180.440
	597180.010
	0.430
	0.537
	0.2888

	1
	597179.988
	597180.010
	-0.022
	0.085
	0.0073

	1
	597181.233
	597180.010
	1.223
	1.330
	1.7699

	1
	597179.444
	597180.010
	-0.566
	-0.459
	0.2103

	1
	597180.328
	597180.010
	0.318
	0.425
	0.1810

	1
	597178.996
	597180.010
	-1.014
	-0.907
	0.8219

	1
	597182.235
	597180.010
	2.225
	2.332
	5.4401

	1
	597181.863
	597180.010
	1.853
	1.960
	3.8431

	1
	597181.245
	597180.010
	1.235
	1.342
	1.8020

	1
	597180.893
	597180.010
	0.883
	0.990
	0.9809

	1
	597181.227
	597180.010
	1.217
	1.324
	1.7540

	1
	597179.088
	597180.010
	-0.922
	-0.815
	0.6636

	1
	597182.512
	597180.010
	2.502
	2.609
	6.8089

	1
	597181.755
	597180.010
	1.745
	1.852
	3.4314

	1
	597182.228
	597180.010
	2.218
	2.325
	5.4075

	1
	597180.523
	597180.010
	0.513
	0.620
	0.3849

	1
	597177.223
	597180.010
	-2.787
	-2.680
	7.1803

	1
	597180.249
	597180.010
	0.239
	0.346
	0.1200

	1
	597177.398
	597180.010
	-2.612
	-2.505
	6.2731

	1
	597180.598
	597180.010
	0.588
	0.695
	0.4836

	1
	597179.318
	597180.010
	-0.692
	-0.585
	0.3418

	1
	597176.322
	597180.010
	-3.688
	-3.581
	12.8207

	1
	597179.178
	597180.010
	-0.832
	-0.725
	0.5251

	1
	597179.266
	597180.010
	-0.744
	-0.637
	0.4053

	1
	597178.552
	597180.010
	-1.458
	-1.351
	1.8241

	1
	597179.022
	597180.010
	-0.988
	-0.881
	0.7755

	1
	597178.343
	597180.010
	-1.667
	-1.560
	2.4324

	1
	597179.958
	597180.010
	-0.052
	0.055
	0.0031

	1
	597180.021
	597180.010
	0.011
	0.118
	0.0140

	
	
	Vidurkis (M-T)
	-0.107
	Stand.nuokrypis
	1.5236



Apskaičiavus standartinį nuokrypį, bei koordinačių skirtumus, buvo sudarytos diagramos, kuriuose aiškiai matosi, kada buvo didžiausias nukrypimas, o kada mažiausias. Kiekvienoje diagramoje yra pavaizduota matavimo data, bei x ir y koordinačių nukrypimas metrais.  

Atlikus skaičiavimus, matome jog 1 punkte didžiausias nukrypimas x koordinatei yra 4,794 m, o mažiausias -0,003 m. Didžiausias nukrypimas y koordinatėse yra -2,787 m, o mažiausias 0,011 m.   Paveiksle 3.8 ryškiai matom jog didžiausias nuokrypis buvo 2007-06-08 matavimuose, o mažiausias 2007-11-28.
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Matavimų data

Nuokrypis, m

x koord., m

y koord., m


3.6. pav. 1 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Mobile Mapper) 
           3.6 lentelė. Standartinis nuokrypis 2 punkto X koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas  (M)
	Tikroji vertė  (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	2
	6060541.456
	6060539.189
	2.267
	1.475
	2.1745

	2
	6060540.012
	6060539.189
	0.823
	0.031
	0.0009

	2
	6060538.970
	6060539.189
	-0.219
	-1.011
	1.0229

	2
	6060539.447
	6060539.189
	0.258
	-0.534
	0.2856

	2
	6060540.357
	6060539.189
	1.168
	0.376
	0.1411

	2
	6060541.578
	6060539.189
	2.389
	1.597
	2.5492

	2
	6060541.278
	6060539.189
	2.089
	1.297
	1.6812

	2
	6060539.445
	6060539.189
	0.256
	-0.536
	0.2877

	2
	6060538.457
	6060539.189
	-0.732
	-1.524
	2.3238

	2
	6060537.985
	6060539.189
	-1.204
	-1.996
	3.9856

	2
	6060539.478
	6060539.189
	0.289
	-0.503
	0.2534

	2
	6060538.453
	6060539.189
	-0.736
	-1.528
	2.3360

	2
	6060539.892
	6060539.189
	0.703
	-0.089
	0.0080

	2
	6060537.986
	6060539.189
	-1.203
	-1.995
	3.9816

	2
	6060541.281
	6060539.189
	2.092
	1.300
	1.6890

	2
	6060541.340
	6060539.189
	2.151
	1.359
	1.8458

	2
	6060539.212
	6060539.189
	0.023
	-0.769
	0.5920

	2
	6060540.785
	6060539.189
	1.596
	0.804
	0.6458

	2
	6060541.445
	6060539.189
	2.256
	1.464
	2.1421

	2
	6060540.214
	6060539.189
	1.025
	0.233
	0.0541

	2
	6060539.549
	6060539.189
	0.360
	-0.432
	0.1870

	2
	6060539.983
	6060539.189
	0.794
	0.002
	0.0000

	2
	6060540.286
	6060539.189
	1.097
	0.305
	0.0928

	2
	6060538.812
	6060539.189
	-0.377
	-1.169
	1.3675

	2
	6060540.741
	6060539.189
	1.552
	0.760
	0.5770

	2
	6060538.978
	6060539.189
	-0.211
	-1.003
	1.0068

	2
	6060539.224
	6060539.189
	0.035
	-0.757
	0.5736

	2
	6060540.827
	6060539.189
	1.638
	0.846
	0.7150

	2
	6060541.431
	6060539.189
	2.242
	1.450
	2.1014

	3.6 lentelės pabaiga

	2
	6060539.958
	6060539.189
	0.769
	-0.023
	0.0005

	2
	6060539.488
	6060539.189
	0.299
	-0.493
	0.2434

	2
	6060541.926
	6060539.189
	2.737
	1.945
	3.7815

	2
	6060539.112
	6060539.189
	-0.077
	-0.869
	0.7558

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.792
	Stand.nuokrypis
	1.1097


          3.7 lentelė. Standartinis nuokrypis 2 punkto Y koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas  (M)
	Tikroji vertė  (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	2
	597198.068
	597197.600
	0.468
	0.034
	0.0012

	2
	597197.897
	597197.600
	0.297
	-0.137
	0.0186

	2
	597196.997
	597197.600
	-0.603
	-1.037
	1.0744

	2
	597197.458
	597197.600
	-0.142
	-0.576
	0.3313

	2
	597198.422
	597197.600
	0.822
	0.388
	0.1509

	2
	597196.822
	597197.600
	-0.778
	-1.212
	1.4678

	2
	597198.753
	597197.600
	1.153
	0.719
	0.5176

	2
	597196.442
	597197.600
	-1.158
	-1.592
	2.5330

	2
	597197.448
	597197.600
	-0.152
	-0.586
	0.3429

	2
	597198.423
	597197.600
	0.823
	0.389
	0.1517

	2
	597199.200
	597197.600
	1.600
	1.166
	1.3606

	2
	597200.452
	597197.600
	2.852
	2.418
	5.8489

	2
	597199.487
	597197.600
	1.887
	1.453
	2.1125

	2
	597198.121
	597197.600
	0.521
	0.087
	0.0076

	2
	597197.453
	597197.600
	-0.147
	-0.581
	0.3370

	2
	597198.358
	597197.600
	0.758
	0.324
	0.1053

	2
	597199.468
	597197.600
	1.868
	1.434
	2.0577

	2
	597198.488
	597197.600
	0.888
	0.454
	0.2065

	2
	597197.652
	597197.600
	0.052
	-0.382
	0.1456

	2
	597197.869
	597197.600
	0.269
	-0.165
	0.0271

	2
	597199.453
	597197.600
	1.853
	1.419
	2.0149

	2
	597196.987
	597197.600
	-0.613
	-1.047
	1.0953

	2
	597199.234
	597197.600
	1.634
	1.200
	1.4411

	2
	597197.057
	597197.600
	-0.543
	-0.977
	0.9536

	2
	597198.309
	597197.600
	0.709
	0.275
	0.0759

	2
	597196.421
	597197.600
	-1.179
	-1.613
	2.6003

	2
	597197.458
	597197.600
	-0.142
	-0.576
	0.3313

	2
	597196.471
	597197.600
	-1.129
	-1.563
	2.4415

	2
	597195.871
	597197.600
	-1.729
	-2.163
	4.6766

	2
	597198.430
	597197.600
	0.830
	0.396
	0.1572

	2
	597199.001
	597197.600
	1.401
	0.967
	0.9360

	2
	597200.260
	597197.600
	2.660
	2.226
	4.9571

	2
	597196.877
	597197.600
	-0.723
	-1.157
	1.3376

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.434
	Stand.nuokrypis
	1.1431
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Matavimų data

Nuokrypis, m

x koord., m

y koord., m


3.7. pav. 2 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Mobile Mapper)
        3.8 lentelė. Standartinis nuokrypis 3 punkto X koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas  (M)
	Tikroji vertė  (T )
	(M-T)
	Paklaida         (M-T) - v
	v2

	3
	6060285.539
	6060283.245
	2.294
	1.157
	1.3389

	3
	6060284.151
	6060283.245
	0.906
	-0.231
	0.0533

	3
	6060284.476
	6060283.245
	1.231
	0.094
	0.0089

	3
	6060285.189
	6060283.245
	1.944
	0.807
	0.6514

	3
	6060281.254
	6060283.245
	-1.991
	-3.128
	9.7836

	3
	6060283.455
	6060283.245
	0.210
	-0.927
	0.8591

	3
	6060282.322
	6060283.245
	-0.923
	-2.060
	4.2431

	3
	6060282.486
	6060283.245
	-0.759
	-1.896
	3.5944

	3
	6060281.987
	6060283.245
	-1.258
	-2.395
	5.7354

	3
	6060283.544
	6060283.245
	0.299
	-0.838
	0.7020

	3
	6060284.865
	6060283.245
	1.620
	0.483
	0.2334

	3
	6060285.774
	6060283.245
	2.529
	1.392
	1.9380

	3
	6060284.669
	6060283.245
	1.424
	0.287
	0.0824

	3
	6060285.489
	6060283.245
	2.244
	1.107
	1.2257

	3
	6060284.596
	6060283.245
	1.351
	0.214
	0.0458

	3
	6060284.985
	6060283.245
	1.740
	0.603
	0.3638

	3
	6060283.799
	6060283.245
	0.554
	-0.583
	0.3397

	3
	6060285.224
	6060283.245
	1.979
	0.842
	0.7092

	3
	6060283.749
	6060283.245
	0.504
	-0.633
	0.4005

	3
	6060284.831
	6060283.245
	1.586
	0.449
	0.2017

	3
	6060284.123
	6060283.245
	0.878
	-0.259
	0.0670

	3
	6060287.224
	6060283.245
	3.979
	2.842
	8.0777

	3
	6060285.584
	6060283.245
	2.339
	1.202
	1.4451

	3
	6060284.659
	6060283.245
	1.414
	0.277
	0.0768

	3
	6060286.385
	6060283.245
	3.140
	2.003
	4.0125

	3
	6060284.069
	6060283.245
	0.824
	-0.313
	0.0979

	3
	6060285.573
	6060283.245
	2.328
	1.191
	1.4188

	3
	6060283.312
	6060283.245
	0.067
	-1.070
	1.1446

	3
	6060285.272
	6060283.245
	2.027
	0.890
	0.7923

	3
	6060284.267
	6060283.245
	1.022
	-0.115
	0.0132

	3
	6060285.217
	6060283.245
	1.972
	0.835
	0.6974

	3.8 lentelės pabaiga

	3
	6060284.646
	6060283.245
	1.401
	0.264
	0.0698

	3
	6060281.887
	6060283.245
	-1.358
	-2.495
	6.2244

	
	
	Vidurkis (M-T)
	1.137
	Stand.nuokrypis
	1.3305


           3.9 lentelė. Standartinis nuokrypis 3 punkto Y koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas  (M)
	Tikroji vertė   (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	3
	597246.624
	597243.254
	3.370
	3.164
	10.0099

	3
	597244.838
	597243.254
	1.584
	1.378
	1.8985

	3
	597245.476
	597243.254
	2.222
	2.016
	4.0636

	3
	597244.215
	597243.254
	0.961
	0.755
	0.5698

	3
	597243.954
	597243.254
	0.700
	0.494
	0.2439

	3
	597245.228
	597243.254
	1.974
	1.768
	3.1253

	3
	597244.122
	597243.254
	0.868
	0.662
	0.4380

	3
	597239.485
	597243.254
	-3.769
	-3.975
	15.8018

	3
	597239.221
	597243.254
	-4.033
	-4.239
	17.9704

	3
	597241.233
	597243.254
	-2.021
	-2.227
	4.9602

	3
	597242.986
	597243.254
	-0.268
	-0.474
	0.2248

	3
	597243.251
	597243.254
	-0.003
	-0.209
	0.0437

	3
	597244.289
	597243.254
	1.035
	0.829
	0.6870

	3
	597243.685
	597243.254
	0.431
	0.225
	0.0506

	3
	597243.573
	597243.254
	0.319
	0.113
	0.0127

	3
	597244.175
	597243.254
	0.921
	0.715
	0.5110

	3
	597243.127
	597243.254
	-0.127
	-0.333
	0.1110

	3
	597244.027
	597243.254
	0.773
	0.567
	0.3213

	3
	597244.658
	597243.254
	1.404
	1.198
	1.4348

	3
	597245.202
	597243.254
	1.948
	1.742
	3.0340

	3
	597245.201
	597243.254
	1.947
	1.741
	3.0306

	3
	597242.568
	597243.254
	-0.686
	-0.892
	0.7959

	3
	597243.257
	597243.254
	0.003
	-0.203
	0.0413

	3
	597244.285
	597243.254
	1.031
	0.825
	0.6804

	3
	597243.241
	597243.254
	-0.013
	-0.219
	0.0480

	3
	597242.756
	597243.254
	-0.498
	-0.704
	0.4958

	3
	597243.005
	597243.254
	-0.249
	-0.455
	0.2072

	3
	597239.348
	597243.254
	-3.906
	-4.112
	16.9098

	3
	597241.633
	597243.254
	-1.621
	-1.827
	3.3385

	3
	597243.942
	597243.254
	0.688
	0.482
	0.2322

	3
	597244.328
	597243.254
	1.074
	0.868
	0.7532

	3
	597243.578
	597243.254
	0.324
	0.118
	0.0139

	3
	597243.674
	597243.254
	0.420
	0.214
	0.0457

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.206
	Stand.nuokrypis
	1.6965
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3.8. pav. 3 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Mobile Mapper)
           3.10 lentelė. Standartinis nuokrypis 4 punkto X koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas   (M)
	Tikroji vertė  (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	4
	6059536.682
	6059534.948
	1.734
	0.871
	0.7584

	4
	6059536.803
	6059534.948
	1.855
	0.992
	0.9838

	4
	6059536.182
	6059534.948
	1.234
	0.371
	0.1376

	4
	6059535.894
	6059534.948
	0.946
	0.083
	0.0069

	4
	6059535.785
	6059534.948
	0.837
	-0.026
	0.0007

	4
	6059535.914
	6059534.948
	0.966
	0.103
	0.0106

	4
	6059536.458
	6059534.948
	1.510
	0.647
	0.4185

	4
	6059536.245
	6059534.948
	1.297
	0.434
	0.1883

	4
	6059537.145
	6059534.948
	2.197
	1.334
	1.7792

	4
	6059535.012
	6059534.948
	0.064
	-0.799
	0.6386

	4
	6059534.455
	6059534.948
	-0.493
	-1.356
	1.8391

	4
	6059534.788
	6059534.948
	-0.160
	-1.023
	1.0468

	4
	6059534.177
	6059534.948
	-0.771
	-1.634
	2.6704

	4
	6059535.248
	6059534.948
	0.300
	-0.563
	0.3171

	4
	6059535.121
	6059534.948
	0.173
	-0.690
	0.4763

	4
	6059538.802
	6059534.948
	3.854
	2.991
	8.9454

	4
	6059535.660
	6059534.948
	0.712
	-0.151
	0.0228

	4
	6059536.333
	6059534.948
	1.385
	0.522
	0.2724

	4
	6059536.445
	6059534.948
	1.497
	0.634
	0.4018

	4
	6059535.498
	6059534.948
	0.550
	-0.313
	0.0980

	4
	6059535.983
	6059534.948
	1.035
	0.172
	0.0295

	4
	6059533.240
	6059534.948
	-1.708
	-2.571
	6.6107

	4
	6059534.583
	6059534.948
	-0.365
	-1.228
	1.5083

	4
	6059535.852
	6059534.948
	0.904
	0.041
	0.0017

	4
	6059536.555
	6059534.948
	1.607
	0.744
	0.5534

	4
	6059536.069
	6059534.948
	1.121
	0.258
	0.0665

	4
	6059537.011
	6059534.948
	2.063
	1.200
	1.4397

	4
	6059535.376
	6059534.948
	0.428
	-0.435
	0.1893

	4
	6059536.863
	6059534.948
	1.915
	1.052
	1.1064

	4
	6059535.588
	6059534.948
	0.640
	-0.223
	0.0498

	4
	6059535.289
	6059534.948
	0.341
	-0.522
	0.2726

	3.10 lentelės pabaiga

	4
	6059535.743
	6059534.948
	0.795
	-0.068
	0.0046

	4
	6059534.968
	6059534.948
	0.020
	-0.843
	0.7109

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.863
	Stand.nuokrypis
	1.0240


           3.11 lentelė. Standartinis nuokrypis 4 punkto Y koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas   (M)
	Tikroji vertė  (T )
	(M-T)
	Paklaida       (M-T) - v
	v2

	4
	597378.145
	597376.751
	1.394
	1.201
	1.4416

	4
	597378.055
	597376.751
	1.304
	1.111
	1.2336

	4
	597379.409
	597376.751
	2.658
	2.465
	6.0746

	4
	597377.582
	597376.751
	0.831
	0.638
	0.4066

	4
	597378.685
	597376.751
	1.934
	1.741
	3.0299

	4
	597377.520
	597376.751
	0.769
	0.576
	0.3314

	4
	597379.215
	597376.751
	2.464
	2.271
	5.1559

	4
	597376.582
	597376.751
	-0.169
	-0.362
	0.1313

	4
	597376.852
	597376.751
	0.101
	-0.092
	0.0085

	4
	597377.055
	597376.751
	0.304
	0.111
	0.0122

	4
	597376.258
	597376.751
	-0.493
	-0.686
	0.4711

	4
	597374.598
	597376.751
	-2.153
	-2.346
	5.5053

	4
	597377.652
	597376.751
	0.901
	0.708
	0.5008

	4
	597377.781
	597376.751
	1.030
	0.837
	0.7000

	4
	597376.212
	597376.751
	-0.539
	-0.732
	0.5363

	4
	597378.023
	597376.751
	1.272
	1.079
	1.1635

	4
	597376.123
	597376.751
	-0.628
	-0.821
	0.6746

	4
	597376.672
	597376.751
	-0.079
	-0.272
	0.0742

	4
	597375.855
	597376.751
	-0.896
	-1.089
	1.1866

	4
	597375.993
	597376.751
	-0.758
	-0.951
	0.9050

	4
	597375.244
	597376.751
	-1.507
	-1.700
	2.8911

	4
	597376.556
	597376.751
	-0.195
	-0.388
	0.1508

	4
	597376.022
	597376.751
	-0.729
	-0.922
	0.8507

	4
	597377.014
	597376.751
	0.263
	0.070
	0.0049

	4
	597376.992
	597376.751
	0.241
	0.048
	0.0023

	4
	597376.720
	597376.751
	-0.031
	-0.224
	0.0503

	4
	597377.233
	597376.751
	0.482
	0.289
	0.0833

	4
	597374.701
	597376.751
	-2.050
	-2.243
	5.0325

	4
	597375.206
	597376.751
	-1.545
	-1.738
	3.0218

	4
	597377.654
	597376.751
	0.903
	0.710
	0.5036

	4
	597376.769
	597376.751
	0.018
	-0.175
	0.0307

	4
	597377.406
	597376.751
	0.655
	0.462
	0.2131

	4
	597377.379
	597376.751
	0.628
	0.435
	0.1889

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.193
	Stand.nuokrypis
	1.1534
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3.9. pav. 4 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Mobile Mapper)
          3.12 lentelė. Standartinis nuokrypis 5 punkto X koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas   (M)
	Tikroji vertė   (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	5
	6059357.043
	6059357.672
	-0.629
	-0.781
	0.6096

	5
	6059359.350
	6059357.672
	1.678
	1.526
	2.3294

	5
	6059356.355
	6059357.672
	-1.317
	-1.469
	2.1572

	5
	6059358.547
	6059357.672
	0.875
	0.723
	0.5231

	5
	6059356.584
	6059357.672
	-1.088
	-1.240
	1.5370

	5
	6059356.893
	6059357.672
	-0.779
	-0.931
	0.8663

	5
	6059357.311
	6059357.672
	-0.361
	-0.513
	0.2629

	5
	6059355.486
	6059357.672
	-2.186
	-2.338
	5.4651

	5
	6059355.985
	6059357.672
	-1.687
	-1.839
	3.3810

	5
	6059360.215
	6059357.672
	2.543
	2.391
	5.7180

	5
	6059359.571
	6059357.672
	1.899
	1.747
	3.0529

	5
	6059358.854
	6059357.672
	1.182
	1.030
	1.0614

	5
	6059356.554
	6059357.672
	-1.118
	-1.270
	1.6123

	5
	6059354.962
	6059357.672
	-2.710
	-2.862
	8.1897

	5
	6059357.005
	6059357.672
	-0.667
	-0.819
	0.6704

	5
	6059361.929
	6059357.672
	4.257
	4.105
	16.8530

	5
	6059359.263
	6059357.672
	1.591
	1.439
	2.0714

	5
	6059359.983
	6059357.672
	2.311
	2.159
	4.6623

	5
	6059356.558
	6059357.672
	-1.114
	-1.266
	1.6021

	5
	6059358.531
	6059357.672
	0.859
	0.707
	0.5002

	5
	6059357.215
	6059357.672
	-0.457
	-0.609
	0.3706

	5
	6059353.352
	6059357.672
	-4.320
	-4.472
	19.9966

	5
	6059359.485
	6059357.672
	1.813
	1.661
	2.7597

	5
	6059354.212
	6059357.672
	-3.460
	-3.612
	13.0448

	5
	6059358.889
	6059357.672
	1.217
	1.065
	1.1347

	5
	6059359.232
	6059357.672
	1.560
	1.408
	1.9831

	5
	6059359.997
	6059357.672
	2.325
	2.173
	4.7230

	5
	6059358.812
	6059357.672
	1.140
	0.988
	0.9766

	5
	6059359.285
	6059357.672
	1.613
	1.461
	2.1352

	5
	6059357.008
	6059357.672
	-0.664
	-0.816
	0.6655

	5
	6059357.827
	6059357.672
	0.155
	0.003
	0.0000

	5
	6059358.413
	6059357.672
	0.741
	0.589
	0.3472

	5
	6059357.478
	6059357.672
	-0.194
	-0.346
	0.1195

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.152
	Stand.nuokrypis
	1.8657


           3.13 lentelė. Standartinis nuokrypis 5 punkto Y koordinatėms (Mobile Mapper)
	 Punkto Nr.
	Matavimas   (M)
	Tikroji vertė  (T )
	(M-T)
	Paklaida       (M-T) - v
	v2

	5
	597409.202
	597408.374
	0.828
	0.418
	0.1747

	5
	597413.206
	597408.374
	4.832
	4.422
	19.5544

	5
	597409.908
	597408.374
	1.534
	1.124
	1.2634

	5
	597408.115
	597408.374
	-0.259
	-0.669
	0.4475

	5
	597409.003
	597408.374
	0.629
	0.219
	0.0480

	5
	597411.058
	597408.374
	2.684
	2.274
	5.1712

	5
	597410.544
	597408.374
	2.170
	1.760
	3.0977

	5
	597409.189
	597408.374
	0.815
	0.405
	0.1640

	5
	597408.866
	597408.374
	0.492
	0.082
	0.0067

	5
	597407.568
	597408.374
	-0.806
	-1.216
	1.4786

	5
	597408.129
	597408.374
	-0.245
	-0.655
	0.4290

	5
	597408.983
	597408.374
	0.609
	0.199
	0.0396

	5
	597408.560
	597408.374
	0.186
	-0.224
	0.0502

	5
	597408.129
	597408.374
	-0.245
	-0.655
	0.4290

	5
	597408.454
	597408.374
	0.080
	-0.330
	0.1089

	5
	597408.681
	597408.374
	0.307
	-0.103
	0.0106

	5
	597406.924
	597408.374
	-1.450
	-1.860
	3.4595

	5
	597407.148
	597408.374
	-1.226
	-1.636
	2.6764

	5
	597409.582
	597408.374
	1.208
	0.798
	0.6369

	5
	597408.345
	597408.374
	-0.029
	-0.439
	0.1927

	5
	597406.842
	597408.374
	-1.532
	-1.942
	3.7712

	5
	597408.989
	597408.374
	0.615
	0.205
	0.0420

	5
	597409.548
	597408.374
	1.174
	0.764
	0.5837

	5
	597409.526
	597408.374
	1.152
	0.742
	0.5506

	5
	597408.641
	597408.374
	0.267
	-0.143
	0.0204

	5
	597408.350
	597408.374
	-0.024
	-0.434
	0.1883

	5
	597407.902
	597408.374
	-0.472
	-0.882
	0.7779

	5
	597405.096
	597408.374
	-3.278
	-3.688
	13.6011

	5
	597408.946
	597408.374
	0.572
	0.162
	0.0263

	5
	597408.924
	597408.374
	0.550
	0.140
	0.0196

	5
	597409.244
	597408.374
	0.870
	0.460
	0.2116

	5
	597409.390
	597408.374
	1.016
	0.606
	0.3673

	5
	597408.879
	597408.374
	0.505
	0.095
	0.0090

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.410
	Stand.nuokrypis
	1.3648



Bene didžiausias standartinis nuokrypis yra apskaičiuota 5 punkto gautom koordinatėm: x koordinatėms 1,8657, y koordinatėms 1,3648. Paveiksle 3.12 puikiai matome, kaip pamatuotos koordinatės kinta, išskyrus atkarpą tarp 2007-08-10 ir 2007-11-28 matavimu (y koordinatės).
[image: image29.emf]5 punktas

-6,000

-4,000

-2,000

0,000

2,000

4,000

6,000

2007.04.10 2007.05.23 2007.06.08 2007.08.10 2007.09.26 2007.10.17 2007.11.28 2008.01.15 2008.02.22 2008.04.28 2008.05.06

Matavimų data

Nuokrypis, m

x koord., m

y koord., m


3.10. pav. 5 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Mobile Mapper)
             3.14 lentelė. Standartinis nuokrypis 6 punkto X koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas  (M)
	Tikroji vertė   (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	6
	6059339.559
	6059337.978
	1.581
	0.829
	0.6876

	6
	6059337.257
	6059337.978
	-0.721
	-1.473
	2.1691

	6
	6059338.849
	6059337.978
	0.871
	0.119
	0.0142

	6
	6059337.458
	6059337.978
	-0.520
	-1.272
	1.6174

	6
	6059338.451
	6059337.978
	0.473
	-0.279
	0.0777

	6
	6059338.147
	6059337.978
	0.169
	-0.583
	0.3396

	6
	6059340.510
	6059337.978
	2.532
	1.780
	3.1692

	6
	6059339.454
	6059337.978
	1.476
	0.724
	0.5245

	6
	6059338.421
	6059337.978
	0.443
	-0.309
	0.0953

	6
	6059338.141
	6059337.978
	0.163
	-0.589
	0.3467

	6
	6059336.548
	6059337.978
	-1.430
	-2.182
	4.7602

	6
	6059338.457
	6059337.978
	0.479
	-0.273
	0.0744

	6
	6059337.124
	6059337.978
	-0.854
	-1.606
	2.5786

	6
	6059336.485
	6059337.978
	-1.493
	-2.245
	5.0391

	6
	6059338.423
	6059337.978
	0.445
	-0.307
	0.0941

	6
	6059339.501
	6059337.978
	1.523
	0.771
	0.5948

	6
	6059339.389
	6059337.978
	1.411
	0.659
	0.4346

	6
	6059338.954
	6059337.978
	0.976
	0.224
	0.0503

	6
	6059338.457
	6059337.978
	0.479
	-0.273
	0.0744

	6
	6059339.214
	6059337.978
	1.236
	0.484
	0.2345

	6
	6059341.012
	6059337.978
	3.034
	2.282
	5.2085

	6
	6059338.101
	6059337.978
	0.123
	-0.629
	0.3954

	6
	6059338.142
	6059337.978
	0.164
	-0.588
	0.3455

	6
	6059339.511
	6059337.978
	1.533
	0.781
	0.6103

	6
	6059339.696
	6059337.978
	1.718
	0.966
	0.9336

	6
	6059340.513
	6059337.978
	2.535
	1.783
	3.1798

	6
	6059339.594
	6059337.978
	1.616
	0.864
	0.7469

	6
	6059340.516
	6059337.978
	2.538
	1.786
	3.1906

	6
	6059340.104
	6059337.978
	2.126
	1.374
	1.8885

	6
	6059337.795
	6059337.978
	-0.183
	-0.935
	0.8738

	6
	6059338.669
	6059337.978
	0.691
	-0.061
	0.0037

	6
	6059337.730
	6059337.978
	-0.248
	-1.000
	0.9996

	6
	6059337.901
	6059337.978
	-0.077
	-0.829
	0.6869

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.752
	Stand.nuokrypis
	1.1462


           3.15 lentelė. Standartinis nuokrypis 6 punkto Y koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas  (M)
	Tikroji vertė   (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	6
	597413.579
	597411.888
	1.691
	2.038
	4.1543

	6
	597413.792
	597411.888
	1.904
	2.251
	5.0680

	6
	597413.097
	597411.888
	1.209
	1.556
	2.4218

	6
	597412.158
	597411.888
	0.270
	0.617
	0.3810

	6
	597411.985
	597411.888
	0.097
	0.444
	0.1973

	6
	597410.548
	597411.888
	-1.340
	-0.993
	0.9856

	6
	597412.525
	597411.888
	0.637
	0.984
	0.9687

	6
	597410.658
	597411.888
	-1.230
	-0.883
	0.7793

	6
	597408.623
	597411.888
	-3.265
	-2.918
	8.5135

	6
	597410.254
	597411.888
	-1.634
	-1.287
	1.6558

	6
	597411.583
	597411.888
	-0.305
	0.042
	0.0018

	6
	597412.882
	597411.888
	0.994
	1.341
	1.7988

	6
	597410.485
	597411.888
	-1.403
	-1.056
	1.1147

	6
	597409.586
	597411.888
	-2.302
	-1.955
	3.8212

	6
	597410.482
	597411.888
	-1.406
	-1.059
	1.1210

	6
	597411.947
	597411.888
	0.059
	0.406
	0.1650

	6
	597410.829
	597411.888
	-1.059
	-0.712
	0.5066

	6
	597411.256
	597411.888
	-0.632
	-0.285
	0.0811

	6
	597411.232
	597411.888
	-0.656
	-0.309
	0.0953

	6
	597410.111
	597411.888
	-1.777
	-1.430
	2.0443

	6
	597409.107
	597411.888
	-2.781
	-2.434
	5.9233

	6
	597411.230
	597411.888
	-0.658
	-0.311
	0.0966

	6
	597410.222
	597411.888
	-1.666
	-1.319
	1.7392

	6
	597413.122
	597411.888
	1.234
	1.581
	2.5002

	6
	597412.945
	597411.888
	1.057
	1.404
	1.9718

	6
	597412.922
	597411.888
	1.034
	1.381
	1.9077

	6
	597413.458
	597411.888
	1.570
	1.917
	3.6757

	6
	597408.687
	597411.888
	-3.201
	-2.854
	8.1441

	6
	597411.731
	597411.888
	-0.157
	0.190
	0.0362

	6
	597413.195
	597411.888
	1.307
	1.654
	2.7364

	6
	597412.456
	597411.888
	0.568
	0.915
	0.8376

	6
	597412.010
	597411.888
	0.122
	0.469
	0.2202

	6
	597412.149
	597411.888
	0.261
	0.608
	0.3699

	
	
	Vidurkis (M-T)
	-0.347
	Stand.nuokrypis
	1.4365
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3.11. pav. 6 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Mobile Mapper)
          3.16 lentelė. Standartinis nuokrypis 7 punkto X koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas   (M)
	Tikroji vertė   (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	7
	6060166.329
	6060165.441
	0.888
	0.416
	0.1731

	7
	6060166.622
	6060165.441
	1.181
	0.709
	0.5028

	7
	6060165.184
	6060165.441
	-0.257
	-0.729
	0.5314

	7
	6060164.252
	6060165.441
	-1.189
	-1.661
	2.7587

	7
	6060165.585
	6060165.441
	0.144
	-0.328
	0.1075

	7
	6060166.246
	6060165.441
	0.805
	0.333
	0.1109

	7
	6060167.213
	6060165.441
	1.772
	1.300
	1.6902

	7
	6060166.567
	6060165.441
	1.126
	0.654
	0.4278

	7
	6060164.584
	6060165.441
	-0.857
	-1.329
	1.7661

	7
	6060167.521
	6060165.441
	2.080
	1.608
	2.5859

	7
	6060166.453
	6060165.441
	1.012
	0.540
	0.2917

	7
	6060164.951
	6060165.441
	-0.490
	-0.962
	0.9253

	7
	6060166.894
	6060165.441
	1.453
	0.981
	0.9625

	7
	6060165.845
	6060165.441
	0.404
	-0.068
	0.0046

	7
	6060166.841
	6060165.441
	1.400
	0.928
	0.8613

	7
	6060167.236
	6060165.441
	1.795
	1.323
	1.7505

	7
	6060164.061
	6060165.441
	-1.380
	-1.852
	3.4297

	7
	6060167.055
	6060165.441
	1.614
	1.142
	1.3043

	7
	6060166.485
	6060165.441
	1.044
	0.572
	0.3273

	7
	6060165.894
	6060165.441
	0.453
	-0.019
	0.0004

	7
	6060163.253
	6060165.441
	-2.188
	-2.660
	7.0753

	7
	6060164.852
	6060165.441
	-0.589
	-1.061
	1.1256

	7
	6060164.882
	6060165.441
	-0.559
	-1.031
	1.0628

	7
	6060163.853
	6060165.441
	-1.588
	-2.060
	4.2434

	7
	6060168.378
	6060165.441
	2.937
	2.465
	6.0765

	7
	6060168.071
	6060165.441
	2.630
	2.158
	4.6572

	7
	6060168.289
	6060165.441
	2.848
	2.376
	5.6457

	7
	6060165.816
	6060165.441
	0.375
	-0.097
	0.0094

	7
	6060167.392
	6060165.441
	1.951
	1.479
	2.1876

	7
	6060164.261
	6060165.441
	-1.180
	-1.652
	2.7289

	7
	6060166.057
	6060165.441
	0.616
	0.144
	0.0208

	7
	6060164.248
	6060165.441
	-1.193
	-1.665
	2.7720

	7
	6060163.957
	6060165.441
	-1.484
	-1.956
	3.8257

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.472
	Stand.nuokrypis
	1.3913


           3.17 lentelė. Standartinis nuokrypis 7 punkto Y koordinatėms (Mobile Mapper)
	Punkto Nr.
	Matavimas   (M)
	Tikroji vertė  (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	7
	597876.885
	597876.695
	0.190
	0.681
	0.4635

	7
	597880.245
	597876.695
	3.550
	4.041
	16.3280

	7
	597876.828
	597876.695
	0.133
	0.624
	0.3891

	7
	597877.256
	597876.695
	0.561
	1.052
	1.1063

	7
	597875.485
	597876.695
	-1.210
	-0.719
	0.5173

	7
	597874.595
	597876.695
	-2.100
	-1.609
	2.5896

	7
	597876.658
	597876.695
	-0.037
	0.454
	0.2059

	7
	597877.542
	597876.695
	0.847
	1.338
	1.7897

	7
	597875.845
	597876.695
	-0.850
	-0.359
	0.1290

	7
	597877.540
	597876.695
	0.845
	1.336
	1.7843

	7
	597876.154
	597876.695
	-0.541
	-0.050
	0.0025

	7
	597874.548
	597876.695
	-2.147
	-1.656
	2.7430

	7
	597877.425
	597876.695
	0.730
	1.221
	1.4903

	7
	597874.514
	597876.695
	-2.181
	-1.690
	2.8568

	7
	597877.541
	597876.695
	0.846
	1.337
	1.7870

	7
	597877.839
	597876.695
	1.144
	1.635
	2.6725

	7
	597872.426
	597876.695
	-4.269
	-3.778
	14.2749

	7
	597875.327
	597876.695
	-1.368
	-0.877
	0.7695

	7
	597874.285
	597876.695
	-2.410
	-1.919
	3.6834

	7
	597876.876
	597876.695
	0.181
	0.672
	0.4513

	7
	597877.452
	597876.695
	0.757
	1.248
	1.5570

	7
	597877.427
	597876.695
	0.732
	1.223
	1.4952

	7
	597873.257
	597876.695
	-3.438
	-2.947
	8.6861

	7
	597874.502
	597876.695
	-2.193
	-1.702
	2.8975

	7
	597876.675
	597876.695
	-0.020
	0.471
	0.2216

	7
	597874.612
	597876.695
	-2.083
	-1.592
	2.5351

	7
	597875.455
	597876.695
	-1.240
	-0.749
	0.5613

	7
	597876.256
	597876.695
	-0.439
	0.052
	0.0027

	7
	597877.283
	597876.695
	0.588
	1.079
	1.1638

	7
	597876.102
	597876.695
	-0.593
	-0.102
	0.0104

	7
	597876.673
	597876.695
	-0.022
	0.469
	0.2198

	7
	597877.751
	597876.695
	1.056
	1.547
	2.3926

	7
	597875.480
	597876.695
	-1.215
	-0.724
	0.5245

	
	
	Vidurkis (M-T)
	-0.491
	Stand.nuokrypis
	1.5643



Pav. 3.12 matome bene didziausia koordinačių variaciją ir beje viena iš pastoviausiu. X ir y koordinačių nuokrypiai matuojant ta pačia dienayra panašus. 
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3.12. pav. 7 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Mobile Mapper)

Trimble GeoXT koordinačių standartinio nuokrypio skaičiavimų lentelės yra pateiktos prieduose. Pav 3.15-3.21 pateikti apskaičiuoti nuokrypiai. Trimblo pamatuoti rezultatai bene labiausiai besikeičiantys. Tam įtka gali turėti, jog matavimai buvo atlikinėjami be išorinės antenos.

Didžiausias nuokrypis x koordinatėms yra užfiksuotas 2,66 m 3 punkte, o mažiausias vos 8 mm. Šis nuokrypis buvo gautas 2 kartus ir abu kartus 4 punkte. Mažiausias nuokrypis y koordinatėms 0,011 m, o didžiausias 1,76 m, 7 punkte.
[image: image32.emf]1 punktas

-2,000

-1,500

-1,000

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2007.04.10 2007.04.10 2007.05.23 2007.09.26 2007.09.26 2007.10.17 2007.11.282007.11.28 2008.01.15 2008.02.22 2008.02.22 2008.04.28 2008.05.06 2008.05.06

Matavimų data

Nuolrypis, m

x koord., m

y koord., m


3.13. pav. 1 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Trimble GeoXt)
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3.14. pav. 2 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Trimble GeoXt)
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3.15. pav. 3 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Trimble GeoXt)
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3.16. pav. 4 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Trimble GeoXt)
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3.17. pav. 5 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Trimble GeoXt)
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3.18. pav. 6 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Trimble GeoXt)
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3.19. pav. 7 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Trimble GeoXt)
Pav. Nr. 3.22-3.28 matome bene geriausius matavimų rezultatus, kurie buvo gauti naudojant Leica imtuvą Visų matavaimų rezultatai yra bemaž tolygus, tik kai kuriom dienom dėl tam tikrų aplinkos parametrų poveikio buvo galima pastebėt didesnuis nukripymus. Toks dalykas labai nustebino, nes esnat trikdžiui, nuokryosi tapdavo bene didžiausias iš visų naudojamų eksperimente prietaisų.
Viso matavimo periodu, šiš prietaisas rodė pastovius duomenis, tiek ir PDOp reikšmę, tiek ir matoma palydovų skaičių
Didžiausi nuokrypiai gauti buvo 1,61 m 7 punkte x koordinatėm ir 2,04 m y koordinatėm 3 punkte.
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3.20. pav. 1 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Leica GS20)
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3.21. pav. 2 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Leica GS20)
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3.22. pav. 3 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Leica GS20)
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3.23. pav. 4 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Leica GS20)
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3.24. pav. 5 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Leica GS20)
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3.25. pav. 6 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Leica GS20)
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3.26. pav. 7 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (Leica GS20)

Matuojant ProMark3 imtuva buvo gauta mažiausia duomenų, kadangi kaip skyriaus pradžioje jau buvo minėta, agentūra šiuos prietaisus įsigijo 2008 m. pradžioje. 

Šiš prietaisas išsiskyrė tuom, jog beveik pastoviai turėjo nedidelę PDOP reikšmę, kuri svyravo vidutiniškai nuo 1,6-2,2. Taip pat pagaudavo pastoviai ne mažiau 8 palydovų. Šio prietaisu pamatuotų koordinačių didžiausias nukrypis 1 ir 4 punktuose yra virš 3 m, o mažiausias nokrypis budavo vos pora centimetrų.
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3.27. pav. 1 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (ProMark3)
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3.28. pav. 2 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (ProMark3)
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3.29. pav. 3 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (ProMark3)
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3.30. pav. 4 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (ProMark3)
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3.31. pav. 5 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (ProMark3)
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3.32. pav. 6 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (ProMark3)
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3.33. pav. 7 punkto koordinačių X,Y nuokrypis, m (ProMark3)
3.3. Aplinkos parametrų įtaka gautiems rezultatams


Šiame poskyryje bandoma įžvelgti temperatūros, slėgio, santykinės drėgmės įtaką gautiems rezultatams. Nors literatūros ir moksliniai šaltiniai skelbia, jog lietus ar sniegas jokios įtakos GPS matavimams nedaro, vis vien galima ižvelgti kokius rezultatus gauna vienadažniai imtuvai. Nors komerciniai vienadažniai imtuvai ir nėra preciziškai tikslus, kaip dvidažniai, esant pastoviom oro sąlygom turėtumem gauti bemaž panašius rezultatus, bet realiai to nėra, matuojant kiekvieną kartą gaunami vis kitokie rezultatai. 


Atlikus visus matavimus, gautas didelis kiekis koordinačių. Apdorojus visus rezultatus, galima palyginti kaip koordinatės yra išsidesčiusios kurios buvo gautos matuojant esant dideliai santykinei drėgmei, aukštam slėgiui, temperatūrai.

Paveiksluose 3.36-3.39 pateiktos pamatutos koordinatės kai švietė saulė, kai buvo debesuota ir apsiniaukė, kai buvo aukštas, kai santykinis oro drėgnumas buvo mažesnis negu 70% ir dadesnis negu 70%.
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3.34. pav. Koordinačių išsidėstymas šviečiant saulei
[image: image54.emf]Debesuota/krituliai

-5.000

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

-6.000 -4.000 -2.000 0.000 2.000 4.000

MM

Trimble

Leica

ProMark


3.35. pav. Koordinačių išsidėstymas esant krituliams ir debesotumui
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3.36. pav. Koordinačių išsidėstymas kai sant. drėgnumas <70%
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3.37. pav Koordinačių išsidėstymas kai sant. drėgnumas >70%

Taigi kaip matome visuose grafikuose koordinačių išsidėstymas yra panašus, o tai reiškia jog oro temperatūra, slėgis, drėgmė mūsų tiriamems prietaisam įtakos neturi.
GPS matavimų tikslumas priklauso nuo palydovų padėties, pseudoatstumų matavimo tikslumo, elektromag​netinių virpesių plitimo bei imtuvo paklaidų, nuo palydovų išdėstymo im​tuvo atžvilgiu, matavimų apdorojimo metodikos ir kitų faktorių. Geriausios matavimų sąlygos, kai palydovų aukštis virš horizonto 40 - 70° ir jie išsidėstę tolygiai pagal azimutą. Matavi​mų paklaidos dėl tikslios palydovų padėties nežinojimo gali siekti iki 5 m, o dėl jų laikrodžių nestabilumo - iki l m. 
Imtuvo paklaidos priklauso nuo imtuvo tipo, jo savojo virpesių triukš​mo, tarpkanalinių poslinkių, fazės poslinkio variacijų, generatoriaus nesta​bilumo ir antenos fazinio centro nepastovumo
4. Matavimų rezultatų duomenų bazė 

4.1. Programinė įranga

ArcGIS yra integruotas GIS programinės įrangos rinkinys, skirtas pilnam geografinės informacinės sistemos sukūrimui. ArcGIS aplinka leidžia vartotojui įdiegti GIS funkcionalumą ir verslo logiką visur, kur tik reikalinga: individualioje darbo vietoje, serveriuose (įskaitant ir web serverius) ir mobiliuose įrenginiuose. Tokia sistemos architektūra, susieta su geoduomenų baze, pateikia jums įrankius, reikalingus kurti "protingas" geografines informacines sistemas.
ArcGIS Desktop suprantama kaip ArcView arba ArcEditor, arba ArcInfo programinė įranga. Nors kiekvienas produktas licenzijuojamas atskirai, ArcGIS Desktop yra plečiamas programinės įrangos rinkinys, sukurtas naudojant tuos pačius komponentus ir turintis vienodą vartotojo sąsają. Papildomas funkcionalumas atsiranda pereinant nuo ArcView į ArcEditor, o iš jo į ArcInfo. Ši vieninga ir tarpusavyje integruota platforma geografinių duomenų kūrimui, valdymui ir analizei stipriai pakelia darbo produktyvumą ir integraciją su kitomis IT. 
ArcGIS Desktop susideda iš šių tarpusavyje integruotų aplikacijų:

· ArcMap;
· ArcCatalog;
· ArcToolbox.
Naudodamas šias tris aplikacijas, vartotojas gali spręsti bet kokius GIS uždavinius nuo visai paprastų iki sudėtingų (pvz., kartografavimo, duomenų valdymo, geografinės analizės, duomenų redagavimo ir geoduomenų apdorojimo).

a. ArcMap tai aplikacija skirta spręsti uždaviniams susijusiems su žemėlapiu kaip tematinio vizualizavimo ir kartografavimo, vizualios analizės ir redagavimo. Naudodamas ArcMap vartotojas gali:

· Atlikti vizualizaciją. Vartotojas gali iškarto pradėti dirbti su savo duomenimis geografiškai: atvaizduoti struktūras kurios anksčiau buvo neaiškios, išryškinti priklausomybes ir pasiskirstymus, taikyti įvairius tyrimo metodus.

· Kurti. Vartotojas gali lengvai kurti žemėlapius vaizduojančius jo analizės rezultatus. ArcMap įdiegti visi įrankiai, kurių gali prireikti pridedant savo duomenis į žemėlapį ir pateikti efektyviausiu būdu. 

· Priimti sprendimus. Dirbant geografiškai vartotojas gali atsakyti į klausimus „Kur yra...?“, „Koks kiekis...?“ ar „Kas atsitiks jeigu...?“. Suradus šiuos sąryšius galima priimti tikslesnius ir efektyvesnius sprendimus.

· Pateikti rezultatus. Pateikti savo darbo rezultatus yra paprasta. Vartotojas gali lengvai sukurti puikiai atrodančius ir leidybai tinkamus žemėlapius, pateikti informaciją pripildant ją diagramomis, lentelėmis, brėžiniais, fotografijomis bei kitus elementais. Sukurti žemėlapiai gali būti naudojami keitimuisi informacija.

· Pritaikyti darbo aplinką. ArcMap pritaikymo galimybės leidžia priderinti vartotojo sąsają kiekvienos organizacijos poreikiams, sukurti naujus įrankius, automatizuoti darbą ir sukurti visiškai naujas aplikacijas paremtas ArcMap komponentais.

b. ArcCatalog aplikacija yra skirta geografinių ir lentelinių duomenų peržiūrai, šio tipo duomenų kūrimui, valdymui ir organizavimui. ArcCatalog taip pat gali kurti, redaguoti ir peržiūrėti duomenis apie duomenis – metaduomenis, kuriuos kaupti galima naudojant kelis populiarius standartus, tarp jų ir ISO 19115. Vartotojas ArcCatalog gali naudoti turimos GIS informacijos peržiūrai, peržiūrėti ir redaguoti metaduomenis, naudotis lentelėmis, atlikti turimų geografinių duomenų bei lentelių duomenų struktūros sukūrimui ir valdymui.
c. ArcToolbox (skirta ArcInfo) aplikacija yra pilnas, išsamus įrankių rinkinys (daugiau kaip 170 įrankių) skirtas geoduomenų apdorojimui, duomenų konvertavimui, žemėlapio lapų valdymui, persidengimo analizei, žemėlapių projekcijų valdymui ir t.t.  ArcToolbox aplikacijose skirtose ArcView ir ArcEditor yra 36 įrankiai pagrindinai naudojami duomenų konvertavimui ir valdymui.
4.1.1. ArcView


ArcView yra populiariausia pasaulyje GIS programinė įranga (šiuo metu parduota daugiau nei 500,000 licencijų), suteikianti GIS duomenų vizualizacijos, erdvinių ir atributinių užklausų, analizės, GIS ir atributinių duomenų integravimo, kūrimo ir redagavimo galimybes. ArcView yra paprasčiausia ArcGIS sistemos programinė įranga, į kurią įtrauktas pagrindinis kartografavimo ir GIS funkcionalumas. ArcView sudaryta iš trijų aplikacijų – ArcMap, ArcCatalog ir ArcToolbox:

· ArcMap apima duomenų atvaizdavimą, užklausas ir analizę;

· ArcCatalog apima geografinių ir lentelinių duomenų kūrimą, valdymą ir jų administravimą;

· ArcToolbox vykdo bazinį duomenų konvertavimą iš/į skirtingus formatus.


Naudojant visas šias aplikacijas vienu metu, vartotojas gali atlikti bet kokią GIS užduotį - nuo paprasčiausio duomenų atvaizdavimo iki sudėtingų užduočių, tokių kaip tematinis kartografavimas, geografinė analizė, duomenų kūrimas ir redagavimas, geoduomenų apdorojimas. 

Su ArcView programine įranga pateikiami įrankiai duomenų peržiūrai ir išrankai. Įrankiai apima žemėlapio didinimą/mažinimą, perstūmimą ir identifikaciją. Vartotojai gali kurti hyper nuorodas į išorines aplikacijas, makrokomandas ar URL. Nauja ArcView savybė yra žemėlapio užuominos, kurios parodomos užvedus pelę ant žemėlapio objekto. Mikroskopo bei apžvalgos langai leidžia peržiūrėti duomenis išdidintu bei apžvalginiu būdu. ArcView sudaro galimybę rinktis duomenų žemėlapyje atvaizdavimo būdus. Norint pabrėžti duomenis, esančius žemiau piešiamo sluoksnio, sluoksniai gali būti vaizduojami kaip peršviečiami. Peršviečiamumas labai naudingas vaizduojant rastrinius sluoksnius virš kitų sluoksnių - tokiu būdu leidžiama matyti ir rastrinius, ir žemiau esančius sluoksnius vienu metu. Duomenys gali būti vaizduojami įvairiais klasifikacijos metodais (pvz., vienas simbolis, unikalios reikšmės, sulyginimas su simbolių biblioteka, graduoti simboliai ar spalvos, proporciniai simboliai, taškų intensyvumo žemėlapiai, žemėlapiai su apskritiminėmis bei stulpelinėmis diagramomis, dvinaris ir daugianaris duomenų vaizdavimas). ArcView turi žymių išdėstymo žemėlapyje funkcionalumą, kuris leidžia uždėti paaiškinamąjį tekstą šalia vieno ar kelių žemėlapyje esančių objektų. Žymės gali būti išdėstomos interaktyviai kiekvienam žemėlapyje esančiam elementui arba dinamiškai visam žemėlapio sluoksniui. Vartotojas gali nurodyti, koks bus naudojamas žymės šriftas, jo dydis ir spalva.  ArcView turi daug savybių, leidžiančių analizuoti duomenis, esančius GIS duomenų bazėse. Elementai žemėlapyje gali būti išrinkti interaktyviai - pagal jų atributus ar jų padėtį. Įvairūs erdviniai sąryšiai gali būti rasti naudojant įrankius, esančius ArcView. 


ArcView turi įrankius, kurie leidžia kurti buferius, iškirpti, sulieti, apjungti, susieti duomenis pagal jų geografinę padėtį ir suformuoti ataskaitas. ArcToolbox aplikacija, esanti ArcView, turi konvertavimo rinkinį įrankių, kurie reikalingi duomenų, saugomų COVERAGE, GRID, TIN, CAD, konvertavimui į kitus palaikomus duomenų formatus. Įrankiai sugrupuoti į smulkesnius rinkinius, priklausančius atitinkamam konvertavimo uždaviniui. Konvertavimo įrankiai veikia su dauguma plačiai paplitusių GIS duomenų formatų. ArcToolbox naudoja vedlius sudėtingiems duomenų konvertavimo uždaviniams palengvinti. ArcCatalog aplikacija, esanti ArcView, turi integruotą metaduomenų redaktorių, kuriuo galima dokumentuoti turimus duomenis. Sukūrus naujus duomenis, ArcCatalog automatiškai užpildo dalį informacijos metaduomenyse, naudodamas duomenyse esančią informaciją. Jei duomenų savybės keičiasi, pavyzdžiui, pridėjus naują stulpelį duomenims, ArcCatalog metaduomenis automatiškai atnaujina.
ArcView pilnai pritaikomas pagal vartotojo poreikius rašant naujas makrokomandas Visual Basic for Applications aplinkoje, kuri yra integruota į ArcView ArcMap ir ArcCatalog aplikacijas, arba kuriant papildomus modulius, naudojant standartines programavimo kalbas (tokias kaip VB, C#, C++, Delphi ir kt). ArcView programinė įranga pilnai suderinama su WEB servisais – ArcView suteikia galimybę atsisiųsti ir dinamiškai peržiūrėti geografinius duomenis internete, teikiamus ArcIMS serverių.
4.1.2. ArcEditor


ArcEditor programinė įranga skirta GIS duomenų vizualizacijai, geografinių ir atributinių užklausų atlikimui, GIS ir susietų atributinių duomenų kūrimui, valdymui ir redagavimui. ArcEditor apima visą ArcView funkcionalumą ir papildomai suteikia visas duomenų redagavimo galimybes geoduomenų bazėje, (tokias kaip sąryšių, potipių, geometrinio tinklo, topologijos, dimensijų ir dar daugelio kitų kūrimas ir valdymas). ArcEditor leidžia kurti ir redaguoti duomenis, saugomus geoduomenų bazėse ir Shapefile formatuose. Papildomas funkcionalumas apima daugiavartotojišką redagavimą, versijas, vartotojo sukurtus objektinius duomenų tipus, su geoobjektais susietas anotacijas, dimensijas ir rastrinius duomenis daugiavartotojiškoje duomenų bazėje. Versijų valdymo įrankiai leidžia apjungti skirtingas versijas ir surasti konfliktus tarp jų. ArcEditor apima visą ArcView funkcionalumą ir prideda žemiau išvardintas savybes:

· išplėstiniai redagavimo įrankiai;

· galimybė kurti ir redaguoti duomenis įmonės geoduomenų bazėje (saugomoje RDBVS - tokiose kaip Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, IBM Informix, naudojant ArcSDE);

· sąryšių tarp geografinių ir atributinių, geografinių ir geografinių, atributinių ir atributinių duomenų kūrimas ir valdymas personalinėse ir įmonės geoduomenų bazėse;

· potipių kūrimas ir naudojimas duomenų aprašymui;

· geometrinio tinklo kūrimas ir redagavimas;

· geoduomenų bazės topologijos kūrimas ir redagavimas;

· dimensijų kūrimas ir valdymas, atributų priskyrimas dimensijoms;

· galimybė konvertuoti vektorinius, rastrinius ir lentelinius duomenis į įmonės geoduomenų bazę, saugomą standartinėje RDBVS, naudojant ArcSDE;

· geoduomenų bazės versijų kūrimas, galimybė pasirinkti versiją peržiūrai ar redagavimui, konfliktų suradimą bei jų sprendimą;

· anotacijų, susietų su geoobjektais, kūrimas ir valdymas;

· vartotojo sukurtų objektinių duomenų kūrimas ir valdymas.
4.1.3. ArcInfo


ArcInfo programinė įranga turi didžiausią funkcionalumą iš visų ArcGIS sistemos programinių įrangų. ArcInfo turi visą ArcView ir ArcEditor funkcionalumą ir papildomai - išplėstinį geoduomenų apdorojimo funkcionalumą, kuris ArcInfo pavertė GIS programinės įrangos standartu. ArcInfo yra pilnos apimties, išbaigta GIS sistema duomenų kūrimui, atnaujinimui, užklausoms, analizei, kartografavimui ir vizualizacijai. ArcInfo sudaryta iš ArcInfo Desktop ir ArcInfo Workstation. ArcInfo yra programinė įranga, skirta specialistams; ir sukurta  visų geografinės analizės, GIS duomenų vaizdavimo, valdymo ir GIS duomenų apdorojimo poreikių tenkinimui. ArcInfo turi visus reikalingus įrankius geoduomenų bazių kūrimui ir valdymui, GIS duomenų atvaizdavimui,  erdvinių ir atributinių užklausų vykdymui, geografinių duomenų valdymui ir analizavimui, diagramų, ataskaitų ir žemėlapių kūrimui.
4.2. Geoinformacinės sistemos sudarymo technologija


Duomenų bazę, ArcGIS programine įranga, galima sukurti keliais būdais:

· naudojant ArcCatalog;

· naudojant ArcToolbox;

· ArcGIS programinės eilutės lange (ang. Command Line Window).


Patogiausia naudoti ArcCatalog.


Suvedame duomenis apie vertikaliojo tinklo punktus į Microsoft Excel lentelę ir išsaugome kaip dBASE IV (lentele.dbf);
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4.1 pav. Microsoft Excel lentelė


Sukuriame naują duomenų bazę (pvz. MS Access);
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4.2 pav. Duomenų bazės kūrimas


Atidarome ArcMap, galima pasirinkti ar kursime naują projektą, ar atidarysime kažkokį jau egzistuojantį šabloną, ar redaguosime jau egzistuojantį projektą.
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4.3 pav. ArcMap langas

mygtuko pagalba įkeliame projektui reikalingus duomenis, sluoksnius.
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4.4 pav. Duomenų įkėlimas į ArcMap

Ant kairiojoje ekrano pusėje atsiradusio sluoksnio Tools spaudžiame kairįjį pelės klavišą, pasirenkame Display XY Data...;
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4.5 pav. Punktų išdėstymas pagal LKS-94 koordinates


Atsidarius langui, parenkame X ir Y koordinates į atitinkamus laukelius. Vėliau parenkame koordinačių sistemą spausdami Edit – Select.

[image: image62.png]Add XY Data

Atable contaiing X and Y coordinate data can be added to the.
map as a layer

Choose a table from the map o1 browss for anoiher table:

[Tee =l

Speciythe filds for the X and Y coordinates:

XField v

X Field %

Coardinate System of Input Coardinates
Descipton

Projected Coardnate System:
Name: Listuvos_Keordinaciu_Sistema

(Geograptic Coordinate System
Name: GC5_LKS_1994

™ Show Detaik

[

¥ Wam me i the resuling layer will have resticted functianally

o sl





4.6 pav. Koordinačių sistemos parinkimas

Taškai išdėstomi ekrane;
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4.7 pav. Taškų išsidėstymas

Spausdami Editor – Start editing (pradedame redagavimą);
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4.8 pav. Redagavimo įjungimas


Kai norime pabaigti darbą spaudžiame Editor – Save edits (išsaugome pasikeitimus) – Stop editing.

Geoduomenys eksportuojami į duomenų bazę arba sukuriamas naujas *.shp failas. Jei norime ekportuoti visą sluoksnį, pažymime tą sluoksnį, spaudžiame dešinį pelės klavišą ir Data – Export Data....
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4.9 pav. Geoduomenų eksportavimas


Vėliau pasirenkame kur norime eksportuoti;
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4.10 pav. Geoduomenų eksportavimas į duomenų bazę
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4.11 pav. Kyviškių punktų išdėstymas ortofoto žemėlapyje


Atributinę lentelę galima eksportuoti ir išsaugoti kaip duomenų bazės lentelę, informacinę lentelę, tekstinį failą arba SDE lentelę.

[image: image68.png]Attributes of 2taskas.

(ool shase [rasasT _x T _v__Tealvoovus [eoor [ono tewees__ono sLvGo | oo siicis [omeoue|_pata | euerasas
i 2| GoR0sas et | STITATT 1,55 +1,1 =T G55 2 2007 04,40 Loica G520
[t bt 2 6060533629 547197 851 T Litus a9 5 07out0 Laes oo
T 2 6060538536 sa7197.121 7 15511 Litus a9 92(20070410 | Leica 6520
T 3kt 2| soeosaast | saTiss2rs & 4201 Debesuda a3 7120070523 | Leica 6520
T 2 G060sa8,504 | sa7197267 7 a2t Debesuts a3 71(20070525 | Leica 6520
I s pont 2 e060s38,435 | 597197250 7 a2t Debesuta a3 7120070525 | Leica 6520
T okt 2 eoR0sas 67 | saiar2er 6 4201 Saubta 001 5420070608 Leica 6520
T 7kt 2 eoR0sas,te7 | sa71a7228 8 4201 Saubta 001 5420070608 Leica 6520
T 2 6060538354 | 567197021 8 15221 Saubta 001 5420070608 Leica 6520
I spont 2| eoR0sas01 | sa7197 545 8 1524228 Saubta a7 5520070810 | Leica 6520
I o pont 2 eoR0sas344 | 597197 985 & 1524228 Saubta a7 5520070810 Leica 6520
111 paint 2 eoR0sas,154 | 597198005 a8 15228 Saubta a7 5620070810 Leica 6520
| 12 kot 2| eonosasast| 59713 7 1g8 a2 Debesuctafieus a7 7320070326 | Leica 6520
|13 pont 2| eoR0sas715 | sa71g8165 6 1g8 /4132 Debesuctafitus a7 7320070326 Leica 6520
I s pont 2 606053876 sa7197 et & 1774132 Debesuctafitus a7 7320070326 | Leica 6520
|15 pont 2| eomosasfat | safter 7| 177 st Debesuts a7 8820071017 | Leica 6520
|6 pont 2| eoes39,2| sa7iarsee 7| 177 w105 Debesuts a7 8 20071017 | Leica 6520
117 point 2| 6060533 295 | S97197,451 8 189 Debesucta a7 8820071017 _|Leica G520
|18 point 2| BOBDSIIES! | Sa7197,215 7 189 SaulGtatrump. lit 531 7720071128 | Leica G520
|13 point 2| 6OBDSII NS | 57197,365 T SaulOtatrump. lit 531 720071128 | Leica G520
| 20/point 2| BOBDS3B 12| Sa7197,324 7 SaulOtatrump. it 531 720071128 | Leica G520
121 point 2/ 6060533,365 57197 8 177 Debe - on 9220080115 _Leica G520
] 22 paint 2| 60BDS33 124 | Sa7197,514 7 Dete A Find &Replace. 920080115 _|Leica G520
|23 Point 2| 6OBDS3I 485 59719812 7] Debe 9220080115 _|Leica G520
] 2 point 2| BUBDS39T1 | SATISTATS 8 18 Debe BB Select By Attributes, 020080222 _Lsica 6520
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] 20 point 2| 6080539355 | 5a7138,154 8 144 ‘Saun 5] Select &l 49120080428 Leica G520
1 50 paint 2| eoR0sas st | sa71g8 756 7 s T 6820080506 Leica 0520
151 pant 2| eoR0sas i | saiss 2z 8 12 Seun E 6820080506 Leica 0520
1 52 et 2 660538164 | 597197666 8 152 Sal Tum alFieks on 6820080506 Leica 6520
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4.12 pav. Atributinės lentelės eksportavimas


Taip pat ArcGIS turi eksporto galimybę į *.cgm formatą. 

4.3. Atributinės duomenų bazės formavimas


Geografiniai objektai yra susieti su atributine duomenų baze. Pavyzdžiui punktų atributai gali būti: numeris, tipas, rūšis, kodas, koordinatės ir pan. Taip galima gauti atributinę informaciją pagal objektus arba pagal atributus surasti objektus.

Formuojant kiekvieną sluoksnį, kartu kuriama ir atributinių duomenų lentelė, kurioje automatiškai sukuriami du stulpeliai OBJECTID ir SHAPE. Norint pradėti kaupti duomenis reikia susikurti atributinę lentelę.


Atsidarome ArcCatalog langą. Atributinę lentelę galima kurti iš karto, kai sukuriame sluoksnį arba vėliau galima ją redaguoti. Tarkim, norime sukurti taškinio sluoksnio atributinę lentelę, tuomet 2 kartus spragtelime ant pasirinkto sluoksnio. 


Atsiranda langelis, kuriame ir bus kuriama ar redaguojama atributinė lentelė, nurodant lauko pavadinimą ir lauko tipą.
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4.13 pav. Atributinės lentelės kūrimas


Field name parašome stulpelio pavadinimą, Data type išsirenkame duomenų tipą (ar tai bus tekstas, ar skaičius, ar data ir t.t.), Field properties – Length parašome skaičių – tai bus stulpelio eilutės ilgis. Tada spaudžiame Apply – OK.  Atributinė lentelė sukurta. 
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4.14 pav. Atributinė lentelė (I)
Duomenų tipai atributinėje lentelėje gali būti tokie:

Long integer – sveikas skaičius (nuo 5 iki 9 skaitmenų);
Short integer – sveikas skaičius (iki 5 skaitmenų);
Float – skaičius su reikšme po kablelio;
Double – dvigubo tikslumo, skaičius, ilgesnis kaip 9 skaitmenys;
Text – tekstinis duomenų tipas;
Date – data;
Blob – dvejetainis sudėtinis objektas.
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4.15 pav. Atributinė lentelė (II)
4.4. Informacijos paieška ir pateikimas


ArcGIS programinio paketo pagrindinė užduotis – suteikti galimybę vaizduoti ir analizuoti DB, sujungiant jas su žemėlapiu. Dirbant redagavimo rėžime galima įvesti įvairią informaciją ir ją vartoti analizei, spalvinimui, sutartinių ženklų sukūrimui, įvairių brėžinių sudarymui.


Pagrindinės ArcGIS programinės įrangos funkcijos, atliekant informacijos paiešką ir pateikimą:

1. atvaizduoti grafinius duomenis;

2. atvaizduoti atributinius duomenis žemėlapyje;

3. rasti bet kurio objekto atributus;

4. skirtingais simboliais ir spalvomis klasifikuoti objektus priklausomai nuo jų atributų;

5. išrinkti objektus priklausomai nuo jų padėties kito objekto atžvilgiu;

6. išrinkti reikiamus duomenis iš DB ir juos pavaizduoti žemėlapyje;

7. rasti vietas kur yra tam tikri objektai;

8. rodyti atskirų objektų atributų statistinę informaciją;

9. sukurti grafikus pagal objektų atributus;

10. maketuoti žemėlapį ir paruošti spausdinimui;

11. leidžia atlikti koordinačių, atstumų, plotų matavimus.
Duomenų informacijos paieška, naudojant Identify

Pasirenkame  [image: image72.png]


 mygtuką ir kliktelime ant dominančio objekto. Ekrane atsiranda Identify Results langas;
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4.16. pav. Pamatuoto punkto duomenys (I)

Kitas būdas yra, pažymėti objektą ir atsidaryti atributinę [image: image74.png]


 lentelę.
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4.17. pav. Pamatuoto punkto duomenys (II)

Ko gero labiausiai paplitęs pirmas paieškos būdas, nes pažymint objektus, kartais vienu metu pasižymi keli objektai iš skirtingų sluoksnių. 

Duomenų informacijos paieška, naudojant Find


Jei žinome tikslų arba bent jau apytikslį tam tikrą pavadinimą, paiešką galime atlikti pasinaudojus Find įkona [image: image76.png]


. Paspaudus šią įkoną, atsidariusiame dialogo lange, laukelyje Find įrašome pilną arba jei tiksliai nežinome tik pavadinimo pradžią, In layers – parašome kokiame sluoksnyje ieškoti (arba tiesiog pasirenkame paiešką pagal visus sluoksnius (ang. Visible layers)).
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4.18. pav. Paieška pagal punkto numerį (I)
Paspaudus Find, programa suranda visus objektus atitinkančius paiešką.

[image: image78.png]Fastae | Foces | e | e Loatons

Find: [T

In <visble layers>

¥ Find features that are similr to o contain the search string
Search: & Allfields

 Infeld =

 Eachlayer'sprimary display field

New Search

Rightcick a 10 to show context menu.

Vale

i
Expor_Dutput
leica Everts
leica Everts

322 objects found





4.19. pav. Paieška pagal punkto numerį (I)


Su dešiniu pelės mygtuku paspaudus ant mus dominančio objekto galime išsirinkti ar mes norime matyti objektą ekrane, ar sužinoti visą informaciją apie jį ir kt.
IŠVADOS

1. Atliekantmatavimus vieno dažnio imtuvais, to paties taško koordinačių pokyčiai per ilgą laiko tarpą gali kisti nuo keleto centimetrų iki keleto metrų.
2. GPS matavimų tikslumas priklauso nuo palydovų padėties, pseudoatstumų matavimo tikslumo, elektromag​netinių virpesių plitimo bei imtuvo paklaidų, nuo palydovų išdėstymo im​tuvo atžvilgiu, matavimų apdorojimo metodikos ir kitų faktorių. Geriausios matavimų sąlygos, kai palydovų aukštis virš horizonto 40 - 70° ir jie išsidėstę tolygiai pagal azimutą. 
3. Nustačiau, jog matuojant Leica imtuvu ir nenaudojant išorinės antenos, gaunami rezultatai yra toli nuo tikrosios vertės.
4. Iš atliktų tyrimų matyti, kad aplinkos parametrų įtaka didesnes įtakos matavimams neturi.
5. Šiame projekte, panaudojant ArcGIS programinę įrangą buvo sukurta pamatuotų Kyviškų kalibravimo bazėje punktų duomenų bazė.
6. Naudojant įvairius atributus, galima sukurti tematinius žemėlapius, kurie išsamiau atvaizduotų reikalingą informaciją.
7. Atlikau duomenų analizę, sukaupiau, susisteminau, apdorojau duomenų srautus, parengiauvaizdžia miedžiaga. Šioje duomenų bazėje galima:
a. paprasta surasti norimus duomenis

b. lengva valdyti žemėlapių turinį: galimybė įjungti ir išjungti norimą sluoksnį;
c. galimybė aiškiai pavaizduoti grafinę ir atributinę informaciją.
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PRIEDAI
PRIEDAS 1

Matavimų duomenys
Mobile Mapper duomenys

	Taško Nr.
	Pamatuotos stačiakampės koordinatės
	Palydovų kiekis
	PDOP
	Oro temperatūra, C°
	Oro sąlygos
	Slėgis, hPa
	Sant. drėgnumas, %
	Data
	Prietaisas

	
	X, m
	Y, m
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	6060639,556
	597180,150
	9
	3,2
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	MobileMapper

	1
	6060636,934
	597179,856
	9
	3,9
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	MobileMapper

	1
	6060638,447
	597180,111
	9
	3,0
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	1
	6060639,457
	597177,223
	8
	4,8
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	1
	6060637,498
	597180,440
	9
	4,2
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	1
	6060637,111
	597179,988
	8
	2,1
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper


	1
	6060642,226
	597181,233
	9
	2,1
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	1
	6060638,110
	597179,444
	9
	2,8
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	1
	6060639,983
	597180,328
	9
	2,6
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	1
	6060639,732
	597178,996
	8
	2,5
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	1
	6060640,585
	597182,235
	7
	2,5
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	1
	6060637,014
	597181,863
	8
	2,4
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	1
	6060641,121
	597181,245
	9
	2,3
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	1
	6060640,388
	597180,893
	9
	2,8
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	1
	6060638,011
	597181,227
	9
	2,4
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	1
	6060638,632
	597179,088
	10
	2,8
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	1
	6060642,066
	597182,512
	7
	2,9
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	1
	6060641,089
	597181,755
	9
	2,7
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	1
	6060639,224
	597182,228
	8
	2,4
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	1
	6060637,783
	597180,523
	8
	2,6
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	1
	6060638,889
	597177,223
	9
	2,4
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	1
	6060639,229
	597180,249
	9
	2,4
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	1
	6060641,233
	597177,398
	7
	2,5
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	1
	6060639,755
	597180,598
	8
	2,6
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	1
	6060639,258
	597179,318
	9
	2,2
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	1
	6060640,215
	597176,322
	8
	2,2
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	1
	6060640,453
	597179,178
	8
	2,1
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	1
	6060642,580
	597179,266
	8
	2,0
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	1
	6060640,391
	597178,552
	9
	2,5
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	1
	6060641,864
	597179,022
	8
	2,4
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	1
	6060638,117
	597178,343
	9
	2,2
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	1
	6060639,628
	597179,958
	9
	2,5
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	1
	6060639,659
	597180,021
	9
	2,4
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	2
	6060541,456
	597198,068
	7
	8,1
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	2
	6060540,012
	597197,897
	7
	4,8
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	2
	6060538,970
	597196,997
	10
	3,3
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	2
	6060539,447
	597197,458
	8
	2,8
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	2
	6060540,357
	597198,422
	8
	5,1
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	2
	6060541,578
	597196,822
	8
	4,3
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	2
	6060541,278
	597198,753
	8
	2,5
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	2
	6060539,445
	597196,442
	9
	3,5
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	2
	6060538,457
	597197,448
	9
	3,4
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	2
	6060537,985
	597198,423
	9
	4
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	2
	6060539,478
	597199,200
	8
	2,8
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	2
	6060538,453
	597200,452
	8
	3,6
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	2
	6060539,892
	597199,487
	7
	2,2
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	2
	6060537,986
	597198,121
	8
	2,1
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	2
	6060541,281
	597197,453
	8
	2,5
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	2
	6060541,340
	597198,358
	7
	2,7
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	2
	6060539,212
	597199,468
	9
	2,7
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	2
	6060540,785
	597198,488
	8
	2,9
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	2
	6060541,445
	597197,652
	9
	2,9
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	2
	6060540,214
	597197,869
	8
	2,7
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	2
	6060539,549
	597199,453
	8
	2,4
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	2
	6060539,983
	597196,987
	7
	2,6
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	2
	6060540,286
	597199,234
	8
	2,4
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	2
	6060538,812
	597197,057
	8
	2,4
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	2
	6060540,741
	597198,309
	8
	2,3
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	2
	6060538,978
	597196,421
	9
	2,5
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	2
	6060539,224
	597197,458
	8
	2,7
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	2
	6060540,827
	597196,471
	9
	2,4
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	2
	6060541,431
	597195,871
	8
	2,5
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	2
	6060539,958
	597198,430
	10
	2,3
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	2
	6060539,488
	597199,001
	10
	2
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	2
	6060541,926
	597200,260
	9
	2,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	2
	6060539,112
	597196,877
	10
	2,6
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	3
	6060285,539
	597246,624
	8
	4,1
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	3
	6060284,151
	597244,838
	9
	4,0
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	3
	6060284,476
	597245,476
	9
	3,0
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	3
	6060285,189
	597244,215
	9
	2,9
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	3
	6060281,254
	597243,954
	9
	2,7
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	3
	6060283,455
	597245,228
	8
	2,7
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	3
	6060282,322
	597244,122
	7
	2,4
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	3
	6060282,486
	597239,485
	8
	3
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	3
	6060281,987
	597239,221
	8
	2,8
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	3
	6060283,544
	597241,233
	9
	2,6
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	3
	6060284,865
	597242,986
	9
	2,8
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	3
	6060285,774
	597243,251
	8
	2,4
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	3
	6060284,669
	597244,289
	9
	2,3
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	3
	6060285,489
	597243,685
	8
	2,5
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	3
	6060284,596
	597243,573
	8
	2,5
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	3
	6060284,985
	597244,175
	7
	2,6
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	3
	6060283,799
	597243,127
	9
	3,7
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	3
	6060285,224
	597244,027
	8
	3,2
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	3
	6060283,749
	597244,658
	9
	2,8
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	3
	6060284,831
	597245,202
	8
	2,9
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	3
	6060284,123
	597245,201
	8
	2,7
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	3
	6060287,224
	597242,568
	8
	2,4
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	3
	6060285,584
	597243,257
	9
	2,6
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	3
	6060284,659
	597244,285
	8
	2,3
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	3
	6060286,385
	597243,241
	9
	2,1
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	3
	6060284,069
	597242,756
	8
	2,6
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	3
	6060285,573
	597243,005
	8
	2,5
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	3
	6060283,312
	597239,348
	8
	3,3
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	3
	6060285,272
	597241,633
	8
	2,4
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	3
	6060284,267
	597243,942
	8
	2,3
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	3
	6060285,217
	597244,328
	10
	2,8
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	3
	6060284,646
	597243,578
	9
	2,4
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	3
	6060281,887
	597243,674
	10
	2,8
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	4
	6059536,682
	597378,145
	9
	4,2
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	4
	6059536,803
	597378,055
	10
	3,0
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	4
	6059536,182
	597379,409
	10
	3,5
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	4
	6059535,894
	597377,582
	9
	3,2
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	4
	6059535,785
	597378,685
	9
	3,1
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	4
	6059535,914
	597377,520
	9
	2,9
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	4
	6059536,458
	597379,215
	8
	2,8
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	4
	6059536,245
	597376,582
	8
	2,6
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	4
	6059537,145
	597376,852
	7
	2,4
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	4
	6059535,012
	597377,055
	9
	2,8
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	4
	6059534,455
	597376,258
	8
	2,9
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	4
	6059534,788
	597374,598
	8
	2,4
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	4
	6059534,177
	597377,652
	9
	2,5
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	4
	6059535,248
	597377,781
	8
	2,4
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	4
	6059535,121
	597376,212
	9
	2,6
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	4
	6059538,802
	597378,023
	7
	2,6
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	4
	6059535,660
	597376,123
	8
	2,5
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	4
	6059536,333
	597376,672
	8
	3
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	4
	6059536,445
	597375,855
	8
	2,9
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	4
	6059535,498
	597375,993
	8
	2,7
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	4
	6059535,983
	597375,244
	9
	2,4
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	4
	6059533,240
	597376,556
	9
	2,6
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	4
	6059534,583
	597376,022
	8
	2,4
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	4
	6059535,852
	597377,014
	7
	2,2
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	4
	6059536,555
	597376,992
	9
	3,1
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	4
	6059536,069
	597376,720
	9
	2,2
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	4
	6059537,011
	597377,233
	7
	2,2
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	4
	6059535,376
	597374,701
	9
	2,6
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	4
	6059536,863
	597375,206
	9
	2,4
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	4
	6059535,588
	597377,654
	10
	2,3
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	4
	6059535,289
	597376,769
	10
	2,2
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	4
	6059535,743
	597377,406
	9
	2,8
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	4
	6059534,968
	597377,379
	10
	2,2
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	5
	6059357,043
	597409,202
	8
	7,0
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	5
	6059359,350
	597413,206
	10
	3,6
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	5
	6059356,355
	597409,908
	9
	3,6
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	5
	6059358,547
	597408,115
	8
	2,9
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	5
	6059356,584
	597409,003
	9
	2,8
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	5
	6059356,893
	597411,058
	9
	3
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	5
	6059357,311
	597410,544
	8
	2,7
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	5
	6059355,486
	597409,189
	7
	2,9
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	5
	6059355,985
	597408,866
	9
	2,6
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	5
	6059360,215
	597407,568
	9
	2,7
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	5
	6059359,571
	597408,129
	9
	2,4
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	5
	6059358,854
	597408,983
	8
	2,3
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	5
	6059356,554
	597408,560
	8
	2,4
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	5
	6059354,962
	597409,124
	9
	2,4
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	5
	6059357,005
	597408,454
	8
	2,8
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	5
	6059361,929
	597408,681
	8
	2,3
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	5
	6059359,263
	597406,924
	7
	2,4
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	5
	6059359,983
	597407,148
	7
	2,5
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	5
	6059356,558
	597409,582
	8
	2,8
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	5
	6059358,531
	597408,345
	9
	2,6
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	5
	6059357,215
	597406,842
	8
	2,8
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	5
	6059353,352
	597408,989
	8
	2,7
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	5
	6059359,485
	597409,548
	8
	2,4
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	5
	6059354,212
	597409,526
	9
	2,6
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	5
	6059358,889
	597408,641
	9
	2,2
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	5
	6059359,232
	597408,350
	8
	2,4
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	5
	6059359,997
	597407,902
	8
	2,3
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	5
	6059358,812
	597405,096
	9
	3
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	5
	6059359,285
	597408,946
	9
	2,3
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	5
	6059357,008
	597408,924
	10
	2,2
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	5
	6059357,827
	597409,244
	9
	3
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	5
	6059358,413
	597409,390
	9
	2,5
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	5
	6059357,478
	597408,879
	9
	2,4
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	6
	6059339,559
	597413,579
	9
	3,9
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	6
	6059337,257
	597413,792
	9
	3,5
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	6
	6059338,849
	597413,097
	9
	3,0
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	6
	6059337,458
	597412,158
	10
	2,9
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	6
	6059338,451
	597411,985
	8
	2,8
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	6
	6059338,147
	597410,548
	8
	2,7
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	6
	6059340,510
	597412,525
	9
	2,8
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	6
	6059339,454
	597410,658
	8
	3,1
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	6
	6059338,421
	597408,623
	7
	2,8
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	6
	6059338,141
	597410,254
	9
	2,8
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	6
	6059336,548
	597411,583
	10
	2,7
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	6
	6059338,457
	597412,882
	8
	2,6
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	6
	6059337,124
	597410,485
	8
	2,8
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	6
	6059336,485
	597409,586
	7
	3,3
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	6
	6059338,423
	597410,482
	9
	3,1
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	6
	6059339,501
	597411,947
	7
	4,5
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	6
	6059339,389
	597410,829
	7
	2,4
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	6
	6059338,954
	597411,256
	8
	3,0
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	6
	6059338,457
	597411,232
	8
	2,8
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	6
	6059339,214
	597410,111
	8
	2,9
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	6
	6059341,012
	597409,107
	9
	2,7
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	6
	6059338,101
	597411,230
	7
	2,4
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	6
	6059338,142
	597410,222
	8
	2,6
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	6
	6059339,511
	597413,122
	9
	2,4
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	6
	6059339,696
	597412,945
	9
	2,5
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	6
	6059340,513
	597412,922
	9
	2,6
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	6
	6059339,594
	597413,458
	8
	2,1
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	6
	6059340,516
	597408,687
	9
	2,9
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	6
	6059340,104
	597411,731
	8
	2,3
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	6
	6059337,795
	597413,195
	10
	2,3
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	6
	6059338,669
	597412,456
	9
	2,6
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	6
	6059337,730
	597412,010
	9
	2,3
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	6
	6059337,901
	597412,149
	9
	2,9
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	7
	6060166,329
	597876,885
	6
	5,5
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	7
	6060166,622
	597880,245
	9
	3,3
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	7
	6060165,184
	597876,828
	9
	3,6
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Mobile Mapper

	7
	6060164,252
	597877,256
	8
	3,2
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	7
	6060165,585
	597875,485
	9
	2,8
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	7
	6060166,246
	597874,595
	8
	2,6
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Mobile Mapper

	7
	6060167,213
	597876,658
	8
	2,3
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	7
	6060166,567
	597877,542
	9
	2,2
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	7
	6060164,584
	597875,845
	9
	2,1
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Mobile Mapper

	7
	6060167,521
	597877,540
	9
	2,4
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	7
	6060166,453
	597876,154
	10
	2,3
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	7
	6060164,951
	597874,548
	8
	2
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Mobile Mapper

	7
	6060166,894
	597877,425
	8
	2,2
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	7
	6060165,845
	597874,514
	9
	2,8
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	7
	6060166,841
	597877,541
	9
	2,7
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Mobile Mapper

	7
	6060167,236
	597877,839
	8
	3,5
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	7
	6060164,061
	597872,426
	10
	2,6
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	7
	6060167,055
	597875,327
	9
	2,7
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Mobile Mapper

	7
	6060166,485
	597874,285
	8
	2,4
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	7
	6060165,894
	597876,876
	8
	2,5
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	7
	6060163,253
	597877,452
	8
	2,3
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Mobile Mapper

	7
	6060164,852
	597877,427
	9
	2,7
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	7
	6060164,882
	597873,257
	8
	2,4
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	7
	6060163,853
	597874,502
	9
	2,6
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Mobile Mapper

	7
	6060168,378
	597876,675
	8
	2,5
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	7
	6060168,071
	597874,612
	9
	2,2
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	7
	6060168,289
	597875,455
	8
	2,8
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Mobile Mapper

	7
	6060165,816
	597876,256
	9
	2,7
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	7
	6060167,392
	597877,283
	8
	2,2
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	7
	6060164,261
	597876,102
	9
	2,7
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Mobile Mapper

	7
	6060166,057
	597876,673
	9
	2,2
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	7
	6060164,248
	597877,751
	10
	2,4
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper

	7
	6060163,957
	597875,480
	10
	2,0
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Mobile Mapper


                                                                                              Trimble GeoXT duomenys
	Taško Nr.
	Pamatuotos stačiakampės koordinatės
	Palydovų kiekis
	PDOP
	Oro temperatūra, C°
	Oro sąlygos
	Slėgis, hPa
	Sant. drėgnumas, %
	Data
	Prietaisas

	
	X, m
	Y, m
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	6060638,665
	597181,542
	5
	4,0
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	1
	6060638,451
	597181,125
	6
	3,4
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	1
	6060638,112
	597181,212
	5
	3,1
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	1
	6060636,845
	597181,112
	5
	3,8
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	1
	6060636,878
	597181,221
	5
	3,1
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	1
	6060638,011
	597181,178
	6
	3,0
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	1
	6060637,988
	597180,459
	6
	2,9
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	1
	6060636,448
	597179,102
	6
	2,8
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	1
	6060636,489
	597179,251
	5
	3,4
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	1
	6060638,421
	597178,985
	5
	3,1
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	1
	6060637,692
	597180,452
	8
	2,3
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	1
	6060637,458
	597180,669
	7
	3,1
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	1
	6060638,452
	597179,541
	7
	3,4
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	1
	6060638,578
	597179,965
	6
	3,7
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	1
	6060636,789
	597179,012
	6
	3,8
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	1
	6060636,855
	597179,625
	6
	3,4
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	1
	6060637,125
	597179,982
	7
	3,2
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	1
	6060636,335
	597181,022
	5
	3,1
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	1
	6060639,238
	597181,292
	6
	3,2
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	1
	6060638,673
	597181,185
	6
	2,8
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	1
	6060638,896
	597181,022
	7
	2,5
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	1
	6060638,123
	597179,655
	8
	2,2
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	1
	6060638,824
	597179,533
	8
	2,1
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	1
	6060637,839
	597179,588
	7
	2,0
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	1
	6060637,672
	597180,304
	6
	2,0
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	1
	6060636,912
	597180,616
	6
	2,0
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	1
	6060636,648
	597181,141
	7
	2,3
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,121
	597198,451
	6
	4,0
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,088
	597198,240
	7
	3,7
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	2
	6060539,984
	597198,254
	8
	2,3
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,177
	597198,145
	7
	3,0
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,088
	597198,225
	7
	2,8
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,124
	597198,111
	7
	3,0
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	2
	6060541,025
	597198,054
	5
	5,2
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	2
	6060541,542
	597198,241
	8
	2,8
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,430
	597198,402
	7
	3,0
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	2
	6060539,889
	597198,754
	6
	3,3
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,358
	597198,325
	6
	3,3
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,482
	597198,098
	7
	2,5
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	2
	6060538,517
	597197,985
	6
	2,2
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	2
	6060539,140
	597197,451
	6
	3,5
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	2
	6060539,771
	597197,978
	7
	3,4
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,011
	597198,045
	6
	2,5
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,145
	597198,452
	7
	2,8
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,221
	597197,885
	6
	3,1
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	2
	6060539,959
	597198,850
	7
	3,0
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	2
	6060541,263
	597198,491
	7
	3,1
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,485
	597198,122
	7
	3,0
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,033
	597197,490
	7
	2,9
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	2
	6060540,067
	597197,287
	8
	2,5
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	2
	6060538,943
	597197,911
	7
	2,8
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	2
	6060538,471
	597197,865
	8
	2,1
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	2
	6060539,371
	597198,551
	8
	2,1
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	2
	6060539,270
	597198,495
	7
	2,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	3
	6060282,548
	597243,554
	5
	3,9
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	3
	6060281,984
	597243,659
	6
	3,6
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	3
	6060283,452
	597244,556
	5
	3,6
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	3
	6060283,885
	597244,026
	5
	4,3
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	3
	6060284,958
	597244,154
	5
	4,0
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	3
	6060285,014
	597243,659
	6
	2,7
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	3
	6060284,588
	597243,486
	6
	2,8
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	3
	6060284,558
	597243,594
	7
	3,1
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	3
	6060283,956
	597244,115
	7
	2,5
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	3
	6060282,411
	597244,010
	7
	2,7
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	3
	6060283,479
	597243,448
	6
	2,6
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	3
	6060281,448
	597243,141
	6
	2,8
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	3
	6060284,265
	597243,361
	5
	3,8
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	3
	6060284,482
	597243,482
	5
	3,3
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	3
	6060282,915
	597243,148
	6
	3,2
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	3
	6060283,995
	597244,022
	6
	3,7
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	3
	6060283,413
	597243,324
	8
	2,3
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	3
	6060283,448
	597243,580
	7
	3,0
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	3
	6060283,835
	597243,331
	8
	2,2
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	3
	6060285,909
	597243,783
	7
	5,5
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	3
	6060283,754
	597243,556
	7
	2,8
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	3
	6060283,987
	597243,070
	7
	2,8
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	3
	6060284,535
	597243,341
	6
	2,7
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	3
	6060283,393
	597243,411
	8
	2,2
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	3
	6060283,124
	597243,689
	7
	2,5
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	3
	6060282,977
	597244,170
	7
	2,8
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	3
	6060281,909
	597244,702
	7
	2,6
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	4
	6059534,015
	597377,121
	6
	2,8
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	4
	6059535,010
	597376,598
	6
	3,9
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	4
	6059535,154
	597376,995
	7
	3,9
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	4
	6059535,159
	597377,147
	8
	2,2
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	4
	6059535,498
	597376,984
	7
	2,3
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	4
	6059534,958
	597377,514
	6
	3,8
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	4
	6059536,012
	597376,879
	6
	3,0
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	4
	6059536,117
	597375,985
	7
	3,2
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	4
	6059535,239
	597376,145
	7
	3,2
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	4
	6059534,448
	597375,984
	6
	3,3
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	4
	6059534,598
	597378,015
	8
	2,2
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	4
	6059533,984
	597377,154
	5
	3,8
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	4
	6059534,591
	597376,188
	5
	4,2
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	4
	6059534,147
	597376,418
	5
	4,2
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	4
	6059534,998
	597377,323
	7
	3,0
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	4
	6059534,148
	597377,210
	5
	3,8
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	4
	6059535,015
	597376,699
	6
	2,6
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	4
	6059535,497
	597376,862
	6
	2,6
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	4
	6059535,369
	597377,762
	8
	1,9
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	4
	6059535,956
	597377,048
	6
	2,5
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	4
	6059534,998
	597376,586
	6
	2,8
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	4
	6059535,239
	597376,686
	7
	3,0
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	4
	6059536,127
	597376,762
	7
	3,1
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	4
	6059534,699
	597376,911
	6
	3,0
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	4
	6059535,143
	597377,205
	6
	3,3
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	4
	6059534,675
	597377,752
	7
	2,4
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	4
	6059533,937
	597378,185
	8
	1,9
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	5
	6059357,652
	597408,655
	8
	2,9
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	5
	6059357,355
	597409,151
	8
	3,7
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	5
	6059356,985
	597408,594
	7
	3,5
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	5
	6059358,001
	597408,395
	6
	 
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	5
	6059358,562
	597408,884
	6
	 
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	5
	6059358,221
	597409,155
	7
	 
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	5
	6059357,214
	597409,422
	5
	 
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	5
	6059357,897
	597409,155
	6
	 
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	5
	6059357,984
	597408,795
	7
	 
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	5
	6059358,045
	597408,778
	7
	 
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	5
	6059358,140
	597409,154
	5
	 
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	5
	6059358,015
	597408,481
	6
	 
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	5
	6059358,184
	597408,984
	6
	 
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	5
	6059357,894
	597407,498
	8
	2,3
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	5
	6059357,298
	597408,015
	5
	 
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	5
	6059356,995
	597407,959
	7
	 
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	5
	6059357,341
	597409,455
	7
	 
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	5
	6059357,484
	597407,654
	7
	 
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	5
	6059358,021
	597408,865
	8
	2,1
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	5
	6059358,503
	597408,849
	6
	 
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	5
	6059358,002
	597408,578
	6
	 
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	5
	6059358,127
	597408,111
	7
	 
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	5
	6059358,591
	597408,349
	7
	 
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	5
	6059357,867
	597408,887
	7
	 
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	5
	6059356,885
	597408,783
	8
	2,1
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	5
	6059357,579
	597409,056
	6
	 
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	5
	6059357,363
	597409,349
	7
	 
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	6
	6059337,984
	597411,629
	7
	4,0
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,481
	597412,058
	6
	4,0
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,215
	597411,668
	6
	3,8
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,147
	597412,269
	5
	3,2
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,256
	597412,188
	6
	2,8
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,154
	597412,154
	7
	3,0
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,452
	597412,691
	6
	3,1
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	6
	6059337,154
	597410,954
	8
	2,7
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	6
	6059337,151
	597410,986
	6
	2,5
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	6
	6059337,565
	597411,594
	6
	2,6
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	6
	6059336,668
	597412,562
	8
	2,1
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	6
	6059337,154
	597412,662
	6
	3,1
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	6
	6059337,141
	597412,154
	7
	3,0
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,321
	597411,895
	7
	3,0
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	6
	6059337,147
	597411,756
	6
	2,7
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	6
	6059337,654
	597412,651
	6
	2,9
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,015
	597412,951
	6
	3,3
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,265
	597412,155
	5
	4,5
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,389
	597412,536
	6
	3,2
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,605
	597412,236
	6
	3,1
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,124
	597412,089
	8
	2,1
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,428
	597411,674
	7
	2,5
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,901
	597411,961
	6
	2,9
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	6
	6059336,563
	597411,730
	7
	2,3
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	6
	6059337,739
	597412,228
	7
	2,4
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	6
	6059338,011
	597412,364
	8
	1,9
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	6
	6059337,991
	597412,654
	7
	2,2
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	7
	6060164,235
	597876,884
	7
	2,7
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	7
	6060164,874
	597876,120
	6
	4,1
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	7
	6060164,898
	597877,124
	6
	4,3
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,154
	597877,156
	8
	1,9
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,544
	597876,215
	7
	3,2
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,451
	597875,957
	6
	3,2
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,556
	597876,584
	6
	3,1
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	7
	6060164,897
	597877,023
	7
	3,4
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	7
	6060164,698
	597877,421
	6
	2,8
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,844
	597877,541
	5
	3,4
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,726
	597876,125
	5
	2,8
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,784
	597876,698
	7
	2,8
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88
	2007.10.17
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,365
	597876,854
	6
	5,1
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,457
	597876,012
	6
	3,7
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	7
	6060166,214
	597876,124
	7
	2,5
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	TrimbleGeoXT

	7
	6060166,121
	597877,321
	7
	4,4
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	7
	6060166,025
	597877,144
	8
	2,0
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	7
	6060166,098
	597876,944
	7
	2,7
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	TrimbleGeoXT

	7
	6060164,150
	597876,912
	7
	3,8
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,117
	597878,459
	6
	2,7
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,744
	597878,027
	7
	3,1
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,982
	597876,544
	7
	2,1
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,861
	597876,131
	6
	2,2
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,143
	597877,053
	8
	2,2
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,028
	597877,145
	6
	2,3
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,073
	597877,672
	7
	2,4
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT

	7
	6060165,208
	597877,344
	7
	2,3
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	TrimbleGeoXT


Leica GS20 duomenys

	Taško Nr.
	Pamatuotos stačiakampės koordinatės
	Palydovų kiekis
	PDOP
	Oro temperatūra, C°
	Oro sąlygos
	Slėgis, hPa
	Sant. drėgnumas, %
	Data
	Prietaisas

	
	X, m
	Y, m
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	6060638,451
	597180,365
	6
	1,770
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	1
	6060638,541
	597180,151
	7
	1,770
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	1
	6060638,612
	597180,154
	6
	1,760
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	1
	6060638,678
	597180,594
	8
	1,890
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	1
	6060638,671
	597180,582
	7
	1,890
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	1
	6060638,678
	597180,594
	8
	1,890
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	1
	6060638,681
	597180,604
	6
	1,890
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	1
	6060638,680
	597180,611
	8
	1,890
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	1
	6060638,451
	597180,484
	8
	1,890
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	1
	6060638,125
	597181,015
	8
	1,660
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	1
	6060637,954
	597181,099
	8
	1,660
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	1
	6060637,952
	597180,175
	8
	1,890
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	1
	6060637,558
	597180,595
	7
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	1
	6060637,951
	597181,021
	8
	1,770
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	1
	6060638,451
	597181,145
	6
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	1
	6060638,121
	597181,418
	6
	1,890
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	1
	6060638,142
	597180,985
	7
	1,770
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	1
	6060638,177
	597180,948
	7
	1,770
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	1
	6060638,129
	597181,215
	7
	1,890
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	1
	6060638,211
	597181,154
	7
	1,890
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	1
	6060638,244
	597181,262
	7
	1,870
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	1
	6060638,245
	597181,121
	7
	1,770
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	1
	6060638,451
	597181,562
	8
	1,770
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	1
	6060637,954
	597181,232
	7
	1,770
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	1
	6060638,065
	597181,371
	8
	1,750
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	1
	6060637,992
	597181,785
	8
	1,750
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	1
	6060638,545
	597181,488
	6
	1,750
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	1
	6060638,451
	597181,121
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	1
	6060637,988
	597181,011
	7
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	1
	6060637,955
	597181,021
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	1
	6060638,125
	597181,248
	9
	1,440
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	1
	6060638,095
	597181,121
	9
	1,440
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	1
	6060638,454
	597180,765
	8
	1,440
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	2
	6060539,621
	597197,877
	7
	1,550
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	2
	6060539,629
	597197,851
	7
	1,550
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	2
	6060539,598
	597197,121
	7
	1,550
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	2
	6060539,510
	597198,278
	8
	1,440
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	2
	6060539,504
	597197,267
	7
	1,440
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	2
	6060539,495
	597197,254
	7
	1,440
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	2
	6060539,487
	597197,247
	6
	1,440
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	2
	6060539,487
	597197,229
	8
	1,440
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	2
	6060539,354
	597197,021
	8
	1,520
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	2
	6060539,401
	597197,545
	8
	1,520
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	2
	6060539,344
	597197,985
	8
	1,520
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	2
	6060539,454
	597198,005
	8
	1,500
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	2
	6060539,451
	597198,000
	7
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	2
	6060539,715
	597198,185
	6
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	2
	6060539,798
	597197,481
	8
	1,770
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	2
	6060539,821
	597197,000
	7
	1,770
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	2
	6060539,220
	597197,584
	7
	1,770
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	2
	6060539,295
	597197,451
	6
	1,890
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	2
	6060539,651
	597197,215
	7
	1,890
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	2
	6060539,015
	597197,365
	7
	1,770
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	2
	6060538,812
	597197,324
	7
	1,770
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	2
	6060539,365
	597197,000
	8
	1,770
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	2
	6060539,124
	597197,514
	7
	1,770
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	2
	6060539,485
	597198,120
	7
	1,770
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	2
	6060539,710
	597197,475
	8
	1,800
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	2
	6060539,303
	597199,629
	6
	1,800
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	2
	6060539,278
	597198,000
	6
	1,800
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	2
	6060539,545
	597199,010
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	2
	6060539,451
	597198,285
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	2
	6060539,355
	597198,154
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	2
	6060539,451
	597198,758
	7
	1,520
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	2
	6060539,011
	597198,122
	8
	1,520
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	2
	6060539,184
	597197,866
	8
	1,520
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	3
	6060283,545
	597243,612
	7
	1,550
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	3
	6060283,621
	597243,741
	8
	1,550
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	3
	6060283,587
	597243,565
	7
	1,550
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	3
	6060283,742
	597243,612
	7
	1,750
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	3
	6060283,747
	597243,612
	7
	1,750
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	3
	6060283,756
	597243,607
	7
	1,750
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	3
	6060283,761
	597243,601
	7
	1,750
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	3
	6060283,775
	597243,591
	8
	1,750
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	3
	6060283,451
	597243,568
	8
	1,600
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	3
	6060283,125
	597243,625
	8
	1,600
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	3
	6060282,954
	597243,214
	8
	1,600
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	3
	6060283,654
	597243,055
	8
	1,600
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	3
	6060282,952
	597244,021
	7
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	3
	6060282,141
	597244,562
	8
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	3
	6060283,121
	597243,986
	8
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	3
	6060283,451
	597242,955
	7
	1,770
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	3
	6060283,151
	597242,912
	7
	1,770
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	3
	6060283,125
	597244,055
	7
	1,770
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	3
	6060283,422
	597243,598
	6
	1,890
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	3
	6060282,654
	597243,984
	6
	1,890
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	3
	6060283,125
	597243,158
	7
	1,770
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	3
	6060283,125
	597243,184
	7
	1,800
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	3
	6060283,215
	597243,125
	6
	1,890
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	3
	6060283,264
	597243,321
	6
	1,890
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	3
	6060283,428
	597244,055
	7
	1,800
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	3
	6060282,811
	597245,299
	7
	1,800
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	3
	6060282,524
	597244,003
	6
	1,800
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	3
	6060282,355
	597243,051
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	3
	6060283,222
	597243,512
	7
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	3
	6060283,065
	597243,125
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	3
	6060283,124
	597243,154
	7
	1,440
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	3
	6060282,595
	597243,451
	7
	1,440
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	3
	6060282,894
	597243,152
	8
	1,520
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	4
	6059534,954
	597377,265
	7
	1,700
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	4
	6059534,951
	597377,321
	7
	1,700
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	4
	6059535,124
	597377,561
	7
	1,700
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	4
	6059535,684
	597377,166
	8
	1,400
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	4
	6059535,691
	597377,151
	6
	1,440
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	4
	6059535,687
	597377,142
	8
	1,440
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	4
	6059535,678
	597377,137
	7
	1,440
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	4
	6059535,664
	597377,135
	7
	1,440
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	4
	6059534,945
	597376,948
	8
	1,440
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	4
	6059535,124
	597376,891
	8
	1,440
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	4
	6059535,254
	597376,595
	9
	1,440
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	4
	6059535,355
	597376,821
	8
	1,440
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	4
	6059535,458
	597378,562
	7
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	4
	6059535,326
	597377,615
	7
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	4
	6059535,125
	597376,898
	7
	1,770
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	4
	6059535,254
	597377,471
	7
	1,770
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	4
	6059535,485
	597377,000
	7
	1,890
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	4
	6059535,422
	597377,481
	7
	1,890
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	4
	6059535,154
	597378,241
	7
	1,890
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	4
	6059535,189
	597377,295
	7
	1,890
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	4
	6059535,112
	597377,125
	7
	1,890
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	4
	6059535,354
	597377,157
	6
	1,750
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	4
	6059535,498
	597376,986
	6
	1,750
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	4
	6059535,674
	597377,048
	7
	1,750
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	4
	6059535,908
	597377,076
	8
	1,860
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	4
	6059535,080
	597378,479
	7
	1,860
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	4
	6059534,985
	597377,054
	8
	1,860
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	4
	6059534,784
	597377,179
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	4
	6059534,156
	597376,894
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	4
	6059534,454
	597376,999
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	4
	6059534,953
	597377,192
	8
	1,440
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	4
	6059534,487
	597377,184
	7
	1,520
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	4
	6059534,762
	597377,054
	8
	1,520
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	5
	6059358,240
	597408,659
	7
	1,660
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	5
	6059357,951
	597408,481
	7
	1,660
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	5
	6059357,932
	597408,751
	7
	1,660
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	5
	6059358,083
	597408,737
	8
	1,440
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	5
	6059358,118
	597408,740
	8
	1,440
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	5
	6059358,106
	597408,729
	7
	1,440
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	5
	6059358,109
	597408,727
	6
	1,440
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	5
	6059358,094
	597408,737
	8
	1,440
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	5
	6059358,221
	597408,655
	7
	1,500
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	5
	6059358,156
	597408,651
	7
	1,500
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	5
	6059358,125
	597408,598
	7
	1,500
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	5
	6059358,456
	597408,499
	8
	1,500
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	5
	6059358,512
	597408,564
	7
	1,770
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	5
	6059358,124
	597409,005
	7
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	5
	6059358,855
	597407,854
	7
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	5
	6059357,860
	597407,564
	8
	1,770
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	5
	6059358,154
	597408,359
	8
	1,770
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	5
	6059357,954
	597409,215
	7
	1,770
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	5
	6059357,451
	597408,597
	7
	1,660
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	5
	6059358,021
	597407,860
	7
	1,660
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	5
	6059358,254
	597408,654
	7
	1,660
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	5
	6059358,142
	597408,650
	7
	1,770
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	5
	6059358,324
	597407,568
	7
	1,750
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	5
	6059358,214
	597408,988
	8
	1,750
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	5
	6059359,000
	597408,419
	8
	1,770
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	5
	6059358,899
	597408,680
	8
	1,770
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	5
	6059357,986
	597408,458
	8
	1,770
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	5
	6059357,548
	597408,654
	8
	1,520
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	5
	6059357,465
	597408,598
	7
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	5
	6059357,798
	597408,898
	7
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	5
	6059357,155
	597408,451
	8
	1,440
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	5
	6059357,645
	597408,469
	7
	1,520
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	5
	6059357,451
	597408,564
	8
	1,520
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	6
	6059338,154
	597411,595
	7
	1,660
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	6
	6059338,889
	597411,697
	7
	1,660
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	6
	6059338,489
	597411,845
	7
	1,660
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	6
	6059338,163
	597412,596
	7
	1,440
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	6
	6059338,178
	597412,570
	8
	1,440
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	6
	6059338,196
	597412,567
	8
	1,440
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	6
	6059338,204
	597412,571
	7
	1,440
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	6
	6059338,199
	597412,588
	7
	1,440
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	6
	6059338,265
	597412,560
	8
	1,440
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	6
	6059337,599
	597412,452
	7
	1,440
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	6
	6059337,994
	597412,365
	8
	1,440
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	6
	6059337,564
	597412,284
	8
	1,440
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	6
	6059338,484
	597412,358
	7
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	6
	6059338,367
	597411,851
	7
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	6
	6059336,987
	597411,595
	7
	1,750
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	6
	6059337,154
	597411,982
	7
	1,750
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	6
	6059337,659
	597412,058
	8
	1,750
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	6
	6059337,984
	597412,154
	8
	1,750
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	6
	6059339,154
	597413,024
	7
	1,770
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	6
	6059338,487
	597410,998
	7
	1,770
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	6
	6059339,482
	597411,157
	7
	1,860
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	6
	6059338,121
	597412,659
	7
	1,800
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	6
	6059338,015
	597412,158
	8
	1,800
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	6
	6059337,389
	597411,988
	7
	1,800
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	6
	6059339,203
	597412,068
	8
	1,770
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	6
	6059338,116
	597412,263
	7
	1,770
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	6
	6059337,985
	597411,985
	7
	1,770
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	6
	6059337,532
	597412,052
	8
	1,400
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	6
	6059337,684
	597412,154
	8
	1,660
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	6
	6059338,124
	597411,984
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	6
	6059338,015
	597412,058
	8
	1,440
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	6
	6059338,210
	597411,895
	9
	1,400
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	6
	6059338,004
	597412,906
	8
	1,440
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	7
	6060165,345
	597876,215
	7
	1,700
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	7
	6060165,845
	597876,184
	7
	1,700
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	7
	6060166,125
	597876,118
	7
	1,700
	+1,1
	Lietus
	988,9
	92
	2007.04.10
	Leica GS20

	7
	6060165,614
	597876,823
	7
	1,440
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	7
	6060165,468
	597876,901
	7
	1,660
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	7
	6060165,462
	597876,894
	7
	1,660
	+21,1
	Debesuota
	995,5
	71
	2007.05.23
	Leica GS20

	7
	6060165,454
	597876,894
	8
	1,440
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	7
	6060165,489
	597876,882
	8
	1,440
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	7
	6060165,584
	597876,248
	8
	1,700
	+21,1
	Saulėta
	1001,1
	54
	2007.06.08
	Leica GS20

	7
	6060165,418
	597876,358
	8
	1,660
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	7
	6060165,485
	597876,584
	7
	1,660
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	7
	6060165,852
	597876,421
	8
	1,700
	+22,8
	Saulėta
	996,9
	56
	2007.08.10
	Leica GS20

	7
	6060164,851
	597877,121
	7
	1,700
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	7
	6060164,987
	597877,085
	7
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	7
	6060166,215
	597877,099
	7
	1,890
	+13,2
	Debesuota/lietus
	997,4
	79
	2007.09.26
	Leica GS20

	7
	6060165,898
	597875,951
	7
	1,700
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	7
	6060165,015
	597876,157
	8
	1,700
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	7
	6060166,215
	597877,264
	6
	1,700
	+10,5
	Debesuota
	997,0
	88,0
	2007.10.17
	Leica GS20

	7
	6060166,208
	597877,125
	7
	1,700
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	7
	6060167,054
	597877,320
	7
	1,890
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	7
	6060166,895
	597877,215
	7
	1,890
	-0,8
	Saulė/trump. lietus
	991,3
	77
	2007.11.28
	Leica GS20

	7
	6060166,024
	597876,254
	8
	1,660
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	7
	6060166,124
	597876,482
	7
	1,660
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	7
	6060165,597
	597876,234
	7
	1,660
	-1,3
	Debesuota
	999,0
	92
	2008.01.15
	Leica GS20

	7
	6060165,686
	597877,040
	7
	1,750
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	7
	6060165,973
	597877,784
	8
	1,750
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	7
	6060164,785
	597876,996
	8
	1,750
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Leica GS20

	7
	6060165,487
	597876,995
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	7
	6060165,421
	597876,886
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	7
	6060165,511
	597876,793
	8
	1,440
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Leica GS20

	7
	6060164,988
	597876,745
	8
	1,450
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	7
	6060165,389
	597876,621
	8
	1,450
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20

	7
	6060165,289
	597876,629
	8
	1,450
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Leica GS20


Pro Mark3 duomenys

	Taškas
	Pamatuotos stačiakampės koordinatės
	Palydovų kiekis
	PDOP
	Oro temperatūra, C°
	Oro sąlygos
	Slėgis, hPa
	Sant. drėgnumas, %
	Data
	Prietaisas

	
	X, m
	Y, m
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	6060639,124
	597179,458
	8
	1,6
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	1
	6060638,588
	597179,451
	9
	1,7
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	1
	6060640,112
	597180,024
	9
	1,7
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	1
	6060639,613
	597179,246
	9
	1,7
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	1
	6060640,822
	597179,077
	9
	1,7
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	1
	6060638,457
	597179,451
	9
	1,7
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	1
	6060639,558
	597179,885
	10
	1,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	1
	6060639,441
	597180,054
	10
	1,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	1
	6060639,025
	597179,254
	9
	1,5
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	2
	6060539,785
	597197,441
	9
	1,7
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	2
	6060539,885
	597197,421
	9
	1,6
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	2
	6060539,741
	597197,847
	8
	1,5
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	2
	6060539,749
	597197,381
	9
	1,6
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	2
	6060539,565
	597197,006
	9
	1,6
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	2
	6060538,421
	597198,024
	9
	1,7
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	2
	6060539,452
	597198,121
	10
	1,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	2
	6060538,124
	597197,485
	9
	1,6
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	2
	6060539,556
	597197,865
	9
	1,6
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	3
	6060283,987
	597242,985
	9
	1,6
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	3
	6060282,455
	597242,441
	9
	1,7
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	3
	6060282,984
	597243,556
	9
	1,6
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	3
	6060284,162
	597242,793
	9
	1,7
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	3
	6060281,808
	597243,808
	9
	1,6
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	3
	6060283,454
	597243,224
	9
	1,6
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	3
	6060283,784
	597242,451
	9
	1,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	3
	6060284,214
	597244,002
	9
	1,5
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	3
	6060283,445
	597243,453
	9
	1,5
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	4
	6059535,845
	597377,485
	9
	1,6
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	4
	6059536,147
	597377,124
	8
	1,7
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	4
	6059536,244
	597376,887
	9
	1,6
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	4
	6059537,995
	597377,381
	9
	1,7
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	4
	6059535,286
	597376,970
	9
	1,6
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	4
	6059535,548
	597376,548
	10
	1,6
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	4
	6059535,485
	597376,988
	10
	1,6
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	4
	6059535,477
	597376,871
	9
	1,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	4
	6059535,288
	597377,114
	9
	1,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	5
	6059358,454
	597409,444
	9
	1,7
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	5
	6059357,333
	597407,584
	9
	1,7
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	5
	6059358,455
	597408,889
	9
	1,4
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	5
	6059357,095
	597406,814
	9
	1,7
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	5
	6059358,693
	597409,190
	9
	1,6
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	5
	6059358,288
	597407,554
	9
	1,6
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	5
	6059358,597
	597408,301
	10
	1,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	5
	6059358,055
	597407,845
	9
	1,8
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	5
	6059358,254
	597406,995
	9
	1,8
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	6
	6059338,125
	597410,988
	9
	1,7
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	6
	6059337,425
	597410,575
	9
	1,6
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	6
	6059337,411
	597411,584
	9
	1,6
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	6
	6059337,552
	597410,870
	9
	1,7
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	6
	6059338,926
	597412,161
	9
	1,6
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	6
	6059338,458
	597412,155
	9
	1,8
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	6
	6059338,784
	597412,665
	9
	1,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	6
	6059338,458
	597411,548
	9
	1,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	6
	6059337,546
	597410,559
	9
	1,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	7
	6060166,211
	597877,221
	9
	2,0
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	7
	6060166,521
	597876,569
	9
	1,5
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	7
	6060166,124
	597877,454
	10
	1,4
	+4,4
	Debesuota
	987,1
	90
	2008.02.22
	Pro Mark3

	7
	6060166,089
	597875,317
	9
	1,7
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	7
	6060166,106
	597878,538
	10
	1,4
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	7
	6060165,595
	597878,121
	10
	1,5
	+13,6
	Saulėta
	1001,9
	49
	2008.04.28
	Pro Mark3

	7
	6060166,011
	597877,541
	10
	1,6
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	7
	6060166,512
	597877,144
	10
	1,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3

	7
	6060165,488
	597875,999
	9
	1,7
	+9,5
	Saulėta
	1004,2
	68
	2008.05.06
	Pro Mark3


                  PRIEDAS 2
                 Skaičiavimai
	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	 1
	6060638.665
	6060637.786
	0.879
	0.946
	0.8947

	1
	6060638.451
	6060637.786
	0.665
	0.732
	0.5356

	1
	6060638.112
	6060637.786
	0.326
	0.393
	0.1543

	1
	6060636.845
	6060637.786
	-0.941
	-0.874
	0.7641

	1
	6060636.878
	6060637.786
	-0.908
	-0.841
	0.7075

	1
	6060638.011
	6060637.786
	0.225
	0.292
	0.0852

	1
	6060637.988
	6060637.786
	0.202
	0.269
	0.0723

	1
	6060636.448
	6060637.786
	-1.338
	-1.271
	1.6158

	1
	6060636.489
	6060637.786
	-1.297
	-1.230
	1.5132

	1
	6060638.421
	6060637.786
	0.635
	0.702
	0.4926

	1
	6060637.692
	6060637.786
	-0.094
	-0.027
	0.0007

	1
	6060637.458
	6060637.786
	-0.328
	-0.261
	0.0682

	1
	6060638.452
	6060637.786
	0.666
	0.733
	0.5371

	1
	6060638.578
	6060637.786
	0.792
	0.859
	0.7376

	1
	6060636.789
	6060637.786
	-0.997
	-0.930
	0.8652

	1
	6060636.855
	6060637.786
	-0.931
	-0.864
	0.7467

	1
	6060637.125
	6060637.786
	-0.661
	-0.594
	0.3530

	1
	6060636.335
	6060637.786
	-1.451
	-1.384
	1.9158

	1
	6060639.238
	6060637.786
	1.452
	1.519
	2.3069

	1
	6060638.673
	6060637.786
	0.887
	0.954
	0.9093

	1
	6060638.896
	6060637.786
	1.110
	1.177
	1.3850

	1
	6060638.123
	6060637.786
	0.337
	0.404
	0.1631

	1
	6060638.824
	6060637.786
	1.038
	1.105
	1.2207

	1
	6060637.839
	6060637.786
	0.053
	0.120
	0.0144

	1
	6060637.672
	6060637.786
	-0.114
	-0.047
	0.0022

	1
	6060636.912
	6060637.786
	-0.874
	-0.807
	0.6515

	1
	6060636.648
	6060637.786
	-1.138
	-1.071
	1.1473

	
	
	Vidurkis (M-T)
	-0.067
	Sand.nuokrypis
	0.8740

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė   (T )
	(M-T)
	Paklaida       (M-T) - v
	v2

	1
	597181.542
	597180.010
	1.532
	1.179
	1.3909

	1
	597181.125
	597180.010
	1.115
	0.762
	0.5812

	1
	597181.212
	597180.010
	1.202
	0.849
	0.7214

	1
	597181.112
	597180.010
	1.102
	0.749
	0.5616

	1
	597181.221
	597180.010
	1.211
	0.858
	0.7368

	1
	597181.178
	597180.010
	1.168
	0.815
	0.6648

	1
	597180.459
	597180.010
	0.449
	0.096
	0.0093

	1
	597179.102
	597180.010
	-0.908
	-1.261
	1.5892

	1
	597179.251
	597180.010
	-0.759
	-1.112
	1.2357

	1
	597178.985
	597180.010
	-1.025
	-1.378
	1.8979

	1
	597180.452
	597180.010
	0.442
	0.089
	0.0080

	1
	597180.669
	597180.010
	0.659
	0.306
	0.0939

	1
	597179.541
	597180.010
	-0.469
	-0.822
	0.6751

	1
	597179.965
	597180.010
	-0.045
	-0.398
	0.1581

	1
	597179.012
	597180.010
	-0.998
	-1.351
	1.8242

	1
	597179.625
	597180.010
	-0.385
	-0.738
	0.5441

	1
	597179.982
	597180.010
	-0.028
	-0.381
	0.1449

	1
	597181.022
	597180.010
	1.012
	0.659
	0.4348

	1
	597181.292
	597180.010
	1.282
	0.930
	0.8644

	1
	597181.185
	597180.010
	1.175
	0.822
	0.6756

	1
	597181.022
	597180.010
	1.012
	0.659
	0.4348

	1
	597179.655
	597180.010
	-0.355
	-0.708
	0.5007

	1
	597179.533
	597180.010
	-0.477
	-0.830
	0.6883

	1
	597179.588
	597180.010
	-0.422
	-0.775
	0.6000

	1
	597180.304
	597180.010
	0.294
	-0.059
	0.0034

	1
	597180.616
	597180.010
	0.606
	0.253
	0.0642

	1
	597181.141
	597180.010
	1.131
	0.778
	0.6059

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.353
	Stand.nuokrypis
	0.8253


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	2
	6060540.121
	6060539.189
	0.932
	0.122
	0.0149

	2
	6060540.088
	6060539.189
	0.899
	0.089
	0.0079

	2
	6060539.984
	6060539.189
	0.795
	-0.015
	0.0002

	2
	6060540.177
	6060539.189
	0.988
	0.178
	0.0317

	2
	6060540.088
	6060539.189
	0.899
	0.089
	0.0079

	2
	6060540.124
	6060539.189
	0.935
	0.125
	0.0156

	2
	6060541.025
	6060539.189
	1.836
	1.026
	1.0525

	2
	6060541.542
	6060539.189
	2.353
	1.543
	2.3806

	2
	6060540.430
	6060539.189
	1.241
	0.431
	0.1857

	2
	6060539.889
	6060539.189
	0.700
	-0.110
	0.0121

	2
	6060540.358
	6060539.189
	1.169
	0.359
	0.1288

	2
	6060540.482
	6060539.189
	1.293
	0.483
	0.2332

	2
	6060538.517
	6060539.189
	-0.672
	-1.482
	2.1966

	2
	6060539.140
	6060539.189
	-0.049
	-0.859
	0.7380

	2
	6060539.771
	6060539.189
	0.582
	-0.228
	0.0520

	2
	6060540.011
	6060539.189
	0.822
	0.012
	0.0001

	2
	6060540.145
	6060539.189
	0.956
	0.146
	0.0213

	2
	6060540.221
	6060539.189
	1.032
	0.222
	0.0492

	2
	6060539.959
	6060539.189
	0.770
	-0.040
	0.0016

	2
	6060541.263
	6060539.189
	2.074
	1.264
	1.5972

	2
	6060540.485
	6060539.189
	1.296
	0.486
	0.2361

	2
	6060540.033
	6060539.189
	0.844
	0.034
	0.0012

	2
	6060540.067
	6060539.189
	0.878
	0.068
	0.0046

	2
	6060538.943
	6060539.189
	-0.246
	-1.056
	1.1153

	2
	6060538.471
	6060539.189
	-0.718
	-1.528
	2.3350

	2
	6060539.371
	6060539.189
	0.182
	-0.628
	0.3945

	2
	6060539.270
	6060539.189
	0.081
	-0.729
	0.5316

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.810
	Stand.nuokrypis
	0.7164

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	2
	597198.451
	597197.600
	0.851
	0.297
	0.0882

	2
	597198.240
	597197.600
	0.640
	0.086
	0.0074

	2
	597198.254
	597197.600
	0.654
	0.100
	0.0100

	2
	597198.145
	597197.600
	0.545
	-0.009
	0.0001

	2
	597198.225
	597197.600
	0.625
	0.071
	0.0050

	2
	597198.111
	597197.600
	0.511
	-0.043
	0.0019

	2
	597198.054
	597197.600
	0.454
	-0.100
	0.0100

	2
	597198.241
	597197.600
	0.641
	0.087
	0.0076

	2
	597198.402
	597197.600
	0.802
	0.248
	0.0615

	2
	597198.754
	597197.600
	1.154
	0.600
	0.3600

	2
	597198.325
	597197.600
	0.725
	0.171
	0.0292

	2
	597198.098
	597197.600
	0.498
	-0.056
	0.0031

	2
	597197.985
	597197.600
	0.385
	-0.169
	0.0286

	2
	597197.451
	597197.600
	-0.149
	-0.703
	0.4942

	2
	597197.978
	597197.600
	0.378
	-0.176
	0.0310

	2
	597198.045
	597197.600
	0.445
	-0.109
	0.0119

	2
	597198.452
	597197.600
	0.852
	0.298
	0.0888

	2
	597197.885
	597197.600
	0.285
	-0.269
	0.0724

	2
	597198.850
	597197.600
	1.250
	0.696
	0.4847

	2
	597198.491
	597197.600
	0.891
	0.337
	0.1138

	2
	597198.122
	597197.600
	0.522
	-0.032
	0.0010

	2
	597197.490
	597197.600
	-0.110
	-0.664
	0.4409

	2
	597197.287
	597197.600
	-0.313
	-0.867
	0.7517

	2
	597197.911
	597197.600
	0.311
	-0.243
	0.0591

	2
	597197.865
	597197.600
	0.265
	-0.289
	0.0835

	2
	597198.551
	597197.600
	0.951
	0.397
	0.1576

	2
	597198.495
	597197.600
	0.895
	0.341
	0.1163

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.554
	Stand.nuokrypis
	0.3679


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	3
	6060282.548
	6060283.245
	-0.697
	-1.090
	1.1878

	3
	6060281.984
	6060283.245
	-1.261
	-1.654
	2.7353

	3
	6060283.452
	6060283.245
	0.207
	-0.186
	0.0345

	3
	6060283.885
	6060283.245
	0.640
	0.247
	0.0611

	3
	6060284.958
	6060283.245
	1.713
	1.320
	1.7428

	3
	6060285.014
	6060283.245
	1.769
	1.376
	1.8938

	3
	6060284.588
	6060283.245
	1.343
	0.950
	0.9028

	3
	6060284.558
	6060283.245
	1.313
	0.920
	0.8467

	3
	6060283.956
	6060283.245
	0.711
	0.318
	0.1012

	3
	6060282.411
	6060283.245
	-0.834
	-1.227
	1.5052

	3
	6060283.479
	6060283.245
	0.234
	-0.159
	0.0252

	3
	6060281.448
	6060283.245
	-1.797
	-2.190
	4.7955

	3
	6060284.265
	6060283.245
	1.020
	0.627
	0.3933

	3
	6060284.482
	6060283.245
	1.237
	0.844
	0.7126

	3
	6060282.915
	6060283.245
	-0.330
	-0.723
	0.5225

	3
	6060283.995
	6060283.245
	0.750
	0.357
	0.1275

	3
	6060283.413
	6060283.245
	0.168
	-0.225
	0.0506

	3
	6060283.448
	6060283.245
	0.203
	-0.190
	0.0360

	3
	6060283.835
	6060283.245
	0.590
	0.198
	0.0391

	3
	6060285.909
	6060283.245
	2.664
	2.271
	5.1572

	3
	6060283.754
	6060283.245
	0.509
	0.116
	0.0135

	3
	6060283.987
	6060283.245
	0.742
	0.349
	0.1219

	3
	6060284.535
	6060283.245
	1.290
	0.897
	0.8049

	3
	6060283.393
	6060283.245
	0.148
	-0.245
	0.0600

	3
	6060283.124
	6060283.245
	-0.121
	-0.514
	0.2641

	3
	6060282.977
	6060283.245
	-0.268
	-0.661
	0.4367

	3
	6060281.909
	6060283.245
	-1.336
	-1.729
	2.9890

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.393
	Stand.nuokrypis
	1.0296

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	3
	597243.554
	597243.254
	0.300
	-0.126
	0.0160

	3
	597243.659
	597243.254
	0.405
	-0.021
	0.0005

	3
	597244.556
	597243.254
	1.302
	0.876
	0.7665

	3
	597244.026
	597243.254
	0.772
	0.346
	0.1194

	3
	597244.154
	597243.254
	0.900
	0.474
	0.2242

	3
	597243.659
	597243.254
	0.405
	-0.021
	0.0005

	3
	597243.486
	597243.254
	0.232
	-0.194
	0.0378

	3
	597243.594
	597243.254
	0.340
	-0.086
	0.0075

	3
	597244.115
	597243.254
	0.861
	0.435
	0.1888

	3
	597244.010
	597243.254
	0.756
	0.330
	0.1086

	3
	597243.448
	597243.254
	0.194
	-0.232
	0.0540

	3
	597243.141
	597243.254
	-0.113
	-0.539
	0.2910

	3
	597243.361
	597243.254
	0.107
	-0.319
	0.1021

	3
	597243.482
	597243.254
	0.228
	-0.198
	0.0394

	3
	597243.148
	597243.254
	-0.106
	-0.532
	0.2835

	3
	597244.022
	597243.254
	0.768
	0.342
	0.1166

	3
	597243.324
	597243.254
	0.070
	-0.356
	0.1271

	3
	597243.580
	597243.254
	0.326
	-0.100
	0.0101

	3
	597243.331
	597243.254
	0.077
	-0.349
	0.1219

	3
	597243.783
	597243.254
	0.529
	0.103
	0.0106

	3
	597243.556
	597243.254
	0.302
	-0.124
	0.0155

	3
	597243.070
	597243.254
	-0.184
	-0.610
	0.3727

	3
	597243.341
	597243.254
	0.087
	-0.339
	0.1152

	3
	597243.411
	597243.254
	0.157
	-0.269
	0.0726

	3
	597243.689
	597243.254
	0.435
	0.009
	0.0001

	3
	597244.170
	597243.254
	0.916
	0.490
	0.2396

	3
	597244.702
	597243.254
	1.448
	1.022
	1.0435

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.426
	Stand.nuokrypis
	0.4154


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	4
	6059534.015
	6059534.948
	-0.933
	-0.975
	0.9507

	4
	6059535.010
	6059534.948
	0.062
	0.020
	0.0004

	4
	6059535.154
	6059534.948
	0.206
	0.164
	0.0269

	4
	6059535.159
	6059534.948
	0.211
	0.169
	0.0285

	4
	6059535.498
	6059534.948
	0.550
	0.508
	0.2580

	4
	6059534.958
	6059534.948
	0.010
	-0.032
	0.0010

	4
	6059536.012
	6059534.948
	1.064
	1.022
	1.0444

	4
	6059536.117
	6059534.948
	1.169
	1.127
	1.2700

	4
	6059535.239
	6059534.948
	0.291
	0.249
	0.0620

	4
	6059534.448
	6059534.948
	-0.500
	-0.542
	0.2939

	4
	6059534.598
	6059534.948
	-0.350
	-0.392
	0.1537

	4
	6059533.984
	6059534.948
	-0.964
	-1.006
	1.0121

	4
	6059534.591
	6059534.948
	-0.357
	-0.399
	0.1592

	4
	6059534.147
	6059534.948
	-0.801
	-0.843
	0.7107

	4
	6059534.998
	6059534.948
	0.050
	0.008
	0.0001

	4
	6059534.148
	6059534.948
	-0.800
	-0.842
	0.7090

	4
	6059535.015
	6059534.948
	0.067
	0.025
	0.0006

	4
	6059535.497
	6059534.948
	0.549
	0.507
	0.2570

	4
	6059535.369
	6059534.948
	0.421
	0.379
	0.1439

	4
	6059535.956
	6059534.948
	1.008
	0.966
	0.9326

	4
	6059534.998
	6059534.948
	0.050
	0.008
	0.0001

	4
	6059535.239
	6059534.948
	0.291
	0.249
	0.0620

	4
	6059536.127
	6059534.948
	1.179
	1.137
	1.2927

	4
	6059534.699
	6059534.948
	-0.249
	-0.291
	0.0847

	4
	6059535.143
	6059534.948
	0.195
	0.153
	0.0234

	4
	6059534.675
	6059534.948
	-0.273
	-0.315
	0.0992

	4
	6059533.937
	6059534.948
	-1.011
	-1.053
	1.1089

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.042
	Stand.nuokrypis
	0.6411

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	4
	597377.121
	597376.751
	0.370
	0.154
	0.0236

	4
	597376.598
	597376.751
	-0.153
	-0.369
	0.1364

	4
	597376.995
	597376.751
	0.244
	0.028
	0.0008

	4
	597377.147
	597376.751
	0.396
	0.180
	0.0323

	4
	597376.984
	597376.751
	0.233
	0.017
	0.0003

	4
	597377.514
	597376.751
	0.763
	0.547
	0.2988

	4
	597376.879
	597376.751
	0.128
	-0.088
	0.0078

	4
	597375.985
	597376.751
	-0.766
	-0.982
	0.9650

	4
	597376.145
	597376.751
	-0.606
	-0.822
	0.6762

	4
	597375.984
	597376.751
	-0.767
	-0.983
	0.9669

	4
	597378.015
	597376.751
	1.264
	1.048
	1.0976

	4
	597377.154
	597376.751
	0.403
	0.187
	0.0348

	4
	597376.188
	597376.751
	-0.563
	-0.779
	0.6074

	4
	597376.418
	597376.751
	-0.333
	-0.549
	0.3018

	4
	597377.323
	597376.751
	0.572
	0.356
	0.1265

	4
	597377.210
	597376.751
	0.459
	0.243
	0.0589

	4
	597376.699
	597376.751
	-0.052
	-0.268
	0.0720

	4
	597376.862
	597376.751
	0.111
	-0.105
	0.0111

	4
	597377.762
	597376.751
	1.011
	0.794
	0.6312

	4
	597377.048
	597376.751
	0.297
	0.081
	0.0065

	4
	597376.586
	597376.751
	-0.165
	-0.381
	0.1454

	4
	597376.686
	597376.751
	-0.065
	-0.281
	0.0791

	4
	597376.762
	597376.751
	0.011
	-0.205
	0.0422

	4
	597376.911
	597376.751
	0.160
	-0.056
	0.0032

	4
	597377.205
	597376.751
	0.454
	0.238
	0.0565

	4
	597377.752
	597376.751
	1.001
	0.785
	0.6157

	4
	597378.185
	597376.751
	1.434
	1.218
	1.4827

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0.216
	Stand.nuokrypis
	0.5711


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	5
	6059357,652
	6059357,672
	-0,020
	-0,133
	0,0178

	5
	6059357,355
	6059357,672
	-0,317
	-0,430
	0,1852

	5
	6059356,985
	6059357,672
	-0,687
	-0,800
	0,6406

	5
	6059358,001
	6059357,672
	0,329
	0,216
	0,0465

	5
	6059358,562
	6059357,672
	0,890
	0,777
	0,6032

	5
	6059358,221
	6059357,672
	0,549
	0,436
	0,1898

	5
	6059357,214
	6059357,672
	-0,458
	-0,571
	0,3265

	5
	6059357,897
	6059357,672
	0,225
	0,112
	0,0125

	5
	6059357,984
	6059357,672
	0,312
	0,199
	0,0395

	5
	6059358,045
	6059357,672
	0,373
	0,260
	0,0674

	5
	6059358,140
	6059357,672
	0,468
	0,355
	0,1258

	5
	6059358,015
	6059357,672
	0,343
	0,230
	0,0527

	5
	6059358,184
	6059357,672
	0,512
	0,399
	0,1589

	5
	6059357,894
	6059357,672
	0,222
	0,109
	0,0118

	5
	6059357,298
	6059357,672
	-0,374
	-0,487
	0,2375

	5
	6059356,995
	6059357,672
	-0,677
	-0,790
	0,6247

	5
	6059357,341
	6059357,672
	-0,331
	-0,444
	0,1975

	5
	6059357,484
	6059357,672
	-0,188
	-0,301
	0,0908

	5
	6059358,021
	6059357,672
	0,349
	0,236
	0,0557

	5
	6059358,503
	6059357,672
	0,831
	0,717
	0,5143

	5
	6059358,002
	6059357,672
	0,330
	0,217
	0,0469

	5
	6059358,127
	6059357,672
	0,455
	0,342
	0,1167

	5
	6059358,591
	6059357,672
	0,919
	0,806
	0,6490

	5
	6059357,867
	6059357,672
	0,195
	0,082
	0,0067

	5
	6059356,885
	6059357,672
	-0,787
	-0,900
	0,8107

	5
	6059357,579
	6059357,672
	-0,093
	-0,206
	0,0426

	5
	6059357,363
	6059357,672
	-0,309
	-0,422
	0,1784

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,113
	Stand.nuokrypis
	0,4824

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	5
	597408,655
	597408,374
	0,281
	-0,049
	0,0024

	5
	597409,151
	597408,374
	0,777
	0,447
	0,1997

	5
	597408,594
	597408,374
	0,220
	-0,110
	0,0121

	5
	597408,395
	597408,374
	0,021
	-0,309
	0,0955

	5
	597408,884
	597408,374
	0,510
	0,180
	0,0324

	5
	597409,155
	597408,374
	0,781
	0,451
	0,2033

	5
	597409,422
	597408,374
	1,048
	0,718
	0,5154

	5
	597409,155
	597408,374
	0,781
	0,451
	0,2033

	5
	597408,795
	597408,374
	0,421
	0,091
	0,0083

	5
	597408,778
	597408,374
	0,404
	0,074
	0,0055

	5
	597409,154
	597408,374
	0,780
	0,450
	0,2024

	5
	597408,481
	597408,374
	0,107
	-0,223
	0,0498

	5
	597408,984
	597408,374
	0,610
	0,280
	0,0783

	5
	597407,498
	597408,374
	-0,876
	-1,206
	1,4547

	5
	597408,015
	597408,374
	-0,359
	-0,689
	0,4749

	5
	597407,959
	597408,374
	-0,415
	-0,745
	0,5552

	5
	597409,455
	597408,374
	1,081
	0,751
	0,5639

	5
	597407,654
	597408,374
	-0,720
	-1,050
	1,1027

	5
	597408,865
	597408,374
	0,491
	0,161
	0,0258

	5
	597408,849
	597408,374
	0,475
	0,145
	0,0210

	5
	597408,578
	597408,374
	0,204
	-0,126
	0,0159

	5
	597408,111
	597408,374
	-0,263
	-0,593
	0,3518

	5
	597408,349
	597408,374
	-0,025
	-0,355
	0,1261

	5
	597408,887
	597408,374
	0,513
	0,183
	0,0335

	5
	597408,783
	597408,374
	0,409
	0,079
	0,0062

	5
	597409,056
	597408,374
	0,682
	0,352
	0,1238

	5
	597409,349
	597408,374
	0,975
	0,645
	0,4159

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,330
	Stand.nuokrypis
	0,5144


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	6
	6059337,984
	6059337,978
	0,006
	0,107
	0,0115

	6
	6059338,481
	6059337,978
	0,503
	0,604
	0,3650

	6
	6059338,215
	6059337,978
	0,237
	0,338
	0,1143

	6
	6059338,147
	6059337,978
	0,169
	0,270
	0,0730

	6
	6059338,256
	6059337,978
	0,278
	0,379
	0,1437

	6
	6059338,154
	6059337,978
	0,176
	0,277
	0,0768

	6
	6059338,452
	6059337,978
	0,474
	0,575
	0,3308

	6
	6059337,154
	6059337,978
	-0,824
	-0,723
	0,5225

	6
	6059337,151
	6059337,978
	-0,827
	-0,726
	0,5269

	6
	6059337,565
	6059337,978
	-0,413
	-0,312
	0,0973

	6
	6059336,668
	6059337,978
	-1,310
	-1,209
	1,4613

	6
	6059337,154
	6059337,978
	-0,824
	-0,723
	0,5225

	6
	6059337,141
	6059337,978
	-0,837
	-0,736
	0,5415

	6
	6059338,321
	6059337,978
	0,343
	0,444
	0,1973

	6
	6059337,147
	6059337,978
	-0,831
	-0,730
	0,5327

	6
	6059337,654
	6059337,978
	-0,324
	-0,223
	0,0497

	6
	6059338,015
	6059337,978
	0,037
	0,138
	0,0191

	6
	6059338,265
	6059337,978
	0,287
	0,388
	0,1507

	6
	6059338,389
	6059337,978
	0,411
	0,512
	0,2625

	6
	6059338,605
	6059337,978
	0,627
	0,728
	0,5301

	6
	6059338,124
	6059337,978
	0,146
	0,247
	0,0611

	6
	6059338,428
	6059337,978
	0,450
	0,551
	0,3038

	6
	6059338,901
	6059337,978
	0,923
	1,024
	1,0489

	6
	6059336,563
	6059337,978
	-1,415
	-1,314
	1,7262

	6
	6059337,739
	6059337,978
	-0,239
	-0,138
	0,0190

	6
	6059338,011
	6059337,978
	0,033
	0,134
	0,0180

	6
	6059337,991
	6059337,978
	0,013
	0,114
	0,0130

	
	
	Vidurkis (M-T)
	-0,101
	Stand.nuokrypis
	0,6114

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	6
	597411,629
	597411,888
	-0,259
	-0,462
	0,2132

	6
	597412,058
	597411,888
	0,170
	-0,033
	0,0011

	6
	597411,668
	597411,888
	-0,220
	-0,423
	0,1787

	6
	597412,269
	597411,888
	0,381
	0,178
	0,0318

	6
	597412,188
	597411,888
	0,300
	0,097
	0,0095

	6
	597412,154
	597411,888
	0,266
	0,063
	0,0040

	6
	597412,691
	597411,888
	0,803
	0,600
	0,3604

	6
	597410,954
	597411,888
	-0,934
	-1,137
	1,2921

	6
	597410,986
	597411,888
	-0,902
	-1,105
	1,2204

	6
	597411,594
	597411,888
	-0,294
	-0,497
	0,2467

	6
	597412,562
	597411,888
	0,674
	0,471
	0,2221

	6
	597412,662
	597411,888
	0,774
	0,571
	0,3264

	6
	597412,154
	597411,888
	0,266
	0,063
	0,0040

	6
	597411,895
	597411,888
	0,007
	-0,196
	0,0383

	6
	597411,756
	597411,888
	-0,132
	-0,335
	0,1120

	6
	597412,651
	597411,888
	0,763
	0,560
	0,3139

	6
	597412,951
	597411,888
	1,063
	0,860
	0,7401

	6
	597412,155
	597411,888
	0,267
	0,064
	0,0041

	6
	597412,536
	597411,888
	0,648
	0,445
	0,1984

	6
	597412,236
	597411,888
	0,348
	0,145
	0,0211

	6
	597412,089
	597411,888
	0,201
	-0,002
	0,0000

	6
	597411,674
	597411,888
	-0,214
	-0,417
	0,1736

	6
	597411,961
	597411,888
	0,073
	-0,130
	0,0168

	6
	597411,730
	597411,888
	-0,158
	-0,361
	0,1301

	6
	597412,228
	597411,888
	0,340
	0,137
	0,0189

	6
	597412,364
	597411,888
	0,476
	0,273
	0,0747

	6
	597412,654
	597411,888
	0,766
	0,563
	0,3173

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,203
	Stand.nuokrypis
	0,4911


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	7
	6060164,235
	6060165,441
	-1,206
	-1,144
	1,3099

	7
	6060164,874
	6060165,441
	-0,567
	-0,505
	0,2555

	7
	6060164,898
	6060165,441
	-0,543
	-0,481
	0,2318

	7
	6060165,154
	6060165,441
	-0,287
	-0,225
	0,0508

	7
	6060165,544
	6060165,441
	0,103
	0,165
	0,0271

	7
	6060165,451
	6060165,441
	0,010
	0,072
	0,0051

	7
	6060165,556
	6060165,441
	0,115
	0,177
	0,0312

	7
	6060164,897
	6060165,441
	-0,544
	-0,482
	0,2328

	7
	6060164,698
	6060165,441
	-0,743
	-0,681
	0,4644

	7
	6060165,844
	6060165,441
	0,403
	0,465
	0,2158

	7
	6060165,726
	6060165,441
	0,285
	0,347
	0,1201

	7
	6060165,784
	6060165,441
	0,343
	0,405
	0,1636

	7
	6060165,365
	6060165,441
	-0,076
	-0,014
	0,0002

	7
	6060165,457
	6060165,441
	0,016
	0,078
	0,0060

	7
	6060166,214
	6060165,441
	0,773
	0,835
	0,6964

	7
	6060166,121
	6060165,441
	0,680
	0,742
	0,5498

	7
	6060166,025
	6060165,441
	0,584
	0,646
	0,4167

	7
	6060166,098
	6060165,441
	0,657
	0,719
	0,5162

	7
	6060164,150
	6060165,441
	-1,291
	-1,230
	1,5122

	7
	6060165,117
	6060165,441
	-0,324
	-0,263
	0,0691

	7
	6060165,744
	6060165,441
	0,303
	0,365
	0,1329

	7
	6060165,982
	6060165,441
	0,541
	0,603
	0,3630

	7
	6060165,861
	6060165,441
	0,420
	0,482
	0,2318

	7
	6060165,143
	6060165,441
	-0,298
	-0,236
	0,0559

	7
	6060165,028
	6060165,441
	-0,413
	-0,351
	0,1235

	7
	6060165,073
	6060165,441
	-0,368
	-0,306
	0,0939

	7
	6060165,208
	6060165,441
	-0,233
	-0,171
	0,0294

	
	
	Vidurkis (M-T)
	-0,062
	Stand.nuokrypis
	0,5514

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	7
	597876,884
	597876,695
	0,189
	-0,025
	0,0006

	7
	597876,120
	597876,695
	-0,575
	-0,789
	0,6220

	7
	597877,124
	597876,695
	0,429
	0,215
	0,0464

	7
	597877,156
	597876,695
	0,461
	0,247
	0,0612

	7
	597876,215
	597876,695
	-0,480
	-0,694
	0,4812

	7
	597875,957
	597876,695
	-0,738
	-0,952
	0,9057

	7
	597876,584
	597876,695
	-0,111
	-0,325
	0,1054

	7
	597877,023
	597876,695
	0,328
	0,114
	0,0131

	7
	597877,421
	597876,695
	0,726
	0,512
	0,2625

	7
	597877,541
	597876,695
	0,846
	0,632
	0,3998

	7
	597876,125
	597876,695
	-0,570
	-0,784
	0,6141

	7
	597876,698
	597876,695
	0,003
	-0,211
	0,0444

	7
	597876,854
	597876,695
	0,159
	-0,055
	0,0030

	7
	597876,012
	597876,695
	-0,683
	-0,897
	0,8040

	7
	597876,124
	597876,695
	-0,571
	-0,785
	0,6157

	7
	597877,321
	597876,695
	0,626
	0,412
	0,1700

	7
	597877,144
	597876,695
	0,449
	0,235
	0,0554

	7
	597876,944
	597876,695
	0,249
	0,035
	0,0012

	7
	597876,912
	597876,695
	0,217
	0,003
	0,0000

	7
	597878,459
	597876,695
	1,764
	1,551
	2,4043

	7
	597878,027
	597876,695
	1,332
	1,118
	1,2507

	7
	597876,544
	597876,695
	-0,151
	-0,365
	0,1330

	7
	597876,131
	597876,695
	-0,564
	-0,778
	0,6048

	7
	597877,053
	597876,695
	0,358
	0,144
	0,0208

	7
	597877,145
	597876,695
	0,450
	0,236
	0,0559

	7
	597877,672
	597876,695
	0,977
	0,763
	0,5827

	7
	597877,344
	597876,695
	0,649
	0,435
	0,1895

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,214
	Stand.nuokrypis
	0,6339


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	1
	6060638,451
	6060637,786
	0,665
	0,185
	0,0342

	1
	6060638,541
	6060637,786
	0,755
	0,275
	0,0756

	1
	6060638,612
	6060637,786
	0,826
	0,346
	0,1197

	1
	6060638,678
	6060637,786
	0,892
	0,412
	0,1697

	1
	6060638,671
	6060637,786
	0,885
	0,405
	0,1640

	1
	6060638,678
	6060637,786
	0,892
	0,412
	0,1697

	1
	6060638,681
	6060637,786
	0,895
	0,415
	0,1722

	1
	6060638,680
	6060637,786
	0,894
	0,414
	0,1714

	1
	6060638,451
	6060637,786
	0,665
	0,185
	0,0342

	1
	6060638,125
	6060637,786
	0,339
	-0,141
	0,0199

	1
	6060637,954
	6060637,786
	0,168
	-0,312
	0,0973

	1
	6060637,952
	6060637,786
	0,166
	-0,314
	0,0986

	1
	6060637,558
	6060637,786
	-0,228
	-0,708
	0,5013

	1
	6060637,951
	6060637,786
	0,165
	-0,315
	0,0992

	1
	6060638,451
	6060637,786
	0,665
	0,185
	0,0342

	1
	6060638,121
	6060637,786
	0,335
	-0,145
	0,0210

	1
	6060638,142
	6060637,786
	0,356
	-0,124
	0,0154

	1
	6060638,177
	6060637,786
	0,391
	-0,089
	0,0079

	1
	6060638,129
	6060637,786
	0,343
	-0,137
	0,0188

	1
	6060638,211
	6060637,786
	0,425
	-0,055
	0,0030

	1
	6060638,244
	6060637,786
	0,458
	-0,022
	0,0005

	1
	6060638,245
	6060637,786
	0,459
	-0,021
	0,0004

	1
	6060638,451
	6060637,786
	0,665
	0,185
	0,0342

	1
	6060637,954
	6060637,786
	0,168
	-0,312
	0,0973

	1
	6060638,065
	6060637,786
	0,279
	-0,201
	0,0404

	1
	6060637,992
	6060637,786
	0,206
	-0,274
	0,0751

	1
	6060638,545
	6060637,786
	0,759
	0,279
	0,0778

	1
	6060638,451
	6060637,786
	0,665
	0,185
	0,0342

	1
	6060637,988
	6060637,786
	0,202
	-0,278
	0,0773

	1
	6060637,955
	6060637,786
	0,169
	-0,311
	0,0967

	1
	6060638,125
	6060637,786
	0,339
	-0,141
	0,0199

	1
	6060638,095
	6060637,786
	0,309
	-0,171
	0,0292

	1
	6060638,454
	6060637,786
	0,668
	0,188
	0,0353

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,480
	Stand.nuokrypis
	0,2876

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	1
	597180,365
	597180,010
	0,355
	-0,575
	0,3305

	1
	597180,151
	597180,010
	0,141
	-0,789
	0,6224

	1
	597180,154
	597180,010
	0,144
	-0,786
	0,6177

	1
	597180,594
	597180,010
	0,584
	-0,346
	0,1197

	1
	597180,582
	597180,010
	0,572
	-0,358
	0,1281

	1
	597180,594
	597180,010
	0,584
	-0,346
	0,1197

	1
	597180,604
	597180,010
	0,594
	-0,336
	0,1128

	1
	597180,611
	597180,010
	0,601
	-0,329
	0,1082

	1
	597180,484
	597180,010
	0,474
	-0,456
	0,2079

	1
	597181,015
	597180,010
	1,005
	0,075
	0,0056

	1
	597181,099
	597180,010
	1,089
	0,159
	0,0253

	1
	597180,175
	597180,010
	0,165
	-0,765
	0,5851

	1
	597180,595
	597180,010
	0,585
	-0,345
	0,1190

	1
	597181,021
	597180,010
	1,011
	0,081
	0,0066

	1
	597181,145
	597180,010
	1,135
	0,205
	0,0421

	1
	597181,418
	597180,010
	1,408
	0,478
	0,2286

	1
	597180,985
	597180,010
	0,975
	0,045
	0,0020

	1
	597180,948
	597180,010
	0,938
	0,008
	0,0001

	1
	597181,215
	597180,010
	1,205
	0,275
	0,0757

	1
	597181,154
	597180,010
	1,144
	0,214
	0,0458

	1
	597181,262
	597180,010
	1,252
	0,322
	0,1037

	1
	597181,121
	597180,010
	1,111
	0,181
	0,0328

	1
	597181,562
	597180,010
	1,552
	0,622
	0,3870

	1
	597181,232
	597180,010
	1,222
	0,292
	0,0853

	1
	597181,371
	597180,010
	1,361
	0,431
	0,1858

	1
	597181,785
	597180,010
	1,775
	0,845
	0,7142

	1
	597181,488
	597180,010
	1,478
	0,548
	0,3004

	1
	597181,121
	597180,010
	1,111
	0,181
	0,0328

	1
	597181,011
	597180,010
	1,001
	0,071
	0,0051

	1
	597181,021
	597180,010
	1,011
	0,081
	0,0066

	1
	597181,248
	597180,010
	1,238
	0,308
	0,0949

	1
	597181,121
	597180,010
	1,111
	0,181
	0,0328

	1
	597180,765
	597180,010
	0,755
	-0,175
	0,0306

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,930
	Stand.nuokrypis
	0,4151


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	2
	6060539,621
	6060539,189
	0,432
	0,199
	0,0396

	2
	6060539,629
	6060539,189
	0,440
	0,207
	0,0429

	2
	6060539,598
	6060539,189
	0,409
	0,176
	0,0310

	2
	6060539,510
	6060539,189
	0,321
	0,088
	0,0078

	2
	6060539,504
	6060539,189
	0,315
	0,082
	0,0067

	2
	6060539,495
	6060539,189
	0,306
	0,073
	0,0053

	2
	6060539,487
	6060539,189
	0,298
	0,065
	0,0042

	2
	6060539,487
	6060539,189
	0,298
	0,065
	0,0042

	2
	6060539,354
	6060539,189
	0,165
	-0,068
	0,0046

	2
	6060539,401
	6060539,189
	0,212
	-0,021
	0,0004

	2
	6060539,344
	6060539,189
	0,155
	-0,078
	0,0061

	2
	6060539,454
	6060539,189
	0,265
	0,032
	0,0010

	2
	6060539,451
	6060539,189
	0,262
	0,029
	0,0008

	2
	6060539,715
	6060539,189
	0,526
	0,293
	0,0859

	2
	6060539,798
	6060539,189
	0,609
	0,376
	0,1414

	2
	6060539,821
	6060539,189
	0,632
	0,399
	0,1592

	2
	6060539,220
	6060539,189
	0,031
	-0,202
	0,0408

	2
	6060539,295
	6060539,189
	0,106
	-0,127
	0,0161

	2
	6060539,651
	6060539,189
	0,462
	0,229
	0,0525

	2
	6060539,015
	6060539,189
	-0,174
	-0,407
	0,1656

	2
	6060538,812
	6060539,189
	-0,377
	-0,610
	0,3720

	2
	6060539,365
	6060539,189
	0,176
	-0,057
	0,0032

	2
	6060539,124
	6060539,189
	-0,065
	-0,298
	0,0888

	2
	6060539,485
	6060539,189
	0,296
	0,063
	0,0040

	2
	6060539,710
	6060539,189
	0,521
	0,288
	0,0830

	2
	6060539,303
	6060539,189
	0,114
	-0,119
	0,0141

	2
	6060539,278
	6060539,189
	0,089
	-0,144
	0,0207

	2
	6060539,545
	6060539,189
	0,356
	0,123
	0,0151

	2
	6060539,451
	6060539,189
	0,262
	0,029
	0,0008

	2
	6060539,355
	6060539,189
	0,166
	-0,067
	0,0045

	2
	6060539,451
	6060539,189
	0,262
	0,029
	0,0008

	2
	6060539,011
	6060539,189
	-0,178
	-0,411
	0,1689

	2
	6060539,184
	6060539,189
	-0,005
	-0,238
	0,0566

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,233
	Stand.nuokrypis
	0,2270

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	2
	597197,877
	597197,600
	0,277
	0,113
	0,0127

	2
	597197,851
	597197,600
	0,251
	0,087
	0,0075

	2
	597197,121
	597197,600
	-0,479
	-0,643
	0,4137

	2
	597198,278
	597197,600
	0,678
	0,514
	0,2640

	2
	597197,267
	597197,600
	-0,333
	-0,497
	0,2472

	2
	597197,254
	597197,600
	-0,346
	-0,510
	0,2603

	2
	597197,247
	597197,600
	-0,353
	-0,517
	0,2675

	2
	597197,229
	597197,600
	-0,371
	-0,535
	0,2864

	2
	597197,021
	597197,600
	-0,579
	-0,743
	0,5523

	2
	597197,545
	597197,600
	-0,055
	-0,219
	0,0480

	2
	597197,985
	597197,600
	0,385
	0,221
	0,0488

	2
	597198,005
	597197,600
	0,405
	0,241
	0,0580

	2
	597198,000
	597197,600
	0,400
	0,236
	0,0556

	2
	597198,185
	597197,600
	0,585
	0,421
	0,1771

	2
	597197,481
	597197,600
	-0,119
	-0,283
	0,0802

	2
	597197,000
	597197,600
	-0,600
	-0,764
	0,5840

	2
	597197,584
	597197,600
	-0,016
	-0,180
	0,0325

	2
	597197,451
	597197,600
	-0,149
	-0,313
	0,0981

	2
	597197,215
	597197,600
	-0,385
	-0,549
	0,3016

	2
	597197,365
	597197,600
	-0,235
	-0,399
	0,1593

	2
	597197,324
	597197,600
	-0,276
	-0,440
	0,1938

	2
	597197,000
	597197,600
	-0,600
	-0,764
	0,5840

	2
	597197,514
	597197,600
	-0,086
	-0,250
	0,0626

	2
	597198,120
	597197,600
	0,520
	0,356
	0,1266

	2
	597197,475
	597197,600
	-0,125
	-0,289
	0,0836

	2
	597199,629
	597197,600
	2,029
	1,865
	3,4775

	2
	597198,000
	597197,600
	0,400
	0,236
	0,0556

	2
	597199,010
	597197,600
	1,410
	1,246
	1,5521

	2
	597198,285
	597197,600
	0,685
	0,521
	0,2713

	2
	597198,154
	597197,600
	0,554
	0,390
	0,1520

	2
	597198,758
	597197,600
	1,158
	0,994
	0,9877

	2
	597198,122
	597197,600
	0,522
	0,358
	0,1280

	2
	597197,866
	597197,600
	0,266
	0,102
	0,0104

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,164
	Stand.nuokrypis
	0,6031


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	3
	6060283,545
	6060283,245
	0,300
	0,349
	0,1215

	3
	6060283,621
	6060283,245
	0,376
	0,425
	0,1803

	3
	6060283,587
	6060283,245
	0,342
	0,391
	0,1525

	3
	6060283,742
	6060283,245
	0,497
	0,546
	0,2977

	3
	6060283,747
	6060283,245
	0,502
	0,551
	0,3031

	3
	6060283,756
	6060283,245
	0,511
	0,560
	0,3131

	3
	6060283,761
	6060283,245
	0,516
	0,565
	0,3187

	3
	6060283,775
	6060283,245
	0,530
	0,579
	0,3347

	3
	6060283,451
	6060283,245
	0,206
	0,255
	0,0648

	3
	6060283,125
	6060283,245
	-0,120
	-0,071
	0,0051

	3
	6060282,954
	6060283,245
	-0,291
	-0,242
	0,0588

	3
	6060283,654
	6060283,245
	0,409
	0,458
	0,2094

	3
	6060282,952
	6060283,245
	-0,293
	-0,244
	0,0597

	3
	6060282,141
	6060283,245
	-1,104
	-1,055
	1,1139

	3
	6060283,121
	6060283,245
	-0,124
	-0,075
	0,0057

	3
	6060283,451
	6060283,245
	0,206
	0,255
	0,0648

	3
	6060283,151
	6060283,245
	-0,094
	-0,045
	0,0021

	3
	6060283,125
	6060283,245
	-0,120
	-0,071
	0,0051

	3
	6060283,422
	6060283,245
	0,177
	0,226
	0,0509

	3
	6060282,654
	6060283,245
	-0,591
	-0,542
	0,2942

	3
	6060283,125
	6060283,245
	-0,120
	-0,071
	0,0051

	3
	6060283,125
	6060283,245
	-0,120
	-0,071
	0,0051

	3
	6060283,215
	6060283,245
	-0,030
	0,019
	0,0003

	3
	6060283,264
	6060283,245
	0,019
	0,068
	0,0046

	3
	6060283,428
	6060283,245
	0,183
	0,232
	0,0536

	3
	6060282,811
	6060283,245
	-0,434
	-0,385
	0,1486

	3
	6060282,524
	6060283,245
	-0,721
	-0,672
	0,4522

	3
	6060282,355
	6060283,245
	-0,890
	-0,841
	0,7080

	3
	6060283,222
	6060283,245
	-0,023
	0,026
	0,0007

	3
	6060283,065
	6060283,245
	-0,180
	-0,131
	0,0173

	3
	6060283,124
	6060283,245
	-0,121
	-0,072
	0,0052

	3
	6060282,595
	6060283,245
	-0,650
	-0,601
	0,3617

	3
	6060282,894
	6060283,245
	-0,351
	-0,302
	0,0915

	
	
	Vidurkis (M-T)
	-0,049
	Stand.nuokrypis
	0,4261

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė         (T )
	(M-T)
	Paklaida        (M-T) - v
	v2

	3
	597243,612
	597243,254
	0,358
	0,034
	0,0012

	3
	597243,741
	597243,254
	0,487
	0,163
	0,0266

	3
	597243,565
	597243,254
	0,311
	-0,013
	0,0002

	3
	597243,612
	597243,254
	0,358
	0,034
	0,0012

	3
	597243,612
	597243,254
	0,358
	0,034
	0,0012

	3
	597243,607
	597243,254
	0,353
	0,029
	0,0009

	3
	597243,601
	597243,254
	0,347
	0,023
	0,0005

	3
	597243,591
	597243,254
	0,337
	0,013
	0,0002

	3
	597243,568
	597243,254
	0,314
	-0,010
	0,0001

	3
	597243,625
	597243,254
	0,371
	0,047
	0,0022

	3
	597243,214
	597243,254
	-0,040
	-0,364
	0,1323

	3
	597243,055
	597243,254
	-0,199
	-0,523
	0,2733

	3
	597244,021
	597243,254
	0,767
	0,443
	0,1965

	3
	597244,562
	597243,254
	1,308
	0,984
	0,9687

	3
	597243,986
	597243,254
	0,732
	0,408
	0,1667

	3
	597242,955
	597243,254
	-0,299
	-0,623
	0,3878

	3
	597242,912
	597243,254
	-0,342
	-0,666
	0,4432

	3
	597244,055
	597243,254
	0,801
	0,477
	0,2278

	3
	597243,598
	597243,254
	0,344
	0,020
	0,0004

	3
	597243,984
	597243,254
	0,730
	0,406
	0,1650

	3
	597243,158
	597243,254
	-0,096
	-0,420
	0,1762

	3
	597243,184
	597243,254
	-0,070
	-0,394
	0,1550

	3
	597243,125
	597243,254
	-0,129
	-0,453
	0,2050

	3
	597243,321
	597243,254
	0,067
	-0,257
	0,0659

	3
	597244,055
	597243,254
	0,801
	0,477
	0,2278

	3
	597245,299
	597243,254
	2,045
	1,721
	2,9627

	3
	597244,003
	597243,254
	0,749
	0,425
	0,1808

	3
	597243,051
	597243,254
	-0,203
	-0,527
	0,2775

	3
	597243,512
	597243,254
	0,258
	-0,066
	0,0043

	3
	597243,125
	597243,254
	-0,129
	-0,453
	0,2050

	3
	597243,154
	597243,254
	-0,100
	-0,424
	0,1796

	3
	597243,451
	597243,254
	0,197
	-0,127
	0,0161

	3
	597243,152
	597243,254
	-0,102
	-0,426
	0,1813

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,324
	Stand.nuokrypis
	0,4948


	Pun.Nr.
	Matavimas
 (M)
	Tikroji vertė
 (T )
	(M-T)
	Paklaida
 (M-T) - v
	v2

	4
	6059534,954
	6059534,948
	0,006
	-0,250
	0,0625

	4
	6059534,951
	6059534,948
	0,003
	-0,253
	0,0640

	4
	6059535,124
	6059534,948
	0,176
	-0,080
	0,0064

	4
	6059535,684
	6059534,948
	0,736
	0,480
	0,2304

	4
	6059535,691
	6059534,948
	0,743
	0,487
	0,2372

	4
	6059535,687
	6059534,948
	0,739
	0,483
	0,2333

	4
	6059535,678
	6059534,948
	0,730
	0,474
	0,2247

	4
	6059535,664
	6059534,948
	0,716
	0,460
	0,2116

	4
	6059534,945
	6059534,948
	-0,003
	-0,259
	0,0671

	4
	6059535,124
	6059534,948
	0,176
	-0,080
	0,0064

	4
	6059535,254
	6059534,948
	0,306
	0,050
	0,0025

	4
	6059535,355
	6059534,948
	0,407
	0,151
	0,0228

	4
	6059535,458
	6059534,948
	0,510
	0,254
	0,0645

	4
	6059535,326
	6059534,948
	0,378
	0,122
	0,0149

	4
	6059535,125
	6059534,948
	0,177
	-0,079
	0,0062

	4
	6059535,254
	6059534,948
	0,306
	0,050
	0,0025

	4
	6059535,485
	6059534,948
	0,537
	0,281
	0,0790

	4
	6059535,422
	6059534,948
	0,474
	0,218
	0,0475

	4
	6059535,154
	6059534,948
	0,206
	-0,050
	0,0025

	4
	6059535,189
	6059534,948
	0,241
	-0,015
	0,0002

	4
	6059535,112
	6059534,948
	0,164
	-0,092
	0,0085

	4
	6059535,354
	6059534,948
	0,406
	0,150
	0,0225

	4
	6059535,498
	6059534,948
	0,550
	0,294
	0,0865

	4
	6059535,674
	6059534,948
	0,726
	0,470
	0,2209

	4
	6059535,908
	6059534,948
	0,960
	0,704
	0,4957

	4
	6059535,080
	6059534,948
	0,132
	-0,124
	0,0154

	4
	6059534,985
	6059534,948
	0,037
	-0,219
	0,0479

	4
	6059534,784
	6059534,948
	-0,164
	-0,420
	0,1764

	4
	6059534,156
	6059534,948
	-0,792
	-1,048
	1,0982

	4
	6059534,454
	6059534,948
	-0,494
	-0,750
	0,5625

	4
	6059534,953
	6059534,948
	0,005
	-0,251
	0,0630

	4
	6059534,487
	6059534,948
	-0,461
	-0,717
	0,5140

	4
	6059534,762
	6059534,948
	-0,186
	-0,442
	0,1953

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,256
	Stand. nuokrypis
	0,3989

	Pun.Nr.
	Matavimas 
(M)
	Tikroji vertė 
(T )
	(M-T)
	Paklaida 
(M-T) - v
	v2

	4
	597377,265
	597376,751
	0,514
	0,019
	0,0004

	4
	597377,321
	597376,751
	0,570
	0,075
	0,0056

	4
	597377,561
	597376,751
	0,810
	0,315
	0,0991

	4
	597377,166
	597376,751
	0,415
	-0,080
	0,0064

	4
	597377,151
	597376,751
	0,400
	-0,095
	0,0091

	4
	597377,142
	597376,751
	0,391
	-0,104
	0,0108

	4
	597377,137
	597376,751
	0,386
	-0,109
	0,0119

	4
	597377,135
	597376,751
	0,384
	-0,111
	0,0124

	4
	597376,948
	597376,751
	0,197
	-0,298
	0,0889

	4
	597376,891
	597376,751
	0,140
	-0,355
	0,1261

	4
	597376,595
	597376,751
	-0,156
	-0,651
	0,4240

	4
	597376,821
	597376,751
	0,070
	-0,425
	0,1808

	4
	597378,562
	597376,751
	1,811
	1,316
	1,7315

	4
	597377,615
	597376,751
	0,864
	0,369
	0,1360

	4
	597376,898
	597376,751
	0,147
	-0,348
	0,1212

	4
	597377,471
	597376,751
	0,720
	0,225
	0,0506

	4
	597377,000
	597376,751
	0,249
	-0,246
	0,0606

	4
	597377,481
	597376,751
	0,730
	0,235
	0,0552

	4
	597378,241
	597376,751
	1,490
	0,995
	0,9897

	4
	597377,295
	597376,751
	0,544
	0,049
	0,0024

	4
	597377,125
	597376,751
	0,374
	-0,121
	0,0147

	4
	597377,157
	597376,751
	0,406
	-0,089
	0,0079

	4
	597376,986
	597376,751
	0,235
	-0,260
	0,0677

	4
	597377,048
	597376,751
	0,297
	-0,198
	0,0393

	4
	597377,076
	597376,751
	0,325
	-0,170
	0,0290

	4
	597378,479
	597376,751
	1,728
	1,233
	1,5199

	4
	597377,054
	597376,751
	0,303
	-0,192
	0,0369

	4
	597377,179
	597376,751
	0,428
	-0,067
	0,0045

	4
	597376,894
	597376,751
	0,143
	-0,352
	0,1240

	4
	597376,999
	597376,751
	0,248
	-0,247
	0,0611

	4
	597377,192
	597376,751
	0,441
	-0,054
	0,0029

	4
	597377,184
	597376,751
	0,433
	-0,062
	0,0039

	4
	597377,054
	597376,751
	0,303
	-0,192
	0,0369

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,495
	Stand.nuokrypis
	0,4356


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	5
	6059358,240
	6059357,672
	0,568
	0,167
	0,0279

	5
	6059357,951
	6059357,672
	0,279
	-0,122
	0,0148

	5
	6059357,932
	6059357,672
	0,260
	-0,141
	0,0198

	5
	6059358,083
	6059357,672
	0,411
	0,010
	0,0001

	5
	6059358,118
	6059357,672
	0,446
	0,045
	0,0020

	5
	6059358,106
	6059357,672
	0,434
	0,033
	0,0011

	5
	6059358,109
	6059357,672
	0,437
	0,036
	0,0013

	5
	6059358,094
	6059357,672
	0,422
	0,021
	0,0004

	5
	6059358,221
	6059357,672
	0,549
	0,148
	0,0220

	5
	6059358,156
	6059357,672
	0,484
	0,083
	0,0069

	5
	6059358,125
	6059357,672
	0,453
	0,052
	0,0027

	5
	6059358,456
	6059357,672
	0,784
	0,383
	0,1468

	5
	6059358,512
	6059357,672
	0,840
	0,439
	0,1929

	5
	6059358,124
	6059357,672
	0,452
	0,051
	0,0026

	5
	6059358,855
	6059357,672
	1,183
	0,782
	0,6118

	5
	6059357,860
	6059357,672
	0,188
	-0,213
	0,0453

	5
	6059358,154
	6059357,672
	0,482
	0,081
	0,0066

	5
	6059357,954
	6059357,672
	0,282
	-0,119
	0,0141

	5
	6059357,451
	6059357,672
	-0,221
	-0,622
	0,3867

	5
	6059358,021
	6059357,672
	0,349
	-0,052
	0,0027

	5
	6059358,254
	6059357,672
	0,582
	0,181
	0,0328

	5
	6059358,142
	6059357,672
	0,470
	0,069
	0,0048

	5
	6059358,324
	6059357,672
	0,652
	0,251
	0,0631

	5
	6059358,214
	6059357,672
	0,542
	0,141
	0,0199

	5
	6059359,000
	6059357,672
	1,328
	0,927
	0,8597

	5
	6059358,899
	6059357,672
	1,227
	0,826
	0,6826

	5
	6059357,986
	6059357,672
	0,314
	-0,087
	0,0075

	5
	6059357,548
	6059357,672
	-0,124
	-0,525
	0,2754

	5
	6059357,465
	6059357,672
	-0,207
	-0,608
	0,3694

	5
	6059357,798
	6059357,672
	0,126
	-0,275
	0,0755

	5
	6059357,155
	6059357,672
	-0,517
	-0,918
	0,8424

	5
	6059357,645
	6059357,672
	-0,027
	-0,428
	0,1830

	5
	6059357,451
	6059357,672
	-0,221
	-0,622
	0,3867

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,401
	Stand. nuokrypis
	0,4074

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	5
	597408,659
	597408,374
	0,285
	0,113
	0,0127

	5
	597408,481
	597408,374
	0,107
	-0,065
	0,0043

	5
	597408,751
	597408,374
	0,377
	0,205
	0,0418

	5
	597408,737
	597408,374
	0,363
	0,191
	0,0363

	5
	597408,740
	597408,374
	0,366
	0,194
	0,0375

	5
	597408,729
	597408,374
	0,355
	0,183
	0,0333

	5
	597408,727
	597408,374
	0,353
	0,181
	0,0326

	5
	597408,737
	597408,374
	0,363
	0,191
	0,0363

	5
	597408,655
	597408,374
	0,281
	0,109
	0,0118

	5
	597408,651
	597408,374
	0,277
	0,105
	0,0109

	5
	597408,598
	597408,374
	0,224
	0,052
	0,0027

	5
	597408,499
	597408,374
	0,125
	-0,047
	0,0023

	5
	597408,564
	597408,374
	0,190
	0,018
	0,0003

	5
	597409,005
	597408,374
	0,631
	0,459
	0,2103

	5
	597407,854
	597408,374
	-0,520
	-0,692
	0,4795

	5
	597407,564
	597408,374
	-0,810
	-0,982
	0,9652

	5
	597408,359
	597408,374
	-0,015
	-0,187
	0,0351

	5
	597409,215
	597408,374
	0,841
	0,669
	0,4470

	5
	597408,597
	597408,374
	0,223
	0,051
	0,0026

	5
	597407,860
	597408,374
	-0,514
	-0,686
	0,4712

	5
	597408,654
	597408,374
	0,280
	0,108
	0,0116

	5
	597408,650
	597408,374
	0,276
	0,104
	0,0107

	5
	597407,568
	597408,374
	-0,806
	-0,978
	0,9574

	5
	597408,988
	597408,374
	0,614
	0,442
	0,1950

	5
	597408,419
	597408,374
	0,045
	-0,127
	0,0162

	5
	597408,680
	597408,374
	0,306
	0,134
	0,0178

	5
	597408,458
	597408,374
	0,084
	-0,088
	0,0078

	5
	597408,654
	597408,374
	0,280
	0,108
	0,0116

	5
	597408,598
	597408,374
	0,224
	0,052
	0,0027

	5
	597408,898
	597408,374
	0,524
	0,352
	0,1236

	5
	597408,451
	597408,374
	0,077
	-0,095
	0,0091

	5
	597408,469
	597408,374
	0,095
	-0,077
	0,0060

	5
	597408,564
	597408,374
	0,190
	0,018
	0,0003

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,172
	Stand. nuokrypis
	0,3641


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	6
	6059338,154
	6059337,978
	0,176
	0,031
	0,0010

	6
	6059338,889
	6059337,978
	0,911
	0,766
	0,5872

	6
	6059338,489
	6059337,978
	0,511
	0,366
	0,1342

	6
	6059338,163
	6059337,978
	0,185
	0,040
	0,0016

	6
	6059338,178
	6059337,978
	0,200
	0,055
	0,0031

	6
	6059338,196
	6059337,978
	0,218
	0,073
	0,0054

	6
	6059338,204
	6059337,978
	0,226
	0,081
	0,0066

	6
	6059338,199
	6059337,978
	0,221
	0,076
	0,0058

	6
	6059338,265
	6059337,978
	0,287
	0,142
	0,0202

	6
	6059337,599
	6059337,978
	-0,379
	-0,524
	0,2743

	6
	6059337,994
	6059337,978
	0,016
	-0,129
	0,0166

	6
	6059337,564
	6059337,978
	-0,414
	-0,559
	0,3122

	6
	6059338,484
	6059337,978
	0,506
	0,361
	0,1305

	6
	6059338,367
	6059337,978
	0,389
	0,244
	0,0597

	6
	6059336,987
	6059337,978
	-0,991
	-1,136
	1,2899

	6
	6059337,154
	6059337,978
	-0,824
	-0,969
	0,9384

	6
	6059337,659
	6059337,978
	-0,319
	-0,464
	0,2150

	6
	6059337,984
	6059337,978
	0,006
	-0,139
	0,0192

	6
	6059339,154
	6059337,978
	1,176
	1,031
	1,0635

	6
	6059338,487
	6059337,978
	0,509
	0,364
	0,1327

	6
	6059339,482
	6059337,978
	1,504
	1,359
	1,8476

	6
	6059338,121
	6059337,978
	0,143
	-0,002
	0,0000

	6
	6059338,015
	6059337,978
	0,037
	-0,108
	0,0116

	6
	6059337,389
	6059337,978
	-0,589
	-0,734
	0,5384

	6
	6059339,203
	6059337,978
	1,225
	1,080
	1,1670

	6
	6059338,116
	6059337,978
	0,138
	-0,007
	0,0000

	6
	6059337,985
	6059337,978
	0,007
	-0,138
	0,0190

	6
	6059337,532
	6059337,978
	-0,446
	-0,591
	0,3490

	6
	6059337,684
	6059337,978
	-0,294
	-0,439
	0,1925

	6
	6059338,124
	6059337,978
	0,146
	0,001
	0,0000

	6
	6059338,015
	6059337,978
	0,037
	-0,108
	0,0116

	6
	6059338,210
	6059337,978
	0,232
	0,087
	0,0076

	6
	6059338,004
	6059337,978
	0,026
	-0,119
	0,0141

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,145
	Stand. nuokrypis
	0,5413

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	6
	597411,595
	597411,888
	-0,293
	-1,268
	1,6078

	6
	597411,697
	597411,888
	-0,191
	-1,166
	1,3596

	6
	597411,845
	597411,888
	-0,043
	-1,018
	1,0363

	6
	597412,596
	597411,888
	0,708
	-0,267
	0,0713

	6
	597412,570
	597411,888
	0,682
	-0,293
	0,0858

	6
	597412,567
	597411,888
	0,679
	-0,296
	0,0876

	6
	597412,571
	597411,888
	0,683
	-0,292
	0,0853

	6
	597412,588
	597411,888
	0,700
	-0,275
	0,0756

	6
	597412,560
	597411,888
	0,672
	-0,303
	0,0918

	6
	597412,452
	597411,888
	0,564
	-0,411
	0,1689

	6
	597412,365
	597411,888
	0,477
	-0,498
	0,2480

	6
	597412,284
	597411,888
	0,396
	-0,579
	0,3352

	6
	597412,358
	597411,888
	0,470
	-0,505
	0,2550

	6
	597411,851
	597411,888
	-0,037
	-1,012
	1,0241

	6
	597411,595
	597411,888
	-0,293
	-1,268
	1,6078

	6
	597411,982
	597411,888
	0,094
	-0,881
	0,7762

	6
	597412,058
	597411,888
	0,170
	-0,805
	0,6480

	6
	597412,154
	597411,888
	0,266
	-0,709
	0,5027

	6
	597413,024
	597411,888
	1,136
	0,161
	0,0259

	6
	597410,998
	597411,888
	-0,890
	-1,865
	3,4782

	6
	597411,157
	597411,888
	-0,731
	-1,706
	2,9104

	6
	597412,659
	597411,888
	0,771
	-0,204
	0,0416

	6
	597412,158
	597411,888
	0,270
	-0,705
	0,4970

	6
	597411,988
	597411,888
	0,100
	-0,875
	0,7656

	6
	597412,068
	597411,888
	0,180
	-0,795
	0,6320

	6
	597412,263
	597411,888
	0,375
	-0,600
	0,3600

	6
	597411,985
	597411,888
	0,097
	-0,878
	0,7709

	6
	597412,052
	597411,888
	0,164
	-0,811
	0,6577

	6
	597412,154
	597411,888
	0,266
	-0,709
	0,5027

	6
	597411,984
	597411,888
	0,096
	-0,879
	0,7726

	6
	597412,058
	597411,888
	0,170
	-0,805
	0,6480

	6
	597411,895
	597411,888
	0,007
	-0,968
	0,9370

	6
	597412,906
	597411,888
	1,018
	0,043
	0,0018

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,265
	Stand. nuokrypis
	0,8491


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	7
	6060165,345
	6060165,441
	-0,096
	-0,314
	vg

	7
	6060165,845
	6060165,441
	0,404
	0,186
	0,0345

	7
	6060166,125
	6060165,441
	0,684
	0,466
	0,2170

	7
	6060165,614
	6060165,441
	0,173
	-0,045
	0,0020

	7
	6060165,468
	6060165,441
	0,027
	-0,191
	0,0366

	7
	6060165,462
	6060165,441
	0,021
	-0,197
	0,0389

	7
	6060165,454
	6060165,441
	0,013
	-0,205
	0,0421

	7
	6060165,489
	6060165,441
	0,048
	-0,170
	0,0290

	7
	6060165,584
	6060165,441
	0,143
	-0,075
	0,0057

	7
	6060165,418
	6060165,441
	-0,023
	-0,241
	0,0582

	7
	6060165,485
	6060165,441
	0,044
	-0,174
	0,0303

	7
	6060165,852
	6060165,441
	0,411
	0,193
	0,0372

	7
	6060164,851
	6060165,441
	-0,590
	-0,808
	0,6532

	7
	6060164,987
	6060165,441
	-0,454
	-0,672
	0,4518

	7
	6060166,215
	6060165,441
	0,774
	0,556
	0,3089

	7
	6060165,898
	6060165,441
	0,457
	0,239
	0,0570

	7
	6060165,015
	6060165,441
	-0,426
	-0,644
	0,4150

	7
	6060166,215
	6060165,441
	0,774
	0,556
	0,3089

	7
	6060166,208
	6060165,441
	0,767
	0,549
	0,3012

	7
	6060167,054
	6060165,441
	1,613
	1,395
	1,9455

	7
	6060166,895
	6060165,441
	1,454
	1,236
	1,5272

	7
	6060166,024
	6060165,441
	0,583
	0,365
	0,1331

	7
	6060166,124
	6060165,441
	0,683
	0,465
	0,2161

	7
	6060165,597
	6060165,441
	0,156
	-0,062
	0,0039

	7
	6060165,686
	6060165,441
	0,245
	0,027
	0,0007

	7
	6060165,973
	6060165,441
	0,532
	0,314
	0,0985

	7
	6060164,785
	6060165,441
	-0,656
	-0,874
	0,7642

	7
	6060165,487
	6060165,441
	0,046
	-0,172
	0,0296

	7
	6060165,421
	6060165,441
	-0,020
	-0,238
	0,0567

	7
	6060165,511
	6060165,441
	0,070
	-0,148
	0,0220

	7
	6060164,988
	6060165,441
	-0,453
	-0,671
	0,4505

	7
	6060165,389
	6060165,441
	-0,052
	-0,270
	0,0730

	7
	6060165,289
	6060165,441
	-0,152
	-0,370
	0,1370

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,218
	Stand. nuokrypis
	0,5179

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	7
	597876,215
	597876,695
	-0,480
	-0,522
	0,2724

	7
	597876,184
	597876,695
	-0,511
	-0,553
	0,3057

	7
	597876,118
	597876,695
	-0,577
	-0,619
	0,3830

	7
	597876,823
	597876,695
	0,128
	0,086
	0,0074

	7
	597876,901
	597876,695
	0,206
	0,164
	0,0269

	7
	597876,894
	597876,695
	0,199
	0,157
	0,0247

	7
	597876,894
	597876,695
	0,199
	0,157
	0,0247

	7
	597876,882
	597876,695
	0,187
	0,145
	0,0211

	7
	597876,248
	597876,695
	-0,447
	-0,489
	0,2390

	7
	597876,358
	597876,695
	-0,337
	-0,379
	0,1436

	7
	597876,584
	597876,695
	-0,111
	-0,153
	0,0234

	7
	597876,421
	597876,695
	-0,274
	-0,316
	0,0998

	7
	597877,121
	597876,695
	0,426
	0,384
	0,1475

	7
	597877,085
	597876,695
	0,390
	0,348
	0,1212

	7
	597877,099
	597876,695
	0,404
	0,362
	0,1311

	7
	597875,951
	597876,695
	-0,744
	-0,786
	0,6177

	7
	597876,157
	597876,695
	-0,538
	-0,580
	0,3363

	7
	597877,264
	597876,695
	0,569
	0,527
	0,2778

	7
	597877,125
	597876,695
	0,430
	0,388
	0,1506

	7
	597877,320
	597876,695
	0,625
	0,583
	0,3400

	7
	597877,215
	597876,695
	0,520
	0,478
	0,2286

	7
	597876,254
	597876,695
	-0,441
	-0,483
	0,2332

	7
	597876,482
	597876,695
	-0,213
	-0,255
	0,0650

	7
	597876,234
	597876,695
	-0,461
	-0,503
	0,2529

	7
	597877,040
	597876,695
	0,345
	0,303
	0,0919

	7
	597877,784
	597876,695
	1,089
	1,047
	1,0964

	7
	597876,996
	597876,695
	0,301
	0,259
	0,0671

	7
	597876,995
	597876,695
	0,300
	0,258
	0,0666

	7
	597876,886
	597876,695
	0,191
	0,149
	0,0222

	7
	597876,793
	597876,695
	0,098
	0,056
	0,0031

	7
	597876,745
	597876,695
	0,050
	0,008
	0,0001

	7
	597876,621
	597876,695
	-0,074
	-0,116
	0,0134

	7
	597876,629
	597876,695
	-0,066
	-0,108
	0,0116

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,042
	Stand. nuokrypis
	0,4274


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	1
	6060639,124
	6060637,786
	1,338
	-0,292
	0,0850

	1
	6060638,588
	6060637,786
	0,802
	-0,828
	0,6848

	1
	6060640,112
	6060637,786
	2,326
	0,696
	0,4850

	1
	6060639,613
	6060637,786
	1,827
	0,197
	0,0390

	1
	6060640,822
	6060637,786
	3,036
	1,406
	1,9781

	1
	6060638,457
	6060637,786
	0,671
	-0,959
	0,9188

	1
	6060639,558
	6060637,786
	1,772
	0,142
	0,0203

	1
	6060639,441
	6060637,786
	1,655
	0,025
	0,0006

	1
	6060639,025
	6060637,786
	1,239
	-0,391
	0,1525

	
	
	Vidurkis (M-T)
	1,630
	Stand. nuokrypis
	0,7386

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	1
	597179,458
	597180,010
	-0,552
	-0,086
	0,0075

	1
	597179,451
	597180,010
	-0,559
	-0,093
	0,0087

	1
	597180,024
	597180,010
	0,014
	0,480
	0,2300

	1
	597179,246
	597180,010
	-0,764
	-0,298
	0,0891

	1
	597179,077
	597180,010
	-0,933
	-0,467
	0,2185

	1
	597179,451
	597180,010
	-0,559
	-0,093
	0,0087

	1
	597179,885
	597180,010
	-0,125
	0,341
	0,1160

	1
	597180,054
	597180,010
	0,044
	0,510
	0,2596

	1
	597179,254
	597180,010
	-0,756
	-0,290
	0,0844

	
	
	Vidurkis (M-T)
	-0,466
	Stand. nuokrypis
	0,3575


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	2
	6060539,785
	6060539,189
	0,596
	0,421
	0,1771

	2
	6060539,885
	6060539,189
	0,696
	0,521
	0,2712

	2
	6060539,741
	6060539,189
	0,552
	0,377
	0,1420

	2
	6060539,749
	6060539,189
	0,560
	0,385
	0,1481

	2
	6060539,565
	6060539,189
	0,376
	0,201
	0,0403

	2
	6060538,421
	6060539,189
	-0,768
	-0,943
	0,8897

	2
	6060539,452
	6060539,189
	0,263
	0,088
	0,0077

	2
	6060538,124
	6060539,189
	-1,065
	-1,240
	1,5382

	2
	6060539,556
	6060539,189
	0,367
	0,192
	0,0368

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,175
	Stand. nuokrypis
	0,6375

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	2
	597197,441
	597197,600
	-0,159
	-0,180
	0,0325

	2
	597197,421
	597197,600
	-0,179
	-0,200
	0,0401

	2
	597197,847
	597197,600
	0,247
	0,226
	0,0510

	2
	597197,381
	597197,600
	-0,219
	-0,240
	0,0577

	2
	597197,006
	597197,600
	-0,594
	-0,615
	0,3785

	2
	597198,024
	597197,600
	0,424
	0,403
	0,1622

	2
	597198,121
	597197,600
	0,521
	0,500
	0,2498

	2
	597197,485
	597197,600
	-0,115
	-0,136
	0,0186

	2
	597197,865
	597197,600
	0,265
	0,244
	0,0594

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,021
	Stand. nuokrypis
	0,3622


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	3
	6060283,987
	6060283,245
	0,742
	0,621
	0,3858

	3
	6060282,455
	6060283,245
	-0,790
	-0,911
	0,8297

	3
	6060282,984
	6060283,245
	-0,261
	-0,382
	0,1458

	3
	6060284,162
	6060283,245
	0,917
	0,796
	0,6338

	3
	6060281,808
	6060283,245
	-1,437
	-1,558
	2,4270

	3
	6060283,454
	6060283,245
	0,209
	0,088
	0,0078

	3
	6060283,784
	6060283,245
	0,539
	0,418
	0,1748

	3
	6060284,214
	6060283,245
	0,969
	0,848
	0,7193

	3
	6060283,445
	6060283,245
	0,200
	0,079
	0,0063

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,121
	Stand. nuokrypis
	0,8163

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	3
	597242,985
	597243,254
	-0,269
	-0,205
	0,0422

	3
	597242,441
	597243,254
	-0,813
	-0,749
	0,5615

	3
	597243,556
	597243,254
	0,302
	0,366
	0,1337

	3
	597242,793
	597243,254
	-0,461
	-0,397
	0,1579

	3
	597243,808
	597243,254
	0,554
	0,618
	0,3815

	3
	597243,224
	597243,254
	-0,030
	0,034
	0,0011

	3
	597242,451
	597243,254
	-0,803
	-0,739
	0,5466

	3
	597244,002
	597243,254
	0,748
	0,812
	0,6588

	3
	597243,453
	597243,254
	0,199
	0,263
	0,0690

	
	
	Vidurkis (M-T)
	-0,064
	Stand. nuokrypis
	0,5648

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	4
	6059535,845
	6059534,948
	0,897
	-0,079
	0,0062

	4
	6059536,147
	6059534,948
	1,199
	0,223
	0,0498

	4
	6059536,244
	6059534,948
	1,296
	0,320
	0,1025

	4
	6059537,995
	6059534,948
	3,047
	2,071
	4,2895

	4
	6059535,286
	6059534,948
	0,338
	-0,638
	0,4069

	4
	6059535,548
	6059534,948
	0,600
	-0,376
	0,1413

	4
	6059535,485
	6059534,948
	0,537
	-0,439
	0,1926

	4
	6059535,477
	6059534,948
	0,529
	-0,447
	0,1997

	4
	6059535,288
	6059534,948
	0,340
	-0,636
	0,4044

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,976
	Stand. nuokrypis
	0,8509

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	4
	597377,485
	597376,751
	0,734
	0,444
	0,1972

	4
	597377,124
	597376,751
	0,373
	0,083
	0,0069

	4
	597376,887
	597376,751
	0,136
	-0,154
	0,0237

	4
	597377,381
	597376,751
	0,630
	0,340
	0,1157

	4
	597376,970
	597376,751
	0,219
	-0,071
	0,0050

	4
	597376,548
	597376,751
	-0,203
	-0,493
	0,2429

	4
	597376,988
	597376,751
	0,237
	-0,053
	0,0028

	4
	597376,871
	597376,751
	0,120
	-0,170
	0,0289

	4
	597377,114
	597376,751
	0,363
	0,073
	0,0053

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,290
	Stand. nuokrypis
	0,2803


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	5
	6059358,454
	6059357,672
	0,782
	0,318
	0,1011

	5
	6059357,333
	6059357,672
	-0,339
	-0,803
	0,6448

	5
	6059358,455
	6059357,672
	0,783
	0,319
	0,1018

	5
	6059357,095
	6059357,672
	-0,577
	-1,041
	1,0837

	5
	6059358,693
	6059357,672
	1,021
	0,557
	0,3102

	5
	6059358,288
	6059357,672
	0,616
	0,152
	0,0231

	5
	6059358,597
	6059357,672
	0,925
	0,461
	0,2125

	5
	6059358,055
	6059357,672
	0,383
	-0,081
	0,0066

	5
	6059358,254
	6059357,672
	0,582
	0,118
	0,0139

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,464
	Stand. nuokrypis
	0,5588

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	5
	597409,444
	597408,374
	1,070
	1,376
	1,8922

	5
	597407,584
	597408,374
	-0,790
	-0,484
	0,2347

	5
	597408,889
	597408,374
	0,515
	0,821
	0,6733

	5
	597406,814
	597408,374
	-1,560
	-1,254
	1,5736

	5
	597409,190
	597408,374
	0,816
	1,122
	1,2579

	5
	597407,554
	597408,374
	-0,820
	-0,514
	0,2647

	5
	597408,301
	597408,374
	-0,073
	0,233
	0,0541

	5
	597407,845
	597408,374
	-0,529
	-0,223
	0,0499

	5
	597406,995
	597408,374
	-1,379
	-1,073
	1,1523

	
	
	Vidurkis (M-T)
	-0,306
	Stand. nuokrypis
	0,9456


	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	6
	6059338,125
	6059337,978
	0,147
	0,049
	0,0024

	6
	6059337,425
	6059337,978
	-0,553
	-0,651
	0,4239

	6
	6059337,411
	6059337,978
	-0,567
	-0,665
	0,4424

	6
	6059337,552
	6059337,978
	-0,426
	-0,524
	0,2747

	6
	6059338,926
	6059337,978
	0,948
	0,850
	0,7223

	6
	6059338,458
	6059337,978
	0,480
	0,382
	0,1458

	6
	6059338,784
	6059337,978
	0,806
	0,708
	0,5011

	6
	6059338,458
	6059337,978
	0,480
	0,382
	0,1458

	6
	6059337,546
	6059337,978
	-0,432
	-0,530
	0,2810

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,098
	Stand. nuokrypis
	0,6062

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	6
	597410,988
	597411,888
	-0,900
	-0,468
	0,2191

	6
	597410,575
	597411,888
	-1,313
	-0,881
	0,7764

	6
	597411,584
	597411,888
	-0,304
	0,128
	0,0164

	6
	597410,870
	597411,888
	-1,018
	-0,586
	0,3435

	6
	597412,161
	597411,888
	0,273
	0,705
	0,4969

	6
	597412,155
	597411,888
	0,267
	0,699
	0,4884

	6
	597412,665
	597411,888
	0,777
	1,209
	1,4614

	6
	597411,548
	597411,888
	-0,340
	0,092
	0,0084

	6
	597410,559
	597411,888
	-1,329
	-0,897
	0,8048

	
	
	Vidurkis (M-T)
	-0,432
	Stand. nuokrypis
	0,7596

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	7
	6060166,211
	6060165,441
	0,770
	0,138
	0,0190

	7
	6060166,521
	6060165,441
	1,080
	0,448
	0,2007

	7
	6060166,124
	6060165,441
	0,683
	0,051
	0,0026

	7
	6060166,089
	6060165,441
	0,648
	0,016
	0,0003

	7
	6060166,106
	6060165,441
	0,665
	0,033
	0,0011

	7
	6060165,595
	6060165,441
	0,154
	-0,478
	0,2285

	7
	6060166,011
	6060165,441
	0,570
	-0,062
	0,0038

	7
	6060166,512
	6060165,441
	1,071
	0,439
	0,1927

	7
	6060165,488
	6060165,441
	0,047
	-0,585
	0,3422

	
	
	Vidurkis (M-T)
	0,632
	Stand. nuokrypis
	0,3520

	Pun.Nr.
	Matavimas (M)
	Tikroji vertė (T )
	(M-T)
	Paklaida (M-T) - v
	v2

	7
	597877,221
	597876,695
	0,526
	0,121
	0,0145

	7
	597876,569
	597876,695
	-0,126
	-0,531
	0,2824

	7
	597877,454
	597876,695
	0,759
	0,354
	0,1250

	7
	597875,317
	597876,695
	-1,378
	-1,783
	3,1807

	7
	597878,538
	597876,695
	1,843
	1,438
	2,0666

	7
	597878,121
	597876,695
	1,426
	1,021
	1,0415

	7
	597877,541
	597876,695
	0,846
	0,441
	0,1941

	7
	597877,144
	597876,695
	0,449
	0,044
	0,0019

	7
	597875,999
	597876,695
	-0,696
	-1,101
	1,2132

	
	
	Vidurkis (M-T)
	 0,405
	Stand. nuokrypis
	1,0075
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